1.  Назначение

Установка измерительная предназначена для измерения параметров импульсных сигналов при поверке источников импульсных сигналов.

2. Технические характеристики закупаемого оборудования

	№
п/п
	Наименование
	Тип
	Единицы измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Установка измерительная  
	РК2-01А
	шт.
	1
	

	Основные технические характеристики 
Функции:

· измеритель мгновенных значений напряжения периодических сигналов произвольной формы;
· измеритель временных интервалов;
· источник временных сдвигов;
· источник калиброванных постоянных напряжений;
· осциллограф.

Измеритель мгновенных значений напряжения  периодических сигналов произвольной формы
Диапазон измерения мгновенных значений импуль​сных напряжений и напряжения постоянного тока положительной и отрицательной полярности от 0 до 200 В.

Пределы допускаемых значений погрешности измерения напряжения (Uи) – ±(3.10-4Uи + 1 мВ).

Максимальная скорость изменения измеряемого напряжения – 0.1 В/нс.
Частота повторения измеряемых сигналов – от 50 Гц до 30 МГц.

Длительность измеряемых сигналов – от 30 нс до 10 мс.

Диапазон временного сдвига момента измерения – от 0 до 10 мс.

Пределы допускаемых значений погрешности установки временного сдвига момента измерения – ±2×10 -5 %.

Минимальная дискретность установки временного сдвига момента измерения – 10 пс.

Характеристики измерительного тракта:

·          полоса пропускания – от 0 до 200 МГц;

·          время нарастания ПХ – не более 1.7 нс;

·          входное сопротивление – 50 Ом., 75 Ом, 1 кОм, 1.7 МОм;

·          КСВН входа при согласованной нагрузке 50 Ом – не более1.05.

Измеритель временных интервалов
Диапазон измеряемого временного интервала  – от 0 до 10 мс.

Пределы допускаемых значений погрешности измерения временных интервалов – ±2×10 -5 %.

Разрешающая способность – 10 пс.

Амплитуда измеряемых сигналов – от 1 до 100 В
Частота повторения измеряемых сигналов – от 100 Гц до 200 МГц.

Источник временных сдвигов
Диапазон установки временного сдвига между выдаваемыми опорным и задержанным импульсами – от 0 до 1 с.

Пределы допускаемых значений погрешности установки временного сдвига – ±2×10 –5 %.

Минимальная дискретность установки временного сдвига – 10 пс.

Частота повторения импульсов – от однократного до 100 кГц.

Полярность импульсов – положительная.

Амплитуда импульсов на нагрузке 50 Ом – 1 В.

Длительность фронта и среза – не более1 нс.

Режимы запуска – внутренний, внешний.

Режимы  синхронизации – от внутреннего или внешнего опорного генератора с частотой 10 МГц.

Источник калиброванных постоянных напряжений
Диапазон установки напряжения на нагрузке 1 МОм – от -200 до 200 В.

Пределы допускаемых значений погрешности установки напряжения – ±0.03 %.

Минимальная дискретность установки напряжения – 0.1 мВ.

Осциллограф
Коэффициенты разверток – от 0.002 до 100 мкс/дел.
Полоса пропускания – от 0 до 200 МГц.

Диапазон амплитуд исследуемых сигналов – от -200 до 200 В.

Основные эксплуатационные характеристики:
Время установления рабочего режима – не более 15 мин.

Масса(кг): прибора  20, осциллографической камеры 1  

Габариты(мм): 585х490х173

3. Комплект поставки

Наименование

Количество, шт

Установка измерительная РК2-01А
1
 Комплект эксплуатационной документации
1

Свидетельство о первичной поверке
1
Комплект ЗИП

1




4. Условия поставки

Стоимость оборудования должна включать НДС, таможенные сборы и пошлины, упаковку, страховку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке и гарантийное обслуживание. Транспортировку оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Требования к гарантии

Минимальный срок гарантии оборудования - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с момента поставки.

6. Срок поставки товара


Поставка оборудования осуществляется в срок, определенный в п.4. Документации п.п. 3. Информационной карты.
7. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
8. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке:

· руководство по эксплуатации и обслуживанию;

· методика поверки.

9. Место поставки
           Доставка продукции осуществляется путем самовывоза покупателем. 
10.  Прочие условия

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ.   

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара. 

PAGE  
1

