ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «27» февраля 2015 года |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку средств измерений (номенклатурная группа № 1.27- поставка средств измерений) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2015 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Начальник управления промышленной безопасности и надежности |  |
| __________________ | О.Н.Антонов |
| «___» _________________ 2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств измерений

Предмет договора

Поставка средств измерений (номенклатурная группа № 1.27- поставка средств измерений) для нужд ФГУП «Атомфлот».

- Требования к количеству, качеству, комплектации продукции, гарантии качества:

| № п\п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный дозиметр гамма-излучения ДКГ-05Д питание от встроенного аккумулятора или аналог | шт | 61 |
| 2 | Кассетное зарядное устройство на 28 дозиметров КЗУ-28 или аналог | шт | 2 |
| 3 | Кассетное зарядное устройство на 1 дозиметр ЗУ-1М или аналог | шт | 1 |
| 4 | Считывающее устройство для аккумуляторных дозиметров УС-05-01 с USB-кабелем связи с ПЭВМ и с программным обеспечением "Панель управления дозиметром" или аналог | шт | 3 |
| 5 | Дозиметр-радиометр ДРПБ-03 или аналог | компл | 10 |
| 7 | Дозиметр ДРГ-01Т1 или аналог | шт | 6 |

- Дозиметр гамма-излучения ДКГ-05Д (или аналог) – 61 шт:

- Комплект поставки:

- дозиметр ДКГ-05Д или аналог (тип питания: от аккумулятора) - 61 шт;

- паспорт на каждый дозиметр;

- руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке – на каждый дозиметр;

- зарядное устройство КЗУ-28 или аналог (на 28 дозиметров) – 2 шт;

- зарядное устройство ЗУ-1М или аналог (на 1 дозиметр) 1шт;

- считывающее устройство УС-05-01 или аналог с USB-кабелем связи с ПЭВМ и ПО – 3шт;

Технические характеристики индивидуального дозиметра гамма-излучения

| Детекторы | кремниевые полупроводниковые |
| --- | --- |
| Диапазон измерения: |  |
| - ИЭД | 0,1 мкЗв ÷ 15 Зв |
| - МИЭД | 1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч |
| Диапазон энергий | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений: |  |
| - ИЭД гамма-излучения | ±(15+10/H)* % |
| - МИЭД гамма-излучения | ±(15+40/H)* % |
| Звуковая и световая сигнализация | - превышения системных порогов сигнализации; - превышения пределов индикации ИЭД – 42,9 Зв и МИЭД – 42,9 Зв·ч-1 - отрицательных результатов самодиагностики; - разряда элементов питания ниже 3,52 В. |
| Звуковая сигнализация | не менее 80 дБ на расстоянии 40 см |
| Световая сигнализация | мигающий светодиод |
| Время измерения мощности дозы | от 1 до 255 сек (уменьшается с ростом мощности дозы) |
| Память | 1900 результатов |
| Срок хранения информации в памяти дозиметра при разряде и отсутствии источника питания | 5 лет |
| Установка порогов | во всем диапазоне измерения ИЭД с шагом 1 мкЗв и МИЭД с шагом 1 мкЗв·ч-1 |
| Тип связи считывающего устройства с компьютером: |  |
| - считывающее устройство УС-05-01 с ПО | USB |
| Обмен информацией дозиметра со считывающим устройством | инфракрасный канал |
| Диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ +45 °С |
| Влажность | до 98 % при температуре +35 °C |
| Степень защиты дозиметра | IP65 |
| Время непрерывной работы: |  |
| - без заряда аккумулятора | не менее 600 ч |
| - без замены элемента питания | не менее 1000 ч |
| Габаритные размеры, масса | 47x26x87 (с клипсой) мм, 0,07 кг (включая источник питания) |
| Конструктивное исполнение | герметичный корпус из ударопрочной пластмассы с клипсой для крепления в нагрудном кармане |

* где H – безразмерная величина, численно равная измеренному значению ИЭД или МИЭД в мкЗв или мкЗв/ч соответственно.

Программное обеспечение

Программное обеспечение "Стенд ДКГ-05Д"
Версия 1.1.1

Документация

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации (Устройство считывания УС-05)

Руководство по эксплуатации (Устройство считывания УС-05С)

Аналоги

Индивидуальный дозиметр гамма и нейтронного излучения ДВС-02Д

Прямопоказывающий гамма-нейтронный дозиметр, разработанный для жестких условий эксплуатации. Принцип регистрации нейтронов позволяет корректно рассчитывать полученную дозу независимо от спектра нейтронного излучения.

Программное обеспечение предназначено для:

- установки порогов по дозе, мощности дозы;

- просмотра и стирания архива;

- установки персонального номера

Дозиметр-радиометр ДРПБ-03 (или аналог) - 10 компл.:

### Комплект поставки (на каждый дозиметр: итого 10 комплектов):

- пульт - 10 шт;

- блок детектирования БДБА-02 или аналог (с крышкой-фильтром и рабочей крышкой)-10шт;

- блок детектирования БДГ-01 или аналог - 10 шт;

- головной телефон- 10 шт;

- аккумулятор - 10 шт;

- зарядное устройство - 10 шт;

- штанга - 10шт;

- техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляр -10 шт.

Технические характеристики дозиметра-радиометра:

| Детектор | газоразрядные счетчики |
| --- | --- |
| Диапазон измерения: |  |
| - мощности дозы Н*(10) гамма-излучения | 0,01 ÷ 3·103 мЗв/ч |
| - дозы Н*(10) гамма-излучения | 0,001 ÷ 9999 мЗв |
| - плотности потока альфа-излучения | 0,1 ÷ 700 см-2с-1 |
| - плотности потока бета-излучения | 0,1 ÷ 700 см-2с-1 |
| Пределы допустимой основной погрешности измерения: |  |
| - плотности потока альфа-излучения |  |
| - в диапазоне 0,10 ÷ 1,0 см-2с-1 | ±(20+4/P)* % |
| - в диапазоне 1,00 ÷ 700 см-2с-1 | ±20 % |
| - плотности потока бета-излучения |  |
| - в диапазоне 0,10 ÷ 1,0 см-2с-1 | ±(20+4/P)* % |
| - в диапазоне 1,0 ÷ 700 см-2с-1 | ±20 % |
| - мощности дозы Н*(10) гамма-излучения |  |
| - в диапазоне 0,1 ÷ 1,0 мЗв/ч | ±(15+4/H)** % |
| - в диапазоне 1,0 ÷ 3000 мЗв/ч | ±15 % |
| - дозы H*(10) гамма-излучения | ±10 % |
| Диапазон энергий регистрируемого излучения: |  |
| - гамма-излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| - бета-излучения | 0,15 ÷ 3,5 МэВ |
| - альфа-излучения | по Pu-239 |
| Время измерения | 6 ÷ 70 сек (в зависимости от канала) |
| Диапазон установки порогов | по всем каналам во всем диапазоне |
| Вывод информации | - цифровая индикация с подсветкой экрана; - звуковая сигнализация при превышении порогов. |
| Диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ +50 °C |
| Питание | аккумулятор (батарея типа «Корунд») |
| Время непрерывной работы от батареи (при нормальных условиях) | не менее 100 ч |
| Габаритные размеры: |  |
| - пульт | 181×125×62 мм |
| - блок детектирования БДБА-02 | Ø77×34 мм |
| - блок детектирования БДГ-01 | Ø34×147 мм |
| - штанга | 930 мм |
| Масса в укладке | не более 3,0 кг |

* P – измеренное значение плотности потока альфа- или бета-излучения (см-2с-1). 
* H – измеренное значение мощности дозы (в зависимости от диапазона мкЗв/ч или мЗв/ч).

Дозиметр ДРГ-01Т1 (или аналог) - 6 шт:

### Комплект поставки:

- дозиметр ДРГ-01Т1 или аналог - 6 шт;

- батарея типа «Крона» или аналог - полный комплект к каждому дозиметру;

- руководство по эксплуатации -6шт;

- ремень для ношения дозиметра – 6 шт.

Технические характеристики дозиметра:

| Детектор | газоразрядные счетчики |
| --- | --- |
| Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы: |  |
| - в режиме «Поиск» | 100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч |
| - в режиме «Измерение» | 10,0 мкР/ч ÷ 9,999 Р/ч |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения: |  |
| - в режиме «Поиск» | ±[30+0,01(x/x-1)] %, где x – измеренное значение МЭД (мР/ч и Р/ч), x – предел измерения (мР/ч и Р/ч) |
| - в режиме «Измерение» | ±[15+0,05(x/x-1)] % |
| Диапазон энергий гамма-излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Время измерения, не более |  |
| - в режиме «Поиск» | 2,5 сек |
| - в режиме «Измерение» | 25 сек |
| Конструктивное исполнение | металлический корпус |
| Питание | 1 элемент типа «Крона» |
| Габаритные размеры, масса | 175×90×55 мм, 0,6 кг |

- Работы, выполняемые при поставке

Исполнитель обязан выполнить первичную поверку средств измерений.

- Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость первичной поверки оборудования, стоимость разработки и установки ПО, стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика и документов, предусмотренных пунктом 2.1 договора.

- Требования к упаковке оборудования

Поставщик обязан предусмотреть, чтобы упаковка обеспечивала сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

- Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции: сертификат соответствия (ГОСТ Р), сертификат соответствия (ОИТ), сертификат об утверждении типа средств измерений и внесении  в Госреестр средств измерений,  документы подтверждающие гарантийные обязательства, комплект технической документации на русском языке (руководство по эксплуатации), формуляр (паспорт),  свидетельство с отметкой о первичной поверке на средства измерения, руководство оператора на программное обеспечение, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарным (товарно-транспортным) накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- Требования к качеству продукции

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. Гарантийное обслуживание продукции осуществляется Поставщиком в течение 12 месяцев с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 на отгруженную продукцию, за счет Поставщика и по месту его расположения. При проведении гарантийных ремонтных работ Продукции и/или её части, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого производился данный ремонт.

- Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

- Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Поставщик должен:

Обеспечить доставку продукции с комплектом отгрузочных документов (товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура, документами, подтверждающими качество продукции) на склад ФГУП «Атомфлот» своими силами и за счет собственных средств.

- Место поставки продукции:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

- Сроки поставки продукции:

Вся продукция по настоящему Договору должна быть поставлена в течение 90 календарных дней от подписания договора.

Начальник СРБ и ЭК                                                                                         А.Н.Пастухов

специалист 1к. СРБ и ЭК

М.Ф.Воробьева т.7464