Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«13» августа 2013 г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
твердотельного лазера с диодной накачкой «Моцарт-5».
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2013 г.

Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество и техническая информация: 
	№ п/п
	Наименование 
	Описание 

	1. 
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Твердотельный лазер с диодной накачкой, модель «Моцарт-5», мощность 5 Вт

	2. 
	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Длина волны излучения – 532 нм.

Режим генерации – непрерывный.

Мощность излучения – 5 Вт.

Пульсация мощности излучения не более 0,04%.

Длина когерентности не менее 50 м.

Диаметр выходного луча 2 мм ±10%.

Расходимость 0,5 мрад.

Ширина линии излучения 5 МГц/сек среднеквадратичная.

Высота луча над основанием в диапазоне 100-150 мм.

Регулировка выходной мощности без изменения характеристик луча в интервале 0,2-5 Вт.

Величина некогерентной составляющей не более 1%.

Охлаждение – водяное.

Рабочая температура окружающей среды 15-250С.

Накачка – диодная.

Должен присутствовать блок ввода лазерного излучения в оптическое волокно 400 мкм с разъемом SMA 905.

	3. 
	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Все поставляемые материалы в обязательном порядке должны иметь сертификат технического соответствия фирмы производителя по качеству изготовления и используемым материалам. Лазер должен обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к оборудованию, работающему в помещениях с повышенной опасностью. Также должны выполняться требования СП РБ-РТС-04.

	4. 
	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТу, ТУ и другим нормативам, действующим на территории  РФ.

	5. 
	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Замена брака производится Поставщиком в течение 60 рабочих дней с момента выявления. 

Претензии по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение 10 дней с даты отгрузки товара.



	6. 
	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за изготовлением и поставкой продукции осуществляется Поставщиком



	7. 
	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Приемка продукции оформляется актом сдачи-приемки оборудовании. Приемка по качеству производится в соответствии с инструкциями Госарбитража.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги). 

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации). 


Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
