Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № z026703 от 08.11.2013

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение и оценка заявок по Запросу цен»

г. Северск

Вид процедуры закупки: запрос цен в электронной форме

Заказчик:_ОАО «СХК»

Место нахождения заказчика:_636039 г. Северск УЛ. КУРЧАТОВА Д.1

Извещение № SH-4665 о проведении запроса цен на закупку продукции было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 131015/0506/719 дата 15.10.2013 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа регулирующего производство товара, выполнение работ, оказание услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ТСРМ82-02 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 11,00 |

| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Железнодорожным транспортом до станции Томск грузовой Западно-Сибирской железной дороги, код станции – 874001, грузополучатель – Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат", ж.д. код – 2082; cклад транспортной компании в г. Томске; склад Поставщика в г. Томске; склад Заказчика, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №031. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются исполненными с момента приемки товара Заказчиком на своем складе. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 56 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (в том числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей) | Цена Договора включает в себя стоимость самого товара, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, НДС, стоимость тары, упаковки и маркировки, транспортные расходы по доставке товара: Железнодорожным транспортом до станции Томск грузовой Западно-Сибирской железной дороги, код станции – 874001, грузополучатель – Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат", ж.д. код – 2082; cклад транспортной компании в г. Томске; склад Поставщика в г. Томске; склад заказчика, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №032. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 100 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставления оригиналов счета-фактуры, товарной накладной, паспортов, гарантийных обязательств, сертификата качества на продукцию. |
| Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС) | 4 932 400 (четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС (18%). |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС |

Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки,

и результат их анализа

До окончания срока, указанного в извещении запроса ценовых котировок были поданы, зарегистрированы котировочные заявки участников размещения заказа, по которым комиссия, проведя анализ, приняла следующие решения:

| № | Наименование участника | ИНН | Юридический адрес | Дата и время подачи заявки | Предложенная цена договора с НДС/ без НДС | Решение | Обоснование решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АТОМПРОЕКТ» | 6670338678 | 620049, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ, 107/СТУДЕНЧЕСКАЯ, 21, ОФ. 015 | 22.10.2013 16:17:00 | 3.874.530,00 С НДС | ОТКЛОНИТЬ | Отклонить заявку ООО «АтомПроект» в соответствии с п.14.9.4 д) ЕОСЗ по причине не соответствия продукции требованиям закупочной документации, а именно: Технические характеристики; ТСРМ82-02; КСАР1У.031а Предложенный прибор (ООО «Атомпроект»); Примечание. Порог обнаружения ЯМ и РВ; Не соответствует. - по массе ЯМ (г); 10(235U):0,3(239Pu);; 10(235U); 0,3(239Pu);. - по активности РВ (кБк); 308(60Co);338(l37Cs):; 55(60Со): 100(137Cs);. 186(:241Am);; 70(241Am); 70(226Ra);. 277(226Ra);45(133Ba);; 70(133Ва);. Масса блока детектирования; 1.7 кг; 10,5 кг; Не соответствует. гамма-излучения. Масса блока питания и управле-; 1,75 кг; 4,2 кг; Не соответствует. ния. Габаритные размеры блока де-; 332x60x38 мм; 1480x120x120 мм; Не соответствует. тектирования гамма-излучения. Габаритные размеры блока пи-; 186x70x126 мм; 300x150x120 мм; Не соответствует. тания и управления. согласно п.1, 2, 3 Т2. «Технической части» Информационной карты «Документации по запросу цен». |
| 2 | ФГУП ВНИИА | 7707074137 | 127055, МОСКВА Г, СУЩЕВСКАЯ УЛ, 22 | 22.10.2013 14:47:00 | 4.932.400,00 С НДС | РАССМОТРЕТЬ | СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОС ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |

Решение комиссии

- Признать запрос цен несостоявшимся.

- Признать ФГУП ВНИИА им.Н.Л.Духова единственным участником запроса цен, соответствующим требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении запроса цен.

- Рекомендовать заключить договор с ФГУП ВНИИА, признанным единственным участником запроса цен на условиях предусмотренных извещением о проведении запроса цен и заявкой участника.

- Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru

Председатель:

С.В. Ерофеев

Члены комиссии:

Ю.В. Корженевский

А.Я. Пестриков

К.М. Леонов

С.А.Самсонова

Секретарь комиссии:

И.И. Ильина