Техническое задание

на поставку анализаторов остаточных газов

Предмет закупки: «Поставка анализаторов остаточных газов»

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Анализатор остаточных газов типа ХТ200 или эквивалент – 1 шт. Анализатор остаточных газов типа ХТ300М или эквивалент – 1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2014 года

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закупаемый товар предназначен для анализа наличия малых количеств веществ в газообразном состоянии.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Анализатор остаточных газов типа ХТ200 или эквивалент подсоединение через крепёжный фланец DN 40 CF (2 3/4 дюйма Conflat) с металлическим уплотнением. Размеры не более: -диаметр условного прохода 70мм; -длина 312мм; -ширина 120мм; -высота 188мм; -масса 2.27кг. Диапазон масс от 1 до 200 а.е.м., тип фильтра масс - квадруполь, тип детектора - цилиндр Фарадея, рабочее давление от 105 Па до 10-9 Па, температура прогрева 300˚С (без блока управления и передачи данных), разрешающая способность лучше, чем 1а.е.м. на уровне 10% от высоты пика. Адаптер питания 24В, 50Вт; входное электропитание 100-240В, 50-60Гц. Анализатор остаточных газов типа ХТ300М или эквивалент подсоединение через крепёжный фланец DN 40 CF (2 3/4 дюйма Conflat) с металлическим уплотнением. Размеры не более: -диаметр условного прохода 70мм; -длина 312мм; -ширина 120мм; -высота 188мм; -масса 2.27кг. Диапазон масс от 1 до 300 а.е.м., тип фильтра масс - квадруполь, тип детектора - цилиндр Фарадея, вторично-электронный умножитель (ВЭУ), рабочее давление от 105 Па до 10-13 Па (10-13 Па при использовании ВЭУ), температура прогрева 300˚С (без блока управления и передачи данных), разрешающая способность лучше, чем 1а.е.м. на уровне 10% от высоты пика. Адаптер питания 24В, 50Вт; входное электропитание 100-240В, 50-60Гц. Набор для двух нитей накаливания XTDUALFIL или эквивалент Запасная часть для масс-спектрометра серии ХТ Двойной иридиевый катод, покрытый окисью тория, с программно-аппаратными средствами защиты. Встроенная функция защиты дегазации 1-30Вт с линейно нарастающей характеристикой Патрубок 127мм между фланцами CF2.75" N500 или эквивалент Материал – нержавеющая сталь 304 Рабочая температура от -20ºС до 150ºС Внешний диаметр фланцев: 69,5мм Внутренний диаметр трубы: 38,1мм Длина: 126мм

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Гарантийные обязательства продавца действительны в течение гарантийного срока – 12 месяцев с даты получения покупателем Товара по товарной накладной. Продавец гарантирует отсутствие в Товаре заводского брака, неисправностей, возникших по вине Изготовителя, а также соответствие Товара заявленным техническим характеристикам (+/- 10 % инженерная точность).

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Конструкция анализатора остаточных газов типа ХТ300М или эквивалент должна обеспечивать его эксплуатацию в составе вакуумной установки. При этом она должна выдерживать обезгаживающий прогрев до температуры не менее 300С (без блока управления и передачи данных). Анализатор подсоединяется к откачиваемой вакуумной системе с натеканием не более 1,0*10-8 л*мм рт. ст/с присоединительным фланцем корпуса DN 40 Conflat

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Оборудование должно иметь заводскую маркировку.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Оборудование должно поставляться в заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: - Паспорт; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации и монтажу; - Гарантийный талон с обязательным проставлением штампа Поставщика. Текст документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Лица, эксплуатирующие анализаторы остаточных газов должны быть ознакомлены с особенностями эксплуатации анализаторов, пройти обучение работе с анализатором и выполнить другие требования, изложенные в паспорте изделия. Анализаторы эксплуатируются в составе вакуумной установки. Для их нормальной работы необходимо, чтобы после монтажа анализатор был подвергнут обезгаживающему прогреву без блока управления и передачи данных, при этом вакуумная система должна откачиваться безмасляным средством предварительной откачки.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Анализаторы остаточных газов и комплектующие должны соответствовать требованиям, правилам и инструкциям, действующим у заказчика.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемых анализаторов остаточных газов и технической документации должно соответствовать обязательствам изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество изделий: 1) Анализатор остаточных газов типа ХТ200 или эквивалент – 1 шт. 2) Анализатор остаточных газов типа ХТ300М или эквивалент – 1 шт. - Набор для двух нитей накаливания XTDUALFIL или эквивалент – 10 шт. 4)Патрубок 127мм между фланцами CF2.75" N500 или эквивалент – 2 шт 5) Автоматизированное рабочее место инженера – 2 шт. в составе: - системный блок - мышь+клавиатура -монитор Срок поставки – до 10 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные параметры и размеры Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели Требования к комплектности | Согласно подразделам 4.1., 4.3, Раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16.