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Техническое задание
Миниатюрный многоканальный анализатор Topaz Pico MCA.
1 Назначение

1.1 TOPAZ-PICO MCA - полностью цифровой, особо компактный многоканальный амплитудно-временной анализатор. Это устройство используется для обработки электронных импульсов с детекторов гамма-излучения и нейтронов, а также для создания, регулировки и стабилизации высокого напряжения для этих детекторов. 
TOPAZ-PICO MCA осуществляет два режима регистрации и накопления данных: амплитудный анализ импульсов с гамма- детектора (PHA) и многоканальный временной счет импульсов с детектора нейтронов (MCS). 
1.2 Состав сигнализатора

1.2.1 Топаз Pico MCA: карманный цифрового многоканального анализатора MCA включая: 
1.Предусилитель / Формирователь/ Усилитель для гамма-детектора. 
2. Амплитудный анализатор на 4096 каналов регистрации.
3. Источник высокого напряжения до 1500 В. 

1.2.2 Счетный канал  для временного анализа импульсов с нейтронного детектора (сигнал TTL)
1.2.3 Детекторная сборка NaI, диаметром 1”, длинна 2”, мини ФЭУ.

2 Технические характеристики
2.1. Режим амплитудного анализа (PHA). 

2.1.1 Число каналов амплитудного анализатора- ( 256, 512, 1024, 2048 или 4096.
2.1.2. Усиление со значениями 1, 2, 4 и 8, регулировка от 1 до 2 с шагом 1/4096.
2.1.3. Дискриминаторы верхнего и нижнего уровней. 
2.1.4. Цифровое восстановление базовой линии (BLR). 
2.1.5. Режектор наложений импульсов.
2.2. Режим временного анализа (MCS)
2.2.1. Число каналов: 256, 512, 1024, 2048 и 4096 каналов.
2.2.2. Время Dwell с точностью 0.1 секунд. 

2.3.Цифровые параметры настройки. 

2.3.1. Время нарастания импульса: от 0.1с до 12c шагом 0.2c.
2.3.2. Время плоской вершины: от 0.1с до 8.0c  шагом 0.1c.
2.3.3. Установка порога: 1 - 255 

2.4. Источник высоковольтного питания.

2.4.1. Миниатюрный высоковольтный источник электропитания, включенный в схему MCA.
2.4.2. Напряжение: от 0 до 1 500 В (положительные). 
2.5.Передача данных.
2.5.1.(По кабелю, стандарт USB 2.0.  
2.6. Размеры.
2.6.1. Только печатная плата PCB: 80 мм x 60 мм.

2.6.2. MCA в пластмассовом металлизированном корпусе: длинна 107 мм, ширина 72 мм, высота 19 мм. 

2.6.3. Вес в корпусе: не более 150 граммов.
2.7.  Соеденители. 

2.7.1. USB тип мини-B (к компьютеру).
2.7.2. Соединитель Lemo, тип ERA оS 403 CLL ( для детектора HV и для сигнала с нейтронного детектора).

2.8. Индикаторы.

2.8.1. Красный светодиод для индикации высокого напряжения. 

2.8.2. Желтый светодиод для индикации входных импульсов (ICR). 

2.8.3. Зелёный светодиод для индикации питания и коммуникационного статуса. 

2.9. Дополнительно

Сертифировано на совместимость СЕ.
2.10. Параметры детектора.

2.10.1. Детекторная сборка NaI мини ФЭУ.

2.10.2. Диаметр 1 дюйм, длинна 2 дюйма.

2.10.1. Разрешение детектора на пике Cs-137 не хуже 7% .

Поставляемый анализатор должен быть новым (дата изготовления – 2014г.). Не допускается поставка выставочного образца, а также анализатора, собранного из восстановленных узлов и деталей.

Анализатор должен соответствовать указанным техническим характеристикам и параметрам.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
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