                                                                                                                                          Приложение №1
                                                                                                                           к извещению о проведении
                                                                                                                          запроса ценовых котировок 
                                                                                                                                     в электронной форме

тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


На поставку дозиметров ДКС-АТ и МКС-АТ (либо аналога) для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2011 г.
1.Предмет открытого запроса ценовых котировок в электронной форме: Заключение договора на поставку дозиметров ДКС-АТ и МКС-АТ для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2011 г.
2.Адрес отгрузки предмета поставки:
Грузополучатель:  Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ»  ФГУП «РосРАО»

Адрес отгрузки: 620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52
ИНН/КПП 4714004270/ 667343002

3.Срок поставки: 

Дата начала поставки: со дня подписания договора.
Дата окончания поставки: не позднее 30 декабря 2011 года. 
4.Предмет поставки, объем поставляемой продукции: 

	Предмет контракта
	Количество
	Ед. измерения

	Дозиметр ренгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123
	3
	шт.

	Дозиметр-радиометр МКС-АТ1125А
	1
	шт.


5. Характеристики дозиметра ренгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123, дозиметра-радиометра МКС-0АТ1125А (либо аналогов): 

ДКС-АТ1123 базовый комплект(или эквивалент) - 3 шт.

	Детектор
	сцинтилляционная пластмасса с добавками тяжелых металлов

	Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы непрерывного излучения
	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч

	Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы кратковременного излучения
	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч

	Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы импульсного излучения
	1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч

	Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1.3 Зв/с 
	10 нс

	Минимальная длительность кратковременно действующего излучения
	30 мс

	Диапазон измерения амбиентной эквивалентной дозы 
	50 нЗв - 10 Зв

	Диапазон энергий
	0,015 - 10 МэВ

	Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Сs
	в диапазоне 15 кэВ - 60 кэВ
	± 35 %

	
	в диапазоне 60 кэВ - 3 МэВ
	± 25 %

	
	в диапазоне 3 МэВ - 10 МэВ
	± 50 %

	Чувствительность к сопутствующему бета-излучению 90Sr + 90Y с колпачком "0,06-10 МэВ" на расстоянии 5 см
	3·10-7 мкЗв·ч-1·Бк-1

	Чувствительность по 137Сs
	100 имп·с-1/мкЗв·ч-1

	Время установления рабочего режима 
	1 мин

	Время непрерывной работы 
	

	от сети переменного или постоянного тока
	не менее 24 ч

	от встроенного блока аккумуляторов
	не менее 12 ч

	Диапазон рабочих температур
	- 30 - + 40°С

	Основная погрешность измерения
	± 15 %

	Погрешность калибровки
	± 5 %

	Дополнительная погрешность в рабочем диапазоне температур
	± 10 %

	Относительная влажность воздуха при температуре +35°С
	98 %

	Класс защиты
	IP54

	Напряжение питания
	

	Напряжение питания
	встроенный блок Ni-MH аккумуляторов
	6 В

	
	сеть переменного тока, частота 50 Гц
	220 В

	
	сеть постоянного тока
	12 В

	Масса
	0,9 кг

	Габариты
	233х85х67 мм

	Комплект поставки: дозиметр, колпачок "0,06 -10 МэV" с фильтром, адаптер сетевой, ремень ручной, ручка, чехол с плечевым ремнем, руководство по эксплуатации.


МКС-АТ1125А базовый комплект(или эквивалент) -1 шт.

	Детектор
	NaI(Tl) – Ø25x40 мм

	
	

	
	встроенный счетчик 

Гейгера Мюллера – СБМ-21

	Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы  гамма-излучения
	30 нЗв/ч – 100 мЗв/ч

	Диапазон измерения амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения
	30 нЗв – 10 Зв

	Предел основной погрешности измерения дозы и мощности дозы
	± 15 %

	Диапазон энергий рентгеновского и гамма-излучения
	50 кэВ – 3 МэВ

	Энергетическая зависимость чувствительности

в диапазоне энергий 0.05 – 3 МэВ
	± 15 %

	Чувствительность по137Cs
	350 имп/с на 1 мкЗв/ч

	Диапазон измерения удельной активности137Cs
	

	с блоком защиты
	20-105 Бк/кг

	без блока защиты
	50-105 Бк/кг

	Основная  погрешность измерения удельной активности137Cs
	± 20 %

	Диапазон измерения скорости счета
	1-105 с-1

	Время измерения естественного радиационного фона 0,1 мкЗв/ч со статистической погрешностью ± 20 % (Р=0,95)
	менее 20 с

	Время обнаружения источника 137Cs активностью 10 кБк на расстоянии 7 см
	менее 2 с

	Время установления рабочего режима
	1 мин

	Время непрерывной работы
	

	от сети переменного или постоянного тока
	24 ч

	от встроенного блока аккумуляторов
	24 ч

	Диапазон рабочих температур
	-20 - + 500С

	Дополнительная погрешность в диапазоне температур
	± 10 %

	Относительная влажность воздуха при температуре 350С
	90 %

	Класс защиты
	IP54

	Напряжение питания
	

	встроенный блок аккумуляторов
	6 В

	сеть переменного тока, частота 50 Гц
	220 В

	сеть постоянного тока
	12 В

	Масса 
	1,0 кг

	Габариты
	85х258х67 мм

	Блок защиты
	

	Комплект  поставки: дозиметр-радиометр, сетевой адаптер, ремень ручной, ручка, чехол с плечевым ремнем, руководство по эксплуатации.


6.Основные требования к предложению:

Предмет поставки (см. п.4) должен быть новым (не бывшим в употреблении, не ремонтированным), со сроком изготовления в 2011 г., срок службы - не менее 5-ти лет. Все поставляемое оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений, с предоставлением копии сертификата об утверждении типа средства измерения, действующего на момент приобретения оборудования и должно иметь свидетельство о первичной поверке завода-изготовителя (с оттиском поверительного клейма и подписью государственного поверителя страны-изготовителя в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации на оборудование), со сроком действия свидетельства о первичной поверке не менее 9 месяцев с момента поставки Заказчику.
7.Условия поставки:

        В общую сумму договора включаются все издержки, налоги и пошлины, НДС, первоначальную поверку, доставку до места назначения, указанному в п.2, в том числе расходы, связанные с упаковкой, экспедированием предмета поставки.

Комплект технической документации входит в общую сумму договора.

8.Требования к упаковке оборудования:

        Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

9. Требования к технической документации

        Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.
10.Сроки и условия оплаты:

      Безналичный расчет по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания товарной накладной.
11. Порядок приемки результатов работы:
      При поставке Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оборудования) и/или иную документацию подтверждающей качество товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оборудование должно иметь свидетельство о первичной поверке на заводе-изготовителе - с оттиском поверительного клейма и подписью  государственного поверителя страны-изготовителя в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации;
г) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы (с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования)) и гарантийного периода;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для  Исполнителя) и счет-фактуру;

12.Требования к участнику процедуры закупки:

Отсутствие вступивших в законную силу судебных решений. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС. Наличие опыта выполнения договоров.
1

