Техническое задание

на поставку аппарата для испытания диэлектриков АИД-70Ц

1.Наименование поставляемого товара:

1.1.Аппарат для испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц.

1.2.Аппарат для испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц приобретается для Разрезоуправления «Уртуйское» для обеспечения деятельности энергетического участка. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц изготавливается по ТУ№ 4222-011-39769403-2007 или эквивалент, с обязательным согласованием участниками закупки с заказчиком технических характеристик эквивалента с предоставлением копий разрешительных документов

2. Описание прибора

2.1. Аппарат относится к классу полупроводниковых преобразователей электроэнергии и соответствует требованиям ГОСТ 28167-89 и ГОСТ26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые» для:

-испытания и диагностирования изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков высоким напряжением отрицательной полярности постоянного тока;

- испытания и диагностирования твердых диэлектриков высоким напряжением переменного тока с частотой равной частоте питающей сети;

- получения высокого напряжения переменного тока или высокого напряжения отрицательной полярности постоянного тока с контролем тока потребляемого нагрузкой (выходной ток аппарата).

2.2. Комплект поставки								таблица1

|  | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АИД-70Ц пульт управления | 1 | шт. |
|  | АИД-70Ц генератор высоковольтный | 1 | шт. |
|  | Кабель соединительный (пульт-генератор высоковольтный) | 4 | м. |
|  | Кабель сетевого питания к пульту управления. | 4 | м. |
|  | Кабель заземления (пульт) ПЩ-4,0 мм2 | 4 | м. |
|  | Кабель заземления (генератор.) ПЩ-4,0 мм2 | 4 | м. |

I.Технические характеристики АИД-70Ц:

таблица 2

| № | Наименование параметра |  | АИД-70Ц | эквивалент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон регулирования напряжения постоянного |  | 10-70 кВ | Не менее10 не более70 кВ |
|  | переменного |  | 10-50 кВ | Не менее10 не более50 кВ |
|  | Ток нагрузки при постоянном напряжении |  | 0-10 мА | Не менее 0 не более -10 мА |
|  | переменном напряжении |  | 0-20 мА | Не менее 0 не более 20 мА |
|  | Относительная (абсолютная) погрешность непосредственного измерения напряжения на нагрузке |  | 3% | Не более 3% |
|  | Пределы измерения тока на дополнительном диапазоне для переменного тока |  | 0-2000 мкА | от 0не более2000 мкА |
|  | постоянного тока |  | 0-1000 мкА | от0не более1000 мкА |
|  | Защита от превышения максимального напряжения и тока нагрузки |  | да | да |
|  | Параметры питающей сети |  | (220±22) В 50 Гц | Не менее(220-22)не более (220+22) В. Не менее и не более 50 Гц |
|  | Габаритные размеры составных частей аппарата пульт управления |  | 429х276х325 мм | Не более 429х276х325 мм |
|  | генератор высоковольтный |  | 390х342х645 мм. | Не более 390х342х645 мм.; |
|  | Масса аппарата · пульт управления |  | 15кг; | не более 15 кг. |
|  | · генератор высоковольтный |  | 40 кг. | не более40 кг. |
|  | Режим работы аппарата |  | повторно-кратковременный | повторно-кратковременный |
|  | продолжительность включения высокого напряжения |  | 10 мин. | не более10 мин |
|  | продолжительность отключения высокого напряжения |  | 5 мин. | не менее 5 мин. |
|  | Диапазон регулирования постоянного напряжения отрицательной полярности (амплитудное значение) на выходе аппарата |  | от 10 до70 кВ. | Не менее 10 не более 70 кВ. |
|  | Диапазон регулирования переменного напряжения (действующее значение) на выходе аппарата |  | от 10 до 50 кВ. | Не менее 10 не более 50 кВ. |
|  | Основная относительная погрешность при измерении напряжения В диапазоне постоянного напряжения от 10 до 70 кВ |  | ± 3 %; | Не более ± 3 %; |
|  | В диапазоне переменного напряжения от 10 до 50 кВ |  | ± 3 %. | Не более ± 3 %; |
|  | Максимальный рабочий постоянный ток аппарата (действующее значение): |  |  |  |
|  | в диапазоне напряжений от 10 до 60 кВ |  | 10мА | Не более 10мА |
|  | в диапазоне напряжений от 60 до 70кВ |  | 5 мА | Не более 5 мА |
|  | Максимальный рабочий переменный ток аппарата (действующее значение) в диапазоне от 10 до 50кВ |  | 20 мА. | Не более 20 мА. |
|  | Основная приведенная погрешность при измерении тока |  | ± 5% | Не более ± 5% |
|  | Активная мощность, потребляемая аппаратом из питающей сети |  | 1,2 кВт. | не более 1,2кВт. |
|  | Время готовности аппарата (время с момента включения сетевого выключателя до момента включения высокого напряжения) |  | 15с | не более 15с |
|  | Условия эксплуатации: в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий. |  |  |  |
|  | Наличие устройства защиты отключающего высокое напряжение | да |  | да |
|  | при достижении на выходе: напряжением постоянного тока величины (амплитудное значение) | от 72,1 до 72,3 кВ |  | Не менее 72,1не более 72,3 кВ |
|  | напряжением переменного тока величины (действующее значение) | от 52,1 до 52,3 кВ |  | Не менее 52,1не более 52,3 кВ |

III.	Кабель соединительный (пульт-генератор высоковольтный) изготовлен по ГОСТ 28167-89 и должен быть длиной не менее 4,0м.

IV.	Кабель сетевого питания к пульту управления изготовлен по ГОСТ 28167-89 и должен быть длиной не менее 4,0м.

V.	Кабель заземления (пульт) ПЩ в изоляции из поливинилхлорида, сечением 4, 0 мм2, длиной не менее  4 м.

VI.	Кабель заземления (генератор) ПЩ в изоляции из поливинилхлорида, сечением 4, 0 мм2, длиной не менее  4 м.

2.3 Аппарат должен реализовать следующие режимы испытаний:

- предельный режим от 1 кВ до максимального значения;

- предельные режимы переменного тока  2 мА, 20 мА;

- предельные режимы постоянного тока 1 мА, 10 мА;

- ограничение времени испытаний от 0 мин. 01с до 9 мин. 59с;

- ручной или автоматический.

2.4 Аппарат должен обеспечивать дополнительные функции:

-запоминать до пяти заданных режимов.

-запомнить величины напряжения и тока при пробое изоляции.

-определять короткое замыкание.

-автоматически проводить подъем высокого напряжения со скоростью от 1 до 10 кВ/сек.

-обеспечивать автоматическое поддержание заданных настроек.

-обеспечивать сброс счетчика и настроек; установку времени и даты; остановку часов.

-обеспечивать подключение внешней звуковой или световой сигнализации к клеммам на задней стенке пульта управления с допустимой нагрузкой на контакты реле – 220В/1А (контакты реле замыкаются при включении высокого напряжения).

-обеспечивать включение звукового сигнала и мигание индикатора высокого напряжения при остаточном высоком напряжении на генераторе.

- выводить протоколы испытаний с информацией о дате и времени испытаний на печать принтера, совместимого с АИД-70Ц.

3.Требования к качеству и безопасности поставляемых товаров.

3.1.Изготовление по ТУ № 4222-011-39769403-2007. Оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерения.

3.2.Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности:

## ГОСТ Р. 51350-99, ГОСТ 28199, ГОСТ2991-85, ГОСТ 15150-69.

3.3.Поставщик на момент поставки обязуется предоставить Заказчику действующие заверенные копии:

-Сертификата качества.

-Сертификата соответствия.

-Разрешения на применение на территории РФ.

-Свидетельства регистрации в Государственном реестре средств измерения.

3.4.Поставщик обязуется на момент поставки предоставить Заказчику действующие оригиналы:

-Свидетельство о Государственной метрологической поверке, действующей на момент поставки.

-Эксплуатационную документацию на русском языке.

-Паспорт прибора.

4.Требования к гарантиям Поставщика:

4.1.Генератор высоковольтный должен быть собран в металлическом баке, где должны быть расположены:

-высоковольтный трансформатор, предназначенный для получения высокого напряжения.

-однополупериодный выпрямитель для получения постоянного напряжения.

-высоковольтный резистивный делитель для получения сигнала пропорционального выходному напряжению аппарата.

- высоковольтный резистивный делитель для переключения вида выходного напряжения аппарата.

-элементы защиты измерительных цепей.

4.2.Пульт управления должен быть выполнен в пластмассовом ударопрочном корпусе, защищающем внутренние блоки и узлы от воздействий внешней среды по ГОСТ 28199, с применением в пульте управления жидкокристаллического графического дисплея для отображения всей информации о работе аппарата, многопозиционного джойстика и сенсорной панели управления.

Пульт управления должен состоять из:

-панели лицевой

-платы индикации

-панели информационной

-платы блока питания

-платы сетевого фильтра

-привода латра

-платы коммутации

-блока вентилятора.

4.3.В заданном конструктивном исполнении аппарат должен обеспечивать:

-программирование для конкретных видов испытаний и режимов.

- цифровую индикацию выходного напряжения, кВ;

- цифровую индикацию выходного тока, мА;

- индикацию установленных пределов напряжения и тока;

- индикацию ручного или автоматического режима работы;

- индикацию продолжительности испытания, мин;

- индикацию включения переменного или постоянного напряжения;

- индикацию количества включений высокого напряжения;

- индикацию даты и времени испытания;

- индикацию включения «Высокого напряжения»;

- индикацию наличия «Остаточного напряжения»;

- индикацию продолжительности испытаний (прямой или обратный   отсчет   до 10 мин);

- индикацию заданных предельных значений напряжения и тока;

- индикацию рабочей величины напряжения и скорость подъема напряжения в автоматическом режиме.

4.4.Пределы допускаемых погрешностей в измерениях прибора не должны превышать пределов, оговоренных в таблице 2 (п.3,15,17,22,25).

4.5.Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

5.Требования к гарантийному сроку эксплуатации прибора:

5.1. Гарантийный срок эксплуатации прибора устанавливается заводом изготовителем, согласно предоставленной документации, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки товара заказчику.

6.Требования к потенциальному участнику:

6.1.Наличие собственной производственной базы или представить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более двух лет с представлением справки о завершенных договорах сопоставимого характера и лицензии на право ведения данного рода деятельности.

7.Требования к количеству и комплектации поставляемого товара:

7.1.Согласно приложению №1 (спецификация) в точном соответствии с п. 2.2(комплект поставки) настоящего технического задания.

8.Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара:

8.1.Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке (ящиках по ГОСТ2991-85) по условиям хранения ГОСТ15150-69, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

8.2.Укладку упакованного аппарата на транспортное средство производить так, что бы исключить смещение.

9.Требования к обслуживанию товара

9.1.Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

10.Требования к месту поставки товара

10.1.Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

11.Требования к результатам поставки оборудования.

11.1.Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока эксплуатации прибора, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки товара заказчику.

12.Настоящее техническое задание как приложение №3 является неотъемлемой частью договора по поставке аппарата для испытания диэлектриков цифрового АИД-70Ц.

Организатор закупки:

Главный энергетик РУ «У»				_____________/С.И.Мамонтов /

8(30245)3-46-41PichuevGA@ppgho.ru

Руководитель инициатора закупки:

Директор РУ «У»						___________ /Ю.С. Кузьмин/

СОГЛАСОВАНО

# Главный энергетик ППГХО

(аналитический центр)					______________/С.К.Кутузов/

Главный механик

ОАО «ППГХО» 						______________/А.Т.Зинкевич/