Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в электронной форме
_____________________________________________________________________________
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________________
	г. Москва   
	«__»  _______________  2012 г.


_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________ и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________, действующего на основании Доверенности _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «СТОРОНЫ» и по отдельности как «СТОРОНА», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «ДОГОВОР», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию в порядке и сроки предусмотренные Договором.
1.2. Основанием для заключения договора является: _____________________________-
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Продукция принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами третьих лиц.

2. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет: ____________(____________) рублей  __ копеек, кроме того НДС (18%) _________(_______________) рублей __ копеек, всего: ________________(______________) рублей 00 копеек. 

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению до окончания срока действия настоящего Договора.

2.3. 
Расчеты по настоящему Договору производятся Покупателем в следующем порядке: 
2.3.1 
Аванс в размере 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)  44 237 (Сорок четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек оплачивается Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания договора, по счету Поставщика.
2.3.2.
Окончательный расчет Покупатель осуществляет единым платежом в размере ___________(__________________) рублей в том числе НДС (18%) ___________(__________________) рублей в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Продукции, на основании счета Поставщика.
2.4.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Способ поставки: выборка со склада Поставщика, находящегося по адресу_________
3.2. Продукция должна быть поставлена срок до 30 ноября 2012г. Поставка Продукции оформляется Актом сдачи-приемки Продукции.

3.3. Одновременно с поставкой Продукции Поставщик передает документацию на Продукцию согласно Спецификации.
3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Продукции, Покупателем производится входной контроль на предмет соответствия ассортимента, количества, качества и комплектности. Датой поставки и передачи Продукции Поставщиком в собственность Покупателя по Договору считается дата подписания представителем Покупателя Акта сдачи-приемки Продукции и товарной накладной (ТОРГ-12).
3.5. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит к Покупателю с момента поставки Продукции.
3.6. При обнаружении несоответствия количества и качества фактически передаваемой Продукции требованиям, указанным Спецификации (Приложение №1 к Договору), а также скрытых недостатков Покупатель предъявляет Поставщику Рекламационный акт. Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Продукции, изложенных в Рекламационном акте.

3.7. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 10 (десять) дней с момента получения от Покупателя посредством факсимильной связи вызова, Покупатель производит приемку Продукции и составляет Рекламационный акт в одностороннем порядке.

3.8. Поставщик обязан рассмотреть Рекламационный акт и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в 30-дневный срок с момента его получения.
4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Продукция поставляется в таре (упаковке), обеспечивающей её сохранность при перевозке. 

4.2. Тара и упаковка являются невозвратными, и их стоимость включена в цену настоящего Договора.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество, количество и комплектность поставки Продукции должны соответствовать требованиям Технических условий, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору). 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1%  (одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков изготовления и поставки Продукции, установленных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.

6.2. Пени за нарушение условий Договора подлежат уплате исключительно по письменному требованию заинтересованной Стороны.

6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.

6.4. В случае если имуществу Покупателя, либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб, либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов Продукции, поставленной Поставщиком по договору, Поставщик  обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели).
6.5. В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в п. 6.4. настоящего договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случаях его гибели), производятся Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента выставления такого требования Покупателем.

6.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере непринятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения настоящего Договора.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование настоящего Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

8.2. В случае не поставки Продукции более 30 (Тридцати) календарных дней со срока, указанного в п. 3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней обязан возместить фактические затраты Покупателя, связанные с выполнением настоящего Договора. Кроме того, Поставщик обязан оплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные п. 6.1. настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются путем обмена претензиями. Претензии рассматриваются в течение 20 дней с момента их получения. 

9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок досудебного урегулирования - 30 дней

Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» применяется следующая редакция пункта 9.2: 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
10.1
Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем оформления дополнений или изменений к нему. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по настоящему Договору.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1  После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами теряют силу, если они противоречат Договору.

12.2  Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал, до момента получения оригинала.

12.3  Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны своевременно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

12.4  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.5  Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

12.6  В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

12.7  Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.9  Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение №1 - Спецификация.
Приложение №2 – Особые условия

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с№40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН 1097746180740


14. ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков
 м.п.


Приложение №1

к Договору №________________
от «____»  ____________  2012 г.
Спецификация
на информационно-измерительную систему определения

статических параметров (перемещений, сил, моментов, температур, и т.д.)

1. Наименование

Информационно-измерительная система определения статических параметров (перемещений, сил, моментов, температур, и т.д).
2. Комплектность

В информационно-измерительную систему определения статических параметров (перемещений, сил, моментов, температур, и т.д.) должны входить:
- аппаратура для измерения статических параметров – 1 шт. с числом измерительных каналов: тензометрических – 88 шт. (без датчиков); термометрических – 16 шт. (без датчиков); перемещений – 24 шт. (4 датчика);

- калибратор полного тензомоста - 1 шт.;

- калибратор одиночных тензорезисторов - 1 шт.;

- тестер установки тензорезисторов - 1 шт.;

- портативный сварочно-паяльный аппарат - 2 шт.;

- печь для определения температурных характеристик тензорезисторов - 1 шт.;

- набор инструментов для установки датчиков - 1 шт.

Технические характеристики комплектующих системы приведены в разделе 3.

3. Технические характеристики

Информационно-измерительная система определения статических параметров (перемещений, сил, моментов, температур, и т.д.) должна обеспечивать проведение измерений статических параметров напряженно-деформированного состояния.

3.1 Основные технические характеристики аппаратуры для измерения статических параметров указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Основные технические характеристики аппаратуры
для измерения статических параметров

	Параметр
	Значение

	Количество каналов, шт.
	128

	Частота опроса, значений/секунду/канал
	2048 

	Коммуникационный модуль

	Коммуникационный интерфейс
	Ethernet 

	Флеш накопитель не менее, Гб 
	1

	Синхронизация отдельных модулей
	да

	Максимальное расстояние между синхронизируемыми модулями, м
	100

	Модуль подключения тензорезисторов

	Количество каналов, шт.
	8

	Подключаемые датчики, Ом
Четверть моста

Полумост и полный мост
	120, 350, 1000

от 60  до  5000

	Импеданс, МОм
	220

	Входной разъём
	EGG-1B-306-CLL или аналог

	Температурная ползучесть точки нуля после 60 минута прогрева, мкВ/°C
	±1

	Отклонение коэффициента усиления, %
	±0,05 

	Температурная ползучесть коэффициента усиления, 10-6 /°C
	±50

	Нелинейность, %
	±0,02 

	Питание датчика
	Выбирается программно

	Разрешение задания питания, мВ
	1

	Точность питания, мВ
	±10

	Сила тока питания датчиков не более, мА
	50

	Температурная ползучесть питания датчика, 10-6 /°C
	±10

	Дополнение четверть моста, выбирается программно
	да

	Калибровка шунтом, включается программно
	да

	Количество модулей, шт.
	11

	Модуль подключения термопар

	Количество каналов, шт.
	8

	Поддерживаемые типы термопар
	J, K, T, E, N, R, S, B

	Компенсация холодного спая, выбирается программно
	да

	Импеданс, МОм
	22 

	Входной разъём
	EGG-1B-303-CLL или аналог

	Температурная ползучесть точки нуля после 60 минута прогрева, мкВ/°C
	±1

	Отклонение коэффициента усиления, %
	±0,05

	Температурная ползучесть коэффициента усиления,  10-6 /°C
	±30

	Нелинейность, %
	±0,02

	Измерительный диапазон не менее, мВ
	±80

	Разрешение, °C
	1

	Точность измерения, °C
	±2

	Количество модулей, шт.
	2

	Модуль подключения индуктивных датчиков перемещений

	Количество каналов, шт.
	8

	Схемы подключения датчиков – проводов, шт.
	3, 4, 5, 6

	Импеданс, МОм
	220

	Входной разъём
	EGA-1B-306-CLL или аналог

	Температурная ползучесть точки нуля после 60 минута прогрева, мкВ/°C
	±2

	Отклонение коэффициента усиления, %
	±0,25

	Температурная ползучесть коэффициента усиления,  10-6 /°C
	±30

	Измерительный диапазон, В
	±5

	Разрешение, мкВ
	50

	Питание датчика, выбирается программно
	

	Частота питания, Гц
	2 500,  5 000,  10 000

	Амплитуда питания, В
	3

	Отклонение питания от полного диапазона, %

- на  2 500 Гц

- на  5 000  и  10 000Гц
	±0,5

±1

	Количество модулей, шт.
	3

	Комплекс управления процессом измерения, обработки, отображения и хранения измерительной информации с программно-математическим обеспечением на русском языке

	Количество, шт.
	1


3.2 Основные технические характеристики калибраторов указаны в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Основные технические характеристики калибраторов

	Параметр
	Значение

	Калибратор полного тензомоста

	Класс точности
	0,025

	Шаги калибровки 

5 диапазонов, мВ/В

11 процентных ступеней в пределах действующего диапазона, %
	0,5;  1;  2;  5;  10

0;  10;  20; ... 100

	Ошибка шага ступеней диапазонов относительно действующего предельного значения диапазона не более, %
	± 0,025

	Ошибка шага процентных ступеней относительно действующего предельного значения диапазона не более, %
	 ± 0,01

	Допустимое отклонение калибровки предельного значения диапазона при установке значения калибровки на 2мВ/В (при нормальной температуре) не более, %
	 ± 0,02

	Изменение значения абсолютной калибровки при изменении температуры на 10К 

в рабочем диапазоне температур не более, %

в номинальном диапазоне температур не более, %
	0,03
0,01

	Нормальная температура, °C
	+20

	Номинальный диапазон температур, °C
	+10...+50

	Рабочий диапазон температур, °C
	+10...+60

	Температурный диапазон хранения, °C
	–25...+70

	Диапазон частот напряжения источника питания, Гц
	0…5000

	Номинальный диапазон напряжения источника питания, В
	0,5 ... 12

	Максимально допустимое напряжение источника питания, В
	18

	Вес не более, кг
	1

	Габариты (Ш x В x Г) не более, мм
	200 x 110 x 120

	Количество, шт.
	1

	Калибратор одиночных тензорезисторов

	Калибровочное сопротивление, Ом 
	120

	Класс точности
	0,03

	Номинальное значение напряжения питания, VDC
Максимально допустимое напряжение питания, VDC
	2,5

5

	Шаг калибровки:

% 

мВ/В (при коэффициенте тензочувствительности равном 2 )

мкм/м (при коэффициенте тензочувствительности равном 2 )
	-100, -50, 0, 50, 100

-8, -4, 0, 4, 8

-16000, -8000, 0, 8000, 16000

	Отклонение коэффициента усиления не более, %

Влияние температуры на погрешность калибровки на каждые 10К, в номинальном температурном диапазоне не более, %
	0,03
0,03

	Номинальный температурный диапазон, °C
Рабочий температурный диапазон, °C
Температурный диапазон хранения, °C
	+10...+40
0...+60

–25...+70

	Напряжение источника питания, В
	± 12 или по USB

	Размеры (В x Ш x Г) не более, мм:

- калибратор

- блок питания
	80 x 330 x 270 

60 x 120 x 70

	Вес не более, кг:

- калибратор

- блок питания
	3

0,5

	Количество, шт.
	1


3.3 Основные технические характеристики тестера установки тензорезисторов указаны в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Основные технические характеристики тестера установки тензорезисторов

	Параметр
	Значение

	Индикатор, точность, %
	1

	Режим отклонения сопротивления

Диапазоны измерения отклонения, %

Точность:

Диапазон 1%

Диапазон 5%

Питание (на тензорезистор), В

Возможность подключения эталона сопротивления
	1 и 5

0,04%/ΔR

0,2%/ΔR

1

Да

	Режим проверки сопротивления изоляции 

Диапазон, МОм

Напряжение тестирования, В
	5 – 20 000

15

	Режим омметр

Диапазон, Ом 

Напряжение тестирования, В
	5 – 20 000

2 

	Условия эксплуатации, °С

Влажность, %
	-10 - +50

80

	Питание, В
	9

	Время работы (тестирований установки тензорезистора) не менее, шт.
	1000

	Проверка отклонения сопротивления тензорезистора относительно высокоточного эталона не более, %
	0,02

	Габариты не более, мм
	130х180х130

	Вес не более, кг
	2


3.4 Основные технические характеристики портативного сварочно-паяльного аппарата указаны в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Основные технические характеристики портативного сварочно-паяльного аппарата

	Параметр
	Значение

	Количество сварных швов на один заряд батареи при 30 Дж не менее, шт.
	1 500

	Максимальное количество сварочных циклов в минуту при 30 Дж не менее, шт.
	15

	Интервал энергий сварного шва, Дж

Максимальное напряжения холостого хода не более, В
	3 … 50

25

	Индикация готовности к сварке световая и звуковая
	да

	Кнопка подачи напряжения на держатель электрода
	да

	Сварочные кабели не менее, м
	1,5

	Батарея герметичная, перезаряжаемая:

- напряжение, В

- емкость, Ач
	12

5

	Подзарядка – переменный ток 50-60 Гц, В
	115/230

	Время зарядки батареи не более, ч
	18

	Габариты не более, мм
	230 x 230 x 250

	Вес не более, кг
	10


3.5 Основные технические характеристики печи для определения температурных характеристик тензорезисторов указаны в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Основные технические характеристики печи для определения температурных характеристик тензорезисторов
	Параметр
	Значение

	Температура, 0С
	1100

	Габариты внешние не более, мм
	560х500х400

	Габариты внутренние не более, мм
	220х300х220

	Электронный контроллер управления
	да

	Потребляемая мощность не более, кВт
	3

	Вес не более, кг
	25


3.6 Основные технические характеристики индуктивных датчиков линейных перемещений указаны в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Основные технические характеристики индуктивных датчиков линейных перемещений

	Параметр
	Значение

	Датчики 50 мм

	Номинальное перемещение, мм
	0...50

	Номинальная чувствительность

номинальный выходной сигнал при номинальном перемещении без нагрузки на выходе, мВ/В
	80

	Допуск характеристики (отклонение характеристики от номинальной чувствительности), %

Допуск точки нуля сердечник в нулевом положении, мВ/В
	1

±8

	Нелинейность, максимальное отклонение между начальной и конечной точками (включая гистерезис относительно номинальной характеристики) не более, %
	0,2

	Номинальный температурный диапазон, °C
	-20…+80

	Рабочий температурный диапазон 

(высокотемпературное исполнение), °C
	-40…+150

	Влияние изменения температуры на 10К в номинальном диапазоне на значение нуля по отношению к номинальной чувствительности не более, %
	0,1

	Влияние изменения температуры на 10К в номинальном диапазоне на выходной сигнал по отношению к текущему значению не более, %
	0,1

	Входное сопротивление, Ом
	350 ±10%

	Выходное сопротивление, Ом
	680 ±10%

	Номинальное напряжение питания, Вэфф.
	2,5

	Рабочий диапазон напряжения питания, Вэфф.
	0,5 … 10

	Несущая частота 

Номинальный диапазон, кГц

Рабочий диапазон, кГц
	4,8 ± 1%
4,8 ± 8%

	Вес не более, г

корпуса датчика не более

плунжера
	70

10

	Материал поверхности
	нержавеющая сталь

	Стойкость к механическим ударам, в соответствии с DINEC 68, часть 2-27; IEC 68-2-27-1987 

Количество ударов (в каждом направлении) 

Ударное ускорение, м/с2
Продолжительность удара, мс

Форма удара
	1000

650

3

синусоидальная полуволна

	Стойкость к вибрации, в соответствии с DIN IEC 68, часть 2-6, IEC 68-2-6-1982 

Частотный диапазон, Гц

Ускорение вибрации, м/с2
Продолжительность приложения нагрузки (в каждом направлении), ч
	от 5 до 65

150

0,5

	Предельное число циклов нагружения
	106

	Постоянная пружины, Н/мм
	0,116

	Усилие пружины в нулевом положении (с диапазоном хода 1мм), Н
	2,4

	Усилие пружины в конечном положении (равно номинальному перемещению), Н
	8,2

	Максимально допустимое ускорение головки щупа, м/с2
	95

	Максимально допустим ускорение сердечника, м/с2
	2 500

	Частота среза колебаний головки щупа при амплитуде 1 мм, Гц
	45

	Частота среза колебаний щупа при номинальном перемещении, Гц
	5

	Класс защиты в соответствии с EN 60529 для корпуса датчика и канала сердечника
	IP67 

	Максимально допустимое давление (переменная нагрузка), бар
	350

	Предел перегрузки (согласно VDI/VDE 2600), бар
	450

	Диапазон разрушения (согласно VDI/VDE 2600) не менее, бар
	500

	Количество, шт.
	2


	Датчики 5 мм

	Номинальное перемещение, мм
	5

	Ном. выходная амплитуда (между начальной и конечной точками при ненагруженном выходе), мВ/В 
	80

	Номинальный сигнал в начальной точке, мВ/В
	-40

	Номинальный сигнал  в конечной точке, мВ/В
	40

	Допуск по выходной амплитуде, %
	±1

	Нулевой сигнал 
	Выходной сигнал равен нулю при установке плунжера или щупа в середине диапазона измерения

	Допуск на установку нулевого сигнала, мВ/В
	±4

	Нелинейность  

(макс. отклонение между начальной и конечной точками (включая гистерезис) , %
	±0,2

	Номинальный температурный диапазон, °C
	10…60

	Рабочий температурный диапазон, °C
	-20…+80

	Влияние температуры в ном. диапазоне температур 

на нулевой сигнал, отн. номинальной выходной амплитуды на 10 K, %

на номинальную выходную амплитуду, отн. истинной величины на 10 K, % 
	±0.1

±0.2

	Вес 

измерительного элемента без соединительного кабеля, г

подвижной части, г
	15

4,8

	Величина входного импеданса, Ом
	42

	Номинальное напряжение питания, В
	2,5

	Рабочий диапазон напряжения питания

Несущая частота, Гц
	4800±8

	Класс защиты согласно EN 60529  
	IP67

	Материал поверхности 
	коррозиеустойчивый

	Предельная допустимая нагрузка колебаниями синусоидальной формы DIN40046/8 IEC Часть 2-6 (типовая проверка) 

Диапазон частот, Гц

Вибрационное ускорение, м/с2
Продолжительность (в каждом направлении) , час
	От 5 до 65

150

0,5

	Усилие пружины в нулевом положении, Н
	0,8

	Усилие пружины в конечном положении , Н
	1

	Максимально допустимое ускорение головки щупа или плунжера не менее, м/с
	150

	Количество, шт.
	1

	Датчики 2 мм

	Номинальное перемещение, мм
	2

	Ном. выходная амплитуда (между начальной и конечной точками при ненагруженном выходе), мВ/В 
	80

	Номинальный сигнал в начальной точке, мВ/В
	-40

	Номинальный сигнал  в конечной точке, мВ/В
	40

	Допуск по выходной амплитуде, %
	±1

	Нулевой сигнал 
	Выходной сигнал равен нулю при установке плунжера или щупа в середине диапазона измерения

	Допуск на установку нулевого сигнала, мВ/В
	±4

	Нелинейность  

(макс. отклонение между начальной и конечной точками (включая гистерезис) , %
	±0,2

	Номинальный температурный диапазон, °C
	10…60

	Рабочий температурный диапазон, °C
	-20…+80

	Влияние температуры в ном. диапазоне температур 

на нулевой сигнал, отн. номинальной выходной амплитуды на 10 K, %

на номинальную выходную амплитуду, отн. истинной величины на 10 K, % 
	±0.1

±0.2

	Вес 

измерительного элемента без соединительного кабеля, г

подвижной части, г
	12

4,5

	Величина входного импеданса, Ом
	27

	Номинальное напряжение питания, В
	2,5

	Рабочий диапазон напряжения питания

Несущая частота, Гц
	4800±8

	Класс защиты согласно EN 60529  
	IP67

	Материал поверхности 
	коррозиеустойчивый

	Предельная допустимая нагрузка колебаниями синусоидальной формы DIN40046/8 IEC Часть 2-6 (типовая проверка) 

Диапазон частот, Гц

Вибрационное ускорение, м/с2
Продолжительность (в каждом направлении) , час
	От 5 до 65

150

0,5

	Усилие пружины в нулевом положении, Н
	0,8

	Усилие пружины в конечном положении , Н
	1

	Макс. допустимое ускорение головки щупа или плунжера,.не менее м/с
	150

	Количество, шт.
	1


В комплект в обязательном порядке должно входить программно- математическое обеспечения для измерительной аппаратуры, а так же первичной обработки получаемой информации и представления ее в графическом и табличном виде.

Все поставляемое оборудование должно быть внесено в Госреестр СИ РФ.

4. Требования к объему технической документации

Поставляемое оборудование должно быть снабжено комплектом документации в составе:

· руководства по установке и эксплуатации (на русском языке);
· руководства по эксплуатации программно-математического обеспечения (на русском языке);
· сертификаты о поверке на датчики;

· сертификаты о внесении в Госреестр СИ РФ.

5. Требования к необходимости и условиям монтажа и/или пуско-наладке поставляемого оборудования

Монтажные и пуско-наладочные работы на территории ОАО «НИКИЭТ» не требуются.

Поставщик обеспечивает обучение персонала ОАО «НИКИЭТ» работе на комплекте аппаратуры на своей территории.

6. Требования к количеству и квалификации персонала Поставщика

Все специалисты Поставщика привлекаемые к процедурам поставки и обучения должны иметь гражданство РФ.
7. Требования к сроку предоставления гарантий качества

Для информационно-измерительной системы время непрерывной работы ограничено только ёмкостью устройств записи данных, время наработки на отказ не менее 10 000 часов. Срок гарантии не менее 1 года.
ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

м.п.


Приложение №2

к договору от «____» ______ 2012 г. №___________

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___» ________ 2012 года на материальном носителе и/или направленные с адреса электронной почты Поставщика _____________________ на адрес электронной почты Покупателя _________________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. 
1.1. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

1.2. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

2. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего приложения к договору о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

	Поставщик
	
	Покупатель



