ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки  Поставка акустико-эмиссионной системы 
Снежинск
2013
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Предмет закупки: Поставка акустико-эмиссионной системы;
Марка, тип:  Лель A-Line 32D исполнение Ethernet Box или эквивалент.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Акустико-эмиссионные системы применяются для неразрушающего контроля без вывода из эксплуатации трубопроводов, сосудов давления, резервуаров, кранов, и других объектов в тепловой и атомной энергетике.
Система будет применяться для разработки систем диагностики труб первого и второго контуров АЭС всех типов, в том числе ВВЭР-1000, и систем контроля протечек бассейнов выдержки и приреакторных бассейнов. выдержки.
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: -20...+50º С;
Относительная влажность при температуре 25 º С: не более 95%;
Атмосферное давление: 460...960 мм рт.ст.
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
	пп
	Наименование
	Марк, тип
	Кол-

во
	Технические характеристики

	 1
	Акустико-эмиссионная система

	Лель A-Line 32D
	1
	Исполнение: Ethernet Box
Характеристики: 

 - Максимальное количество каналов на одну линию - 16;

 - Длина сегмента кабеля для передачи между модулями - не более 100 м;
Измеряемые АЭ параметры:

 - Максимальная амплитуда сигнала 100 дБ;

 - погрешность измеряемой амплитуды сигнала 0.5 дБ;

 - Динамический диапазон измерения энергии сигнала - не менее 120 дБ;

 - Диапазон измерения числа выбросов АЭ сигнала - 1...32768;

 - Диапазон измерения длительности АЭ сигнала с разрешением 1 мкс -1...65535 мкс;

 - Диапазон измерения времени нарастания АЭ сигнала с разрешением 1 мкс -1...65535 мкс;

Программируемые параметры:
 - Диапазон измерения уровня отсечки шумов - 0...108дБ;

 - Диапазон максимальной длительности - 10...65535 мкс;

 - Диапазон изменения тайм-аута длительности - 10...65535 мкс;

 - Диапазон изменения «мертвого времени» - 30...65535 мкс;

Измерительный тракт:

 - Диапазон рабочих частот измерительного тракта - 30...500 кГц;

 - Разрядность АЦП  - 14 бит;

 - Частота преобразования АЦП  - 1 МГц;

 - Динамический диапазон измерения амплитуды АЭ сигнала - не менее 72 дБ;




Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели 
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Электропитание комплекса от сети переменного напряжения 220В с частотой 50Гц.

Потребляемая мощность комплекса не более 500 Вт.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Подраздел 4.9 Требования к комплектности
- Блок сбора и обработки информации

в исполнении Ethernet Box
- 1 шт.

- Модуль сбора данных с магнитным держателем
- 4 шт.

- Преобразователь GT200
- 4 шт.
- Магнитный держатель для преобразователя GT200
- 4 шт.
- Кабель для подключения преобразователей  на катушке

длиной не менее 30 метров
- 4 шт.
- Сумка для модулей 
- 1 шт.
- Сумка для катушек
- 1 шт.
Подраздел 4.10 Требования к маркировке
Подраздел 4.11 Требования к упаковке
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Доставка до склада заказчика.
Приёмка осуществляется на территории Заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок должен быть не менее 18 месяцев со дня отгрузки со склада Поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

С Комплексом должно быть поставлено актуальное программное обеспечение (последняя стабильная версия) на русском языке, работающее в ОС Windows, а также иметь возможность бесплатного обновления по мере выпуска новых версий ПО.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка оборудования осуществляется не позднее 11.04.2014 г.
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Поставщик берет на себя обязательство провести обучение не менее 3х сотрудников ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина» по работе с поставленным оборудованием, а также обеспечивать бесплатные консультации Заказчика по вопросам работы аппаратуры и программного обеспечения.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992г. №3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. №693. Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения №693 от 11.06.1996г., возлагаются на Поставщика.

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
PAGE  
5

