	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	И. о. Генерального директора

ФГУП «НПО «Радиевый институт

им. В.Г. Хлопина»


	
	___________________ В.П. Тишков

«_____»_______________2012г.

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку ИК-Фурье спектрометра
Технические характеристики оборудования.

Тип прибора: 

Инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье, однолучевой, с юстируемой оптикой и выводом внешнего луча, в комплекте с программным обеспечением, разборными кюветами KBr, держателем для таблеток и прессом.

Спектральный блок:

· Интерферометр Майкельсона с углом падения 300, динамической системой юстировки, герметизированный, с встроенным автоматическим осушителем мембранного типа. Выходное окно из влагостойкого материала – KRS-5.

· Скорость перемещения зеркала интерферометра – не менее четырех скоростей 2; 2,8; 5; 9 мм/сек.

· Оптическая схема – однолучевая, с юстируемыми оптическими элементами. 

· Наличие вывода внешнего луча.

· Спектральный диапазон не уже 7800-350 см-1, нижняя граница не более 350 см-1, верхняя граница не менее 7800 см-1.

· Источник излучения – керамика яркого свечения; 

· Детектор – высокочувствительный термостабилизированный DLATGS (с высокочувствительным сенсором на основе дейтерированного триглицин-сульфата с присадкой L-аланина) с окном из KRS-5. 

· Наличие He-Ne лазера для автоматической настройки интерферометра.

· Минимальное разрешение, не более 0,5 см-1; возможность работать с разрешением 1; 2; 4; 8; 16 см-1.

· Отношение сигнал/шум – не менее 30000:1 (4 см-1, 1 минута, 2100 см-1 , измерено как пик к пику).

· Светоделитель – пластина KBr с германиевым покрытием.

· Регулировка коэффициента усиления – в диапазоне не уже 1-128, автоматическая или ручная по выбору оператора.

· Возможность дооснащения стандартными для производителя приставками для измерения НПВО, зеркального и диффузного отражения твердых, жидких и порошкообразных образцов, газовыми кюветами, приставками для автоматизированного анализа.

· Возможность работы со штатным ИК-микроскопом производства компании-производителя ИК-Фурье спектрометра.

· Возможность дооснащения штатной волоконной оптикой.

· Наличие встроенного USB-интерфейса для подключения персонального компьютера.
· Наличие функции автоматического распознавания приставок в кюветном отделении.

· Центральная фокусировка луча в кюветном отделении.

· Размеры кюветного отделения – не менее 200 х 230 х 170 мм. 

· Размеры спектрометра не более 514х606х273 мм.

· Вес не более 35 кг.

· Полное компьютерное управление и обработка данных.

·  Электропитание – 220 В, 50/60 Гц

· Потребляемая мощность – не более150 ВА при работе, не более 4 ВА в режиме ожидания.

Программное обеспечение:

· Совместимое с коммерческими электронными библиотеками спектров программное обеспечение на русском языке.

· Возможность использовать встроенную библиотеку не менее 911 спектров особо чистых органических и неорганических веществ, полимеров, которые часто идентифицируются как нежелательные примеси, а также создавать собственные библиотеки.

· Функции регистрации и обработки спектра, спектрального поиска, качественного и количественного анализа, перевода оптической плотности в процент пропускания, нормализации, коррекции нулевой, сглаживания и дифференцирования, анализа по Крамерсу-Кронигу, пересчета волновых чисел в длины волн и обратно, определения амплитуды и интеграла, библиотечного поиска, создания собственной библиотеки.

· Мульти-точечная калибровка по амплитудам или интегралам, метод мульти-линейной регрессии (опция).

· Определение максимумов, наложение и вычитание спектров, преобразование Кубелки-Мунка, коррекция спектров НПВО, генератор отчетов.

· Функции самотестирования.

· Автоматическое переключение с режимов работы с образцами, установленными в кюветном отделении спектрофотометра, на режимы работы с образцами, установленными в ИК-микроскопе.

· Валидация состояния прибора для подтверждения соответствия требованиям Европейской и Японской фармакопей и требованиям ASTM.

· Соответствие требованиям GLP/GMP и FDA 21 CFR часть 11.

· Электронная подпись.

· Функция коррекции атмосферы.
· Контроль качества фармацевтических препаратов на основе сопоставления волновых чисел и интенсивностей характеристических участков спектра.

В комплект поставки должны быть включены:

· Разборная жидкостная кювета KBr (1 шт), состоящая из пары окон KBr, металлического держателя, комплекта прокладок толщиной 0.015, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 мм и шприца на 2 мл.

· Разборная кювета для вязких жидкостей (1 шт), состоящая из пары окон KBr, металлического держателя.
· Пресс гидравлический ручной с усилием не менее 10 т. 

· Пресс-форма для изготовления таблеток из KBr диаметром 13 мм.

· насос вакуумный ротационный безмаслянный для удаления влаги при прессовании

· Порошок KBr для изготовления таблеток (не менее 100 г). 

· Вазелиновое масло (не менее 25 мл).
· Агатовая ступка с пестиком  (диаметром не менее 90 мм).

· Универсальный держатель образцов (пленок, соляных пластин, таблеток и др. материалов) с апертурой не менее 10 мм.
· Кабель для подключения к ПК.

Требования к технической документации:

Прибор должен быть внесен в Государственный Реестр СИ РФ и иметь следующую документацию на русском языке:

· Сертификат об утверждении типа средства измерения (выдается Федеральным Агенством по техническому регулированию и метрологии).

· Описание типа (приложение к сертификату), где указываются все метрологические характеристики, которые присвоены СИ данного типа.

· Свидетельство о первичной поверке прибора (предоставляется после окончания пусконаладочных работ).

· Методику поверки средства данного типа.

· Руководство пользователя на русском языке.

· Свидетельство о первичной поверке прибора (предоставляется после окончания пусконаладочных работ).

· Наличие руководства пользователя на русском языке.

В контракте поставки оборудования необходимо предусмотреть:

· Работы по монтажу оборудования и тренингу персонала, которые выполняются российскими сервис-инженерами, сертифицированными фирмой Изготовителем, с обязательным предоставлением соответствующих сертификатов.

· Гарантийное обслуживание в течение года.
Стоимость  оборудования:

Начальная максимальная стоимость оборудования: 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС)
	Директор отделения прикладной радиохимии ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина»                                                                        О.П. Анисимов  

	
	

	Начальник лаборатории
 химического и радиохимического анализа                                А.А. Лумпов       

	
	


