ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку систем радиационного мониторинга  

  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2 . Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Система радиационного мониторинга ТСРМ82(или эквивалент)
2. Система радиационного мониторинга ТСРМ82-07(или эквивалент)
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылка в закупочной документации на товарные знаки, наименование производителя, носят лишь рекомендательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, фирменные наименования (эквиваленты) при условии, что:
- в составе заявки будет представлено «Техническое предложение» на аналог в полном объеме с подробным указанием технических характеристик и параметров изготовителя предлагаемой к поставке продукции. Рекомендуем приложить ТУ на аналог (все листы и приложения);

- произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в подразделе № 4 настоящего технического задания.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1.2.1 Поставляемое оборудование является новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


Подраздел 1.3. Код ОКП

703257
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	  Система радиационного мониторинга ТСРМ82(или эквивалент)
· Пешеходный монитор для регистрации ЯМ и РВ по гамма - излучению;

· Контроль радиоактивного загрязнения персонала
        Система радиационного мониторинга ТСРМ82-07(или эквивалент)
· Комбинированный пешеходный монитор для регистрации ЯМ и РВ по гамма и нейтронному излучению;
· Контроль радиоактивного загрязнения персонала. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3.1 Температура окружающей среды:

1) для БД от - 40 до + 50 ºС;
2) для БПУ от - 10 до + 50 ºС 

3.2 относительная влажность окружающего воздуха:

1) для БД не более  95 % при температуре  35 ºС и при более низких температурах  

без конденсации влаги;

2) для БПУ не более  75 % при температуре  30 ºС и при более низких температурах без конденсации влаги. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

4.1.1 СРМ работоспособна при питании от сети переменного тока напряжением        от 187 до 242 В при номинальном значении 220 В  частотой  (50 ± 3) Гц;
4.1.2 Частота ложных срабатываний СРМ не более 1 срабатывания на 1000 проходов;

4.1.3 Потребляет СРМ мощность не более 50 Вт (без учета ИБП);

4.1.4 Порог обнаружения ЯМ и РВ при естественном фоне не более   25 мкР/ч                 (0,25 мкЗв/ч, 1,8 ∙ 10-12А/кг) и при естественном нейтронном фоне не более 0,04 с-1 ∙ см-2 (для нейтронного канала) при скорости перемещения не менее 5 км/ч соответствует значениям,  г:
1) 239 Pu-0,3 235 U-10 (III Пγ);

2) 239 Pu-140 (III Пn).
 4.1.5 Габаритные размеры составных частей СРМ (длина х ширина х высота) составляют, мм, не более:
1) БД (ТСРМ82.100) - 351,5х60х37,5;
2) БД (ТСРМ85.100-01) - 449х169х122;
 3) БПУ (ТСРМ82.200) - 195х70х126.
4.1.6 СРМ должна быть аттестована, как средство измерения группы Б по ГОСТ Р 8.594 и выполнять функцию контроля радиоактивного загрязнения персонала.    



Подраздел 4.2. Требования к маркировке

4.2.1  Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе
Подраздел 4.3. Требование к упаковке

4.3.1 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1 Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 7.1 Диапазон рабочих температур от  +5 до +60 ºС и относительной влажности не более         80 % при температуре 25 ºС


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1  Не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	9.1 В соответствии с руководством по эксплуатации ТСРМ82РЭ


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	10.1 Не требуется  


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	11.1 ПТЭ и ПОТ РМ-016-01; РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

11.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

11.3 Правила противопожарного режима в Российской федерации.
 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1 Требования к качеству товара, должно иметь:

1) Сертификат соответствия ГОСТ Р;

2) Сертификат соответствия ОИТ.



РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	п. 1 – ТСРМ-82 - 3 комплекта  

Состав ТСРМ:

    1) БД ТСРМ82.100 - 4 шт.

    2) БПУ ТСРМ82.200 - 1 шт.

Срок поставки не позднее 4-х недель после подписания договора
п. 2 -  ТСРМ82-07 - 2 комплекта
Состав ТСРМ82-07:

1) БПУ ТСРМ82.200 – 1 шт.;

2) БД ТСРМ82.100 – 4 шт.;

3) БД ТСРМ82.100-01 – 2 шт.;

4) Комплект принадлежностей – 1 шт. 

 Срок поставки не позднее 4-х недель после подписания  договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	В соответствие с   ТСРМ82РЭ


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЯМ – ядерные  материалы;
РВ – радиоактивное   вещество;
СРМ – система радиационного мониторинга;

ИБП – источник бесперебойного питания;

ТУ – технические условия;

РЭ – руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 30 дней со дня поставки всей партии.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись



