Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку комплектов дозиметров ДДГ-01Д (или аналог)
Снежинск

2015г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект дозиметров прямопоказывающих ДДГ-01Д (или аналог)



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Комплекты дозиметров должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении (хранении), не восстановленными. Дата изготовления - не ранее 2015г.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Особые требования отсутствуют.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Код продукции: 43 6210


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Комплект дозиметров предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) фотонного излучения. 
Применяется при индивидуальном дозиметрическом контроле персонала, занятого в учреждениях, где проводятся работы с применением радиоактивных веществ и других радиационно-опасных источников ионизирующих излучений.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Рабочие условия эксплуатации комплекта:
- температурный диапазон от -50оС  до  +50оС;

- предельное значение относительной влажности 98% при +20оС;
- атмосферное давление в диапазоне от 66,0 до 106,7кПа.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Технические характеристики:

- диапазон измерения ИЭД фотонного излучения от 0,1 до 2мЗв;
- диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения от 0,05 до 2,5МэВ;

- пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ИЭД  -±(20+8/Р)%;
- саморазряд дозиметра не более:

а) в нормальных условиях:
- за 24 ч  - 1 деление;
- за 150 ч  - 3 деления;  
б) в условиях повышенной температуры  +40оС за 24 ч - 2 деления;  
в) в условиях пониженной температуры  до минус 20оС за 24 ч - 2 деления;

г) в условиях повышенной относительной влажности воздуха до 95% при  +35оС за 48ч - 4 деления;

- пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения ИЭД при изменении температуры окружающей среды относительно нормальных условий на каждые 10оС - ±5%;


- пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения ИЭД при изменении влажности до 98% при +20оС относительно нормальных условий - ±10%;
- масса дозиметра – 0,04 кг;
- масса устройства зарядного ЗУ-250 (или аналог) – 0,5 кг;
- средняя наработка на отказ:

а) дозиметра – 10000 ч;

б) ЗУ-250 (или аналог) – 5000 ч;

- средний срок службы комплекта – 15 лет;
- комплект стоек к воздействию дезактивирующих растворов:

а) щавелевая кислота – 10 г/л;

б) борная кислота – 16 г, тиосульфат натрия – 10 г, вода дистиллированная до 1л.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Гарантийный срок хранения комплекта – 6 месяцев с момента передачи комплекта потребителю.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
Средний срок службы комплекта – не менее 15 лет.

Комплект должен иметь отметку о первичной поверке.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Комплект поставки:

- дозиметр прямопоказывающий ДДГ-01Д (или аналог) – 10 шт.;
- устройство зарядное ЗУ-250 (или аналог) – 1шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- футляр – 1 шт.;

- коробка упаковочная – 1 шт.

Корпус дозиметра должен быть герметичным. 

ЗУ-250 (или аналог) должен быть изготовлен из ударопрочной пластмассы и иметь герметичный корпус.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	На футляре с дозиметрами должны быть нанесены следующие маркировочные обозначения:
- товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя;

- условное обозначение комплекта;
- порядковый номер комплекта дозиметров по системе нумерации предприятия-изготовителя.

На корпусе дозиметра должен быть нанесен порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

На корпусе ЗУ-250 (или аналог) должны быть нанесены условное обозначение зарядного устройства и порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

Место и способ нанесения маркировки на дозиметр, ЗУ-250 (или аналог) и футляр должны соответствовать конструкторской документации.


	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка комплекта должна производиться согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для защиты от проникновения атмосферных осадков и аэрозолей, брызг воды, пыли, песка, солнечной радиации и ограничения проникновения водяных паров и газов. 
Внутренняя упаковка комплекта соответствует требованиям ГОСТ 9.014-78 для группы III вариант защиты ВЗ-10, вариант упаковки ВУ-5.
Документация, прилагаемая к комплекту, должна упаковываться в полиэтиленовые пакеты.




 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Комплекты дозиметров должны быть упакованы, иметь полную комплектность, официальную гарантию от производителя.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке продукция сопровождается:

 руководством по эксплуатации, в котором указаны комплект поставки, гарантийные обязательства и другая информация, а также имеется свидетельство о первичной поверке. Руководство по эксплуатации заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка приобретенных комплектов дозиметров  «Поставщиком» до склада «Покупателя» или  г. Снежинска. 
При перевозке открытым автотранспортом ящики с дозиметрами должны быть накрыты водонепроницаемым материалом. 
Размещение и крепление ящиков с дозиметрами на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг об друга.
При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

Средний срок службы комплекта – не менее 15 лет.



РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно–территориальном образовании» от 14.07.1992г. №3297-1, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. 
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество поставляемых комплектов дозиметров прямопоказывающих ДДГ-01Д (или аналог) – 6 комплектов.

Срок поставки – не позднее 30 сентября 2015 года.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация, идущая в комплекте поставки, должна быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ИЭД
	Индивидуальный эквивалент дозы 

	2
	ЗУ-250
	Устройство зарядное ЗУ-250

	
	
	

	
	
	


