Приложение № 2

Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

Шкаф сушильный, электропечь

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Спецификация

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | Ед. изм. | Объем, коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкаф сушильный Типа ES-4620 или эквивалент | Шкаф сушильный ES-4620 лабораторный предназначен для сушки, нагревания различных материалов в воздушной среде при максимальной температуре 300 °С. Электрошкаф работает при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С. 1. Основные технические характеристики: Напряжение питания от сети перем. тока, В 220±10% Рабочий диапазон температур от комнатной +10 до 300°С Неравномерность температуры по объему ±1°С Дискретность температурной шкалы на дисплее ±0,1°С Количество полок в стандартной комплектации 2 шт Потребляемая мощность 850 Вт Объем камеры 34 л Внутренние размеры (размеры камеры) 340х320х320мм Наружные размеры (размеры шкафа) 620х530х490 мм Масса - не более38 кг Рабочая камера – нержавеющая сталь. 2. Требования к безопасности Изделие должно иметь автоматическую защиту, отключающую напряжение питания нагревателей печи, при обрыве термопары и превышении температуры. | шт | 1 |
| 2. | Электропечь Типа ПТВР-1,1-70 или эквивалент | Электропечь трубчатая разъемная ПТВР-1,1-70 предназначена для нагрева образцов в рабочей зоне до заданной температуры в атмосфере воздуха при проведении различных испытаний и исследований, требующих вертикально расположенной зоны нагрева. Электропечь рассчитана для работы при температуре окружающего воздуха от 10°С до 35°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С. 1. Основные технические характеристики: Диапазон рабочих температур 200 - 1100 °С Диаметр зоны нагрева 70 мм Длина зоны нагрева 410 мм Длина изотермической зоны с градиентом на 100 мм ±5°С Габаритные размеры печи (шир/выс/длина) 530x1200x625 мм Питание переменным током: напряжением 220±22 В частотой 50±1 Гц Потребляемая мощность не более 5 кВт Нагреватель - проволочная спираль Х23Ю5Т Количество нагревателей 4 шт Масса - не более 110 кг. 2. Требования к безопасности Изделие должно иметь автоматическую защиту, отключающую напряжение питания нагревателей печи, при обрыве термопары и превышении температуры. | шт | 1 |

Нач. ОИТА                                                        Крушинов Е.В.