Техническое задание

для размещения заказа

Радиометр УМФ-2000

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.,

Копорское ш., д.72.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиометр для измерения малых активностей Типа УМФ-2000 ФВКМ.412121.001 (Россия) или эквивалент. | - Площадь детектора, мм2: 1000. - Диапазон измерений активности, Бк: - альфа- излучающих нуклидов от 0,1 до 1000; - бета- излучающих нуклидов от 1 до 3000. - Диапазон энергии регистрируемого излучения, кэВ: - альфа- излучающих нуклидов от 3500 до 8000; - бета- излучающих нуклидов от 50 до 3500. - Максимальная частотная загрузка на входе предусилителя не менее 1000 имп/с. - Скорость счёта фоновых импульсов, имп/с: - по бета-каналу не более 0,07; - по альфа-каналу не более 0,001. - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения активности для доверительной вероятности 0,95 не более 15%. - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения при изменении температуры окружающей среды относительно нормальных условий, %: ±5. - Радиометр сохраняет работоспособность при воздействии внешнего фонового гамма-излучения мощностью поглощенной дозы, мкГр/ч: 0,5. - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения при воздействии внешнего фонового гамма-излучения, %: ±15. - Диапазон устанавливаемых интервалов времени измерения пересчётного устройства от 1 до 9999 с. - Погрешность измерения интервалов времени не более 0,0001 с. - Вклад в счёт бета-канала от альфа-канала для тонкого альфа-источника не более 0,8 %. - Нестабильность показаний за 8 ч непрерывной работы не превышает ±5%. - Время установления рабочего режима 30 минут. - Время непрерывной работы 24 ч. - Канал передачи данных – RS-232. - Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220(+22, -33)В, частотой 50±1 Гц. - Потребляемая мощность не более 40 В×А. - Габаритные размеры, не более, мм: 321×286×190. - Масса не превышает 21,6 кг. - Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, 0С: от +10 до +35. - Рабочий диапазон атмосферного давления, кПа: от 84,0 до 106,7. - Влагоустойчивость, %: до 75 при температуре +300С. - Устойчивость к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха соответствует группе В1 по ГОСТ 27451-87. - Средний срок службы не менее 5 лет. - Средняя наработка на отказ, ч: не менее 10000. - Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня продажи, который указан в паспорте в гарантийном талоне. - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения. Комплект поставки: 1)радиометр УМФ-2000 ФВКМ.412121.001 (в транспортной таре изготовителя) – 1 шт.; 2) подложка для счётного образа (10 см2) – 5 шт.; 3) подложка для счётного образа (14 см2) – 5 шт.; 4) нуль-модемный кабель – 1 шт.; 5) комбинированный контрольный источник ФВКМ.301254.014 – 1 шт.; 6) программное обеспечение «УМФ-2000» для управления радиометром, обработки результатов измерений, печати отчетов – 1 шт.; 7) руководство по эксплуатации ФВКМ.412121.001 РЭ – 1 шт.; 8) паспорт ФВКМ.412121.001 ПС – 1 шт.; 9) свидетельство о первичной поверке – 1 шт.; 10) переходник USB/RS-232 – 1 шт.; 11) подложка для счётного образа (4 см2) – 30 шт.; 12) подложка для счётного образа (7 см2) – 5 шт.; 13) подложка для счётного образа (14 см2) – 5 шт.; 14) паспорт на контрольный источник – 1 шт.; 15) детектор Д10 А – 1 шт.; 16) приспособление для фильтров АФА: вкладыш 412121001.50 – 1 шт.. | комплект | 1 |

- Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».

Зам. начальника ОРБ:

____________ А.Н.Лелявин

«___»___________2015г.