Приложение №1

к Договору №________________

от «__»  ____________  2013 г.

Спецификация

на высокотемпературные датчики пульсаций давления, датчики силы, вибростенд и анализирующую аппаратуру для вибрационных исследований трубных пучков

- Наименование Продукции:

Комплект высокотемпературных датчиков пульсаций давления, датчиков силы, вибростенда и анализирующей аппаратуры для вибрационных исследований трубных пучков.

В комплект входят.

Высокотемпературные датчики пульсаций давления модель 176М03 или эквивалент в количестве 5 шт., в комплект которых должны входить:

- высокотемпературный датчик пульсаций давления со встроенным высокотемпературным кабелем модель 176М03 или эквивалент;

- соединительный кабель;

- дифференциальный усилитель;

- переходной кабель с разъемами BNC.

Датчики силы общего назначения модель 208С01 - 2 шт. и 208С02 - 2 шт. или эквивалент с различными амплитудными диапазонами растяжения - сжатия в количестве 4 шт., в комплект которых должны входить:

- датчик силы ICP общего назначения;

- соединительный кабель.

Вибростенд модель К2060Е60 или эквивалент, в комплект которого должны входить:

- вибростенд;

- усилитель мощности;

- связующие кабели;

- система охлаждения вибростенда.

Автоматизированная система калибровки датчиков динамического давления модель К9903С или эквивалент.

Анализирующая аппаратура с возможностью регистрации и анализа виброакустических сигналов модель Scadas Mobile 16-ch или эквивалент.

- Технические и функциональные характеристики Продукции:

Основные технические характеристики комплекта высокотемпературных датчиков пульсаций давления, датчиков силы, вибростенда и анализирующей аппаратуры для вибрационных исследований трубных пучков приведены в таблице 1

Таблица 1- Основные технические характеристики комплекта высокотемпературных датчиков пульсаций давления, датчиков силы, вибростенда и анализирующей аппаратуры для вибрационных исследований трубных пучков

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Высокотемпературный датчик пульсаций давления |  |
| Частотный диапазон, Гц | 0,1 – 1000,0 |
| Динамический диапазон, кПа | 0,001 – 130 |
| Тип датчика | Дифференциальный |
| Вибрационная компенсация | Есть |
| Вес, г | 140 |
| Рабочий диапазон температур, оС | 20 – 530 |
| Диаметр мембраны, связанной со средой, мм | 10 |
| Длина, мм | 50 |
| Кабельные коммуникации |  |
| Длина, не менее, м | 0,3 |
| Соединительный кабель, не менее, м | 7,0–10 |
| Переходные кабели с разъемами типа BNC, не менее, м | 1,5 |
| Наружный диаметр, не более, мм | 5,0 |
| Дифференциальный усилитель сигналов |  |
| Число каналов | 1 |
| Входной диапазон, пКл | ±1250 |
| Коэффициент преобразования, мВ/пКл | 4 |
| Тип питания | ICP |
| Разъем типа | BNC |
| Размер (В×Ш×Д), не более мм×мм×мм | 40×120×40 |
| Датчик силы с амплитудным диапазоном растяжения – сжатия 44,5 Н |  |
| Частотный диапазон, кГц | 0,01 – 36 |
| Чувствительность, мВ/кН | 110 |
| Температурный диапазон, 0С | -50 +120 |
| Масса, не более, г | 25 |
| Датчик силы с амплитудным диапазоном растяжения – сжатия 445 Н |  |
| Частотный диапазон, кГц | 0,001 – 36 |
| Чувствительность, мВ/кН | 11,0 |
| Температурный диапазон, 0С | -50 +120 |
| Масса, не более, г | 25 |
| Автоматизированная система калибровки датчиков динамического давления |  |
| Диапазон давления, Па | 0 – 105 |
| Погрешность, % | ± 0,2 |
| Частота создаваемых пульсаций, до, Гц | 500 |
| Масса, не более кг | 25 |
| Размер (В×Ш×Д), не более мм×мм×мм | 600×700×700 |
| Автоматизированное программное обеспечение для проведения калибровки на базе ноутбука | Есть |
| База данных калибровки датчиков | Есть |
| Переходник для калибровки датчиков высокотемпературных давления (до 530С) | Есть |
| Система сбора данных с возможностью регистрации и анализа виброакустических сигналов |  |
| Системный блок с интерфейсным модулем | Есть |
| Наличие каналов тахо | Есть |
| Наличие генератора сигналов | Есть |
| Интерфейс подключения анализатора к ноутбуку | Ethernet |
| Размер (В×Ш×Д), не более, мм | 100×210×260 |
| Температурный диапазон, 0С | – 20 +55 |
| Время работы от встроенного аккумулятора, не менее, ч | 2,5 |
| Многоканальный предусилитель: |  |
| Число каналов, не менее | 16 |
| Тип входа | вольтовый, ICP |
| Разрядность АЦП канала, не менее, бит | 24 |
| Частота опроса, кГц | 200 |
| Динамический диапазон, дБ | 170 |
| Погрешность на 1кГц, не более ,% | ±0,2 |
| Программное обеспечение: |  |
| Программное обеспечение для управления данными измерений и создания отчетности с поддержкой различных форматов данных (xdf, csv, asci, txt..), создание базы данных датчиков, визуализация получаемых и анализируемых данных в формате 2-D, 3- D дисплеев | Есть |
| Наличие функции цифрового магнитофона | Есть |
| Программное обеспечение частотного анализа в режиме реального времени, наличие функций БПФ (быстрого преобразования Фурье), авто-спектр, кросс-спектр, 1/1 и 1/3 октавные спектры, наличие линейного, экспоненциального алгоритмов усреднения и т.д. | Есть |
| Интерфейс ПО | русский/английский |
| Визуализация осциллограмм в режиме реального времени | есть |
| Автоматическое создание отчетов в форматах MS Office (Excel, Word, Power Point, HTML) | есть |
| Режим триггера | есть |
| Создание базы данных датчиков | есть |
| Программное обеспечение для калибровки и периодической поверки измерительных усилителей | есть |
| Отображение измеряемых процессов в графическом и табличном виде, ноутбук в конфигурации, не хуже | 17” / Core 2 Duo / RAM 2048 Mb / HDD 250 Gb / DVD-CD-RW встроенный / Ethernet / MS Windows, MS Office 2010 (Rus) |
| Комплект вибростенда |  |
| Толкающее усилие, не менее Н | 267 |
| Рабочий ход, не менее, мм | 36 |
| Максимальная частота, не менее, Гц | 0-6000 |
| Максимальное ускорение (стол без нагрузки), не менее, м/с2 | 1000 |
| Масса, не более, кг | 17 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 280х320х165 |
| Наличие сквозного отверстия у вибростенда для установки толкателя любой длины | Есть |
| Толкатели в комплекте | Есть |
| Усилитель мощности | Двухрежимный (напряжение, ток) |
| Система охлаждения | Есть |

Поставляемые приборы должны быть внесены в Госреестр СИ РФ.

- Требования к качеству Продукции:

Качество поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ, ТЗ) на изготавливаемую и поставляемую Продукцию, иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации на данную Продукцию.

Приемка Продукции по количеству и качеству на территории Покупателя производится уполномоченными представителями Сторон в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки.

Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6.

Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. №П-7.

- Требования к объему технической документации:

Поставляемая Продукция должна быть снабжена комплектом документации в следующем составе:

- руководства по установке и эксплуатации (на русском языке);

- руководства по эксплуатации программно-математического обеспечения (на русском языке);

- сертификаты о первичной метрологической поверке измерительных каналов.

- Требования к упаковке:

Упаковка Продукции должна соответствовать стандартам, установленным к данному виду Продукции, а также обеспечивать его сохранность во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения.

- Сроки поставки Продукции:

Комплект высокотемпературных датчиков пульсаций давления, датчиков силы, вибростенда и анализирующей аппаратуры для вибрационных исследований трубных пучков должен быть поставлен до 15.12.2013 г., но не менее 9 недель с момента подписания договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК: м.п. |  | ПОКУПАТЕЛЬ: Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам /В.А.Зубаков м.п. |
| --- | --- | --- |