«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка контрольно-измерительных приборов

Обнинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Контрольно-измерительные приборы: 1) Амперметр аналоговый щитовой переменного тока Э42702 или эквивалент; 2) Вольтметр аналоговый щитовой переменного тока Ц42702 или эквивалент; 3) Цифровой амперметр ЩП02М-20А/5А-4,0-24В-RS-К-0,5, с выходом RS-485 или эквивалент; 4) Цифровой вольтметр ЩП02М-500В-4,0-24В-К-0,5, с выходом RS-485 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара в разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В энергетике и других областях промышленности для контроля электрических параметров.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Амперметр аналоговый щитовой переменного тока и вольтметр аналоговый щитовой переменного тока: - Эксплуатации в условиях умеренного и тропического климата. Условия для умеренного климата: - температура от минус 40 до плюс 50 С - относительная влажность 95 % при температуре плюс 35 С. Условия для тропического климата: - температура от минус 40 до плюс 50 С - относительная влажность 98 % при температуре плюс 35 С. Цифровой амперметр и цифровой вольтметр: - Рабочий диапазон температур от +5°С до +50°С; - Влажность воздуха, не более 80% при +25 ºС; - Температура транспортирования от -50°С до +55°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

1) Амперметр аналоговый щитовой переменного тока: - Размер лицевой панели, …………………………………………………………………………120х120 - Вырез в щите, мм…………………………………………………………………………………..112х112 - Класс точности…………………………………………………………………………………………..1,5 - Вес, кг, не более……………………………………………………………………………………………0,6 - Нормальная область частот, Гц……………………………………………………………….50-1000 - Температура, 0С………………………………………………………………………………...-40 … +50 - Способ включения…………………………………………………………………….. непосредственно - Шкала…………………………………………………………………………………………………...50/5 А - Исполнение…………………………………………………………………………………...вертикальное 2) Вольтметр аналоговый щитовой переменного тока: - Размер лицевой панели, мм……………………………………………………………………….120х120 - Вырез в щите, мм…………………………………………………………………………………..112х112 - Класс точности…………………………………………………………………………………………..1,5 - Вес кг, не более………………………………………………………………………………………….0,35 - Нормальная область частот, Гц……………………………………………………………….50-1000 - Температура, 0С…………………………………………………………………………………-40 … +50 - Способ включения…………………………………………………...…….…………...непосредственно - Шкала.............................................................................................................................500 В - Исполнение…………………………………………………………………………………...вертикальное 3) Цифровой амперметр с выходом RS-485: -Количество цифровых индикаторов: 4 -Класс точности: 0,5 -Степень защиты по передней панели: IP40 -Время преобразования, не более: 1,0с -Гальваническое разделение входных цепей: ест -Гальваническое разделение по питанию: есть -Наличие интерфейса RS485 : есть -Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485: 4800, 9600, 19200, 38400 -Максимально допустимая перегрузка по входному сигналу (длительность) 150% (1 минута) Область частот измеряемых сигналов: - рабочая от 40 до 1000Гц - нормальная от 45 до 65Гц -Входное сопротивление при измерении напряжения, не менее: 1МОм Падение напряжения на приборе при измерении силы тока: для диапазонов измерения 2мА, 20мА, 200мА, 1000мА, 2000мА, 1А, 2А.: 200мВ для диапазонов измерения 10мА, 100мА, 500мА.: 100мВ для диапазонов измерения 5мА, 50мА: 50мВ для диапазонов измерения 5А: не более 30мВ 4) Цифровой вольтметр с выходом RS-485: -Количество цифровых индикаторов: 4 -Класс точности: 0,5 -Степень защиты по передней панели: IP40 -Время преобразования, не более: 1,0с -Гальваническое разделение входных цепей: есть -Гальваническое разделение по питанию: есть -Наличие интерфейса RS485 : есть -Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485: 4800, 9600, 19200, 38400 -Максимально допустимая перегрузка по входному сигналу (длительность) 150% (1 минута) Область частот измеряемых сигналов: - рабочая от 40 до 1000Гц - нормальная от 45 до 65Гц -Входное сопротивление при измерении напряжения, не менее: 1МОм Падение напряжения на приборе при измерении силы тока: для диапазонов измерения 2мА, 20мА, 200мА, 1000мА, 2000мА, 1А, 2А.: 200мВ для диапазонов измерения 10мА, 100мА, 500мА.: 100мВ для диапазонов измерения 5мА, 50мА: 50мВ для диапазонов измерения 5А: не более 30мВ

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Амперметр аналоговый щитовой переменного тока и вольтметр аналоговый щитовой переменного тока работоспособны при воздействии вибрации с ускорением 5 м/с² при частоте 20 Гц. Амперметр аналоговый щитовой переменного тока и вольтметр аналоговый щитовой переменного тока в транспортной таре выдерживают без повреждений в течение 2 ч транспортную тряску с ускорением 30 м/с² частотой от 80 до 120 ударов в минуту. Амперметр аналоговый щитовой переменного тока и вольтметр аналоговый щитовой переменного тока : Норма средней наработки до отказа - 50000 ч.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Амперметр аналоговый щитовой переменного тока и вольтметр аналоговый щитовой переменного тока предлагаемые к поставке, должны быть четко идентифицированы, указаны их торговая марка и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя. Проверочное клеймо первичной поверки наносится на корпус прибора и на паспорт. Цифровой амперметр и цифровой вольтметр предлагаемые к поставке на прикрепленной к прибору табличке должны быть нанесены следующие знаки и надписи: - товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование прибора; - модель; - порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя; - год и месяц выпуска; - напряжение питания; На корпусе электронного преобразователя рядом с зажимом для заземления имеется знак заземления.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Изделие должно иметь заводскую упаковку, если предусмотрено производителем товара, в ином случае товар упаковывается в картонную коробку или деревянный ящик с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки коробка закрывается, запечатывается клеевой лентой и обматывается пленкой для защиты от дождя, снега, грязи. На упаковке нанесены надписи и символы (манипуляционные знаки), которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +50 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода приборов в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Амперметр аналоговый щитовой переменного тока -1 шт; Вольтметр аналоговый щитовой переменного тока - 1 шт; Цифровой амперметр с выходом RS-485- 2шт; Цифровой вольтметр с выходом RS-485 – 2шт. Срок поставки 29 мая 2015г. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на изделие, техническое описание и инструкция по эксплуатации, свидетельство о проверке, гарантийный талон, товарная накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.