
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер

_______________ Г.В. Кондратьев

«_____» _______________ 2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку технологического оборудования п.2.5  плана технического перевооружения 
1. Наименование: цифровой осциллограф TDS3014С с опцией TDS 3GV GPIB.
	№ п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во устройств

	1
	Осциллограф цифровой TDS3014С с опцией TDS 3GV GPIB фирмы Tektronix, (США)
	не менее 12 месяцев
	1

	Назначение

	Цифровой запоминающий осциллограф предназначен для измерения и наблюдения различных сигналов в полосе частот до 100 МГц, для разработки и отладки различных электронных и цифровых устройств, источников питания.

	Состав комплекта

	1. Осциллограф TDS 3014C
	1

	2. Пассивный пробник P6139B, 500 МГц, 10x
	4

	3. Шнур питания
	1

	4. Защитная передняя крышка
	1

	5. Программное обеспечение OpenChoice® для связи с ПК
	1

	6. TDS3GV – интерфейс GPIB, VGA, RS-232
	1

	7. Свидетельство о первичной поверке каждого средства измерения
	1

	8. Методика поверки средства измерения на русском языке
	1

	9. Копия сертификата об утверждении типа средства измерения, действующего на данный тип средства измерения по дате его выпуска
	1

	10. Руководство пользователя на русском языке
	1

	Технические характеристики

	Габаритные размеры: (В×Ш×Д) мм, не более
	375×176×149

	Масса, кг, не более
	3,2

	Питание
	120 … 240 В ± 10%, 45…66 Гц

	Канал вертикального отклонения
	Число каналов
	Не менее 4

	
	Полоса пропускания 

(-3 дБ), МГц,  диапазон, не менее
	0…100

	
	Ограничение полосы пропускания, МГц, 

не менее
	20

	
	Коэф. отклонения (Коткл.)
	1 мВ/дел…101 мВ/дел…10 В/дел (шаг 1-2-5), плавная регулировка

	
	Погрешность установки Коткл.,  не более
	± 2 %

	
	Входной импеданс
	1 МОм / 13 пФ или 50 Ом

	
	Макс. входное напряжение
	150 В ср. кв. (300 В с пробником х10)

	
	Режимы работы
	Канал 1 (2, 3, 4), инверсия канала 1 (2, 3, 4)

	
	Математика
	Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ

	Канал горизонтального отклонения
	Коэф. развертки (Кразв.)
	4 нс…10 с/дел

	
	Погрешность установки Кразв.
	± 20 ± 20 ppm (± 0,002 %)

	
	Режимы работы
	Внутр. и внеш. развертка (Y-T и X-Y), стробирование X-Y по Z-входу (только 30х4B), самописец

	Синхронизация
	Источники синхросигнала
	Канал 1 (2, 3, 4), сеть, внешний

	
	Режимы запуска развертки
	Автоколебательный, ждущий, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), по времени (13,2 нс…50 с), по событию (1…9,999,999)

	
	Фильтры синхронизации
	Связь по перемен. или пост. току, ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума

	
	Вход внешней синхронизации
	1 МОм (± 2 %) / 17 пФ; макс. 1501 МОм (± 2 %) / 17 пФ; макс. 150 В ср. кв.

	Аналого-цифровое преобразование
	Разрешение по вертикали, бит, не менее
	9

	
	Макс. частота дискретизации, ГГц, не менее
	1,25

	
	Длина записи, не менее
	10 Квыборок на канал

	
	Режимы сбора данных
	Выборка, пик. детектор (> 1 нс); усреднение (2 / … / 512); накопление; послесвечение; однократный запуск

	Автоматические измерения
	Функции по вертикали
	Удвоенная амплитуда, +/- амплитуда, макс и мин, пик-пик, среднее, среднее за период, ср. кв., ср. кв. за период, +/- выброс

	
	Функции по горизонтали
	Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса; +/- коэф. заполнения; задержка

	
	Комбинированные по Х и Комбинированные по Х и Y
	Площадь за период; фаза; ширина пакета

	Дополнительные возможности
	Интерфейсы
	Ethernet, принтерный порт Centronics
Опции: RS-232C; GPIB; VGA

	
	Расширенный запуск развертки
	Выбросы, импульсы, огибающая, логические условия

	
	USB-порт
	USB 2.0 на передней панели


      Требуемое оборудование является дооснащением имеющегося комплекта оснастки, замена моделей на эквивалент не допускается. Модели определены из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с приобретенным оборудованием для выполнения технологических процессов и непрерывности производственного цикла, в соответствии с ЕОСЗ п.12.2.2 Б.

2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, обязательные расходы на проведение первичной поверки, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, сертификат регистрации в Государственном реестре средств измерений и допуске к  применению  в Российской Федерации, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов. 

Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки и подключения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления поставщику суммы предоплаты по платежу.

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

Средства измерений в обязательном порядке должны поставляться со свидетельством о проведенной первичной поверке.

6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

             7. Условия оплаты

             30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

             8. Срок поставки – 13 недель от даты заключения договора
Начальник цеха № 09
Д.В. Дарьин

Главный технолог
В.А. Белов

Заместитель начальника УКС




       В.В. Колмогорцев
	СОГЛАСОВАНО

Главный приборист
________________ А.А. Ефимов

«____» _________________ 2015


Сорокин Павел Александрович, 38-60
