ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку блоков детектирования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2 . Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Блок детектирования ТСРМ82-00.01 или эквивалент

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылка в закупочной документации на товарные знаки, наименование производителя, носят лишь рекомендательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, фирменные наименования (эквиваленты) при условии, что:
- в составе заявки будет представлено «Техническое предложение» на аналог в полном объеме с подробным указанием технических характеристик и параметров изготовителя предлагаемой к поставке продукции. Рекомендуем приложить ТУ на аналог (все листы и приложения);

- произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в подразделе № 4 настоящего технического задания.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1.2.1 Поставляемое оборудование является новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


Подраздел 1.3. Код ОКП

703257

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 2.1 БД предназначен для использования в составе системы обнаружения ЯМ и РВ, контроля радиоактивного загрязнения персонала, пешеходных и транспортных радиационных мониторах, шлюзовых кабинах.

 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3.1 Температура окружающей среды БД от - 40 до + 50 ºС;

3.2 Относительная влажность окружающего воздуха для БД не более  95 % при температуре  35 ºС и при более низких температурах  без конденсации влаги.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

4.1.1 БД должен быть работоспособен при питании от сети постоянного тока                   напряжением от 10 до 26 В.

4.1.2 Потребляемая мощность БД должна быть не более 2 Вт. 

4.1.3 Средний срок службы БД должен быть не менее 10 лет.

4.1.4 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 30000 ч.

4.1.5  БД  должен обеспечивать выходной сигнал положительной полярности с длительностью  от 2,5 до 3,5 мкс амплитудой от 2,5 до 3,5 В  на нагрузке 200 Ом ± 5 %.

 4.1.6 Время выхода на рабочий режим – не более 1 мин.

 4.1.7 Порог обнаружения ЯМ и РВ при естественном фоне не более   25 мкР/ч                 (0,25 мкЗв/ч, 1,8 ∙ 10-12 А/кг) должен соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

 Таблица 1 – Порог обнаружения ЯМ и РВ

Порог обнаружения ЯМ и РВ, не более

по массе ЯМ, г

по активности РВ, кБк

по МЭД без учета МЭД естественного фона пА/кг (мкР/ч)

239Pu

235U

60Co

137Cs

241Am

226Ra

133Ba

226Ra

0,15

1,8

98

107

59

88

30

0,58  (8,1)

Примечания.

1 Значения МЭД приведены на поверхности БД.

2 Источник излучения располагается на расстоянии 0,5 м от плоскости БД напротив метки.

3 Пороги приведены для времени измерения 3 с при уровне соответствующем частоте ложных срабатываний 1 на 1000 измерений

4.1.9 Габаритные размеры БД (длина х ширина х высота) составляют, мм, не более 351,5х60х37,5;

4.1.10 Тип детектора:  неорганический сцинтиллятор типа CsI(Tl) с площадью детектирующей  поверхности не менее 95 см2; 

4.1.11 Масса БД не более 1,75 кг;

4.1.12 БД должен иметь выходной разъем типа SACC-DSIV-M12MS-SCON-L90;

4.1.13 БД должен иметь возможность использоваться при контроле радиоактивного загрязнения персонала радиационных предприятий;

4.1.14  Стабильность чувствительности БД должна быть обеспечена  за счет встроенной стабилизации измерительного тракта, и позволять проведение технического обслуживания без применения источников ионизирующего излучения. 


Подраздел 4.2. Требования к маркировке

4.2.1  Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе
Подраздел 4.3. Требование к упаковке

4.3.1 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1 Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 7.1 Диапазон рабочих температур от  +5 до +60 ºС и относительной влажности не более         80 % при температуре 25 ºС


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1  Не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	9.1 В соответствие с руководством по эксплуатации ТСРМ82РЭ


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	10.1 Не требуется  


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	11.1 ПТЭ и ПОТ РМ-016-01; РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

11.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

11.3 Правила противопожарного режима в Российской федерации.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1 Требования к качеству товара, должно иметь:

1) Сертификат соответствия ГОСТ Р;

2) Сертификат соответствия ОИТ;




РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки в течение 30 дней с даты подписания договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	нет требований


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	В соответствии с   ТСРМ82РЭ


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЯМ – ядерные  материалы;

РВ – радиоактивное   вещество;

ТУ – технические условия;

РЭ – руководство по эксплуатации;

БД – блок детектирования. 

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 30 дней со дня поставки всей партии.


Начальник подразделения           ________________________   С.А. Каравцев  

Исполнитель                                 _________________________  М.С. Дроздов 
