Вопросы претендентов/участников и разъяснения организатора данной процедуры закупки

Вопрос участника (от 13.02.2015г.): «добрый день! Подскажите пожалуйста возможна замена по лоту №Z036590 на Дозиметр гамма-излучения ИКС-А в связи с тем что производитель Экспериментальные производственные мастерские института биофизики Минздрава, г.Москва поставка данного оборудования приостановлена. На складах этой продукции тоже нет возможна ли замена и на что именно?»

Ответ:

Возможна поставка другого термолюминисцентного дозиметра гамма-излучения с комплектом многоразовых термолюминисцентных детекторов не менее 100шт., материал которых имеет Z ≈ 12, размеры близки к размерам детектора ИКС. Прочие технические характеристики прибора, включая время измерения дозы, полностью аналогичны указанным в техническом задании.

Для исключения покупки дополнительного оборудования, а так же в связи с ограничением времени работы во вредных условиях, детекторы к поставляемому дозиметру должны отжигаться при температуре не более   600 °C со временем выдержки не более 3 ч.

В документации к прибору должны быть все необходимые данные о фединге детектора, энергетической зависимости чувствительности, зависимости светосуммы от мощности дозы излучения, радиационном ресурсе и прочие дозиметрические характеристики рабочего тела детектора.