                                                 УТВЕРЖДАЮ

        Директор 

                                                                        ЗАО «Наука и инновации»

Управляющей организации   


ОАО «ГНЦ НИИАР»
___________С.В.Павлов

по доверенности от 27.12.2013 г. №186
ИЗВЕЩЕНИЕ №10041-12/009/1 от 24.01.2014 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ право заключения договора на поставку дозиметрических приборов
№ 10041-12/009 от «21» января 2014 г.

Уважаемые господа!

           На основании ст. 20.5.2 Единого отраслевого стандарта закупок (ЕОСЗ) ОАО  «ГНЦ НИИАР» информирует о внесении  изменений в Часть 3 «Техническое задание»  открытого запроса цен в электронной форме № 10041-12/009 от «21» января 2014 г:
      Часть 3 «Техническое задание»  Раздел 1. Общие сведения  подраздел 1.1. Наименование Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123  (или аналог)  с пультом управления и кабелем 25м.  читать в следующей редакции:
1. « Необходимая комплектность прибора:  дозиметр; колпачок «0,06 – 10 МэВ»; сетевой адаптер А51212DG; ремень ручной; ручка; чехол;  руководство по эксплуатации; свидетельство о первичной поверке; пульт дистанционного управления с кабелем 25м 165*85*35 мм (0,35 кг)»;
2. «Чувствительность по Cs-137 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1».
      Часть 3 «Техническое задание»  Раздел 1. Общие сведения  подраздел 1.1. Наименование Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (или аналог) в комплектации: (дипломат, штанга, держатели, комплект защитных пленок для блоков БДПА-01 и БДПБ-01, БОИ, блок детектирования БДПА-01, блок детектирования БДПБ-01, блок детектирования БДКГ-03) читать в следующей редакции: 

«Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения – Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения – 1,0 мкЗв/ ч-1 ÷ 10 мЗв/ ч-1 
Блок детектирования БДКГ-03: Детектор: сцинтиллятор NaI(Tl) Ø25×40 мм
«Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения - 0,03 мкЗв/ч ÷ 300 мкЗв/ч-¹;  Диапазон регистрируемых энергий - 0,05 ÷ 3 МэВ; Основная погрешность измерения - ±20 %; Габариты (масса) – Ø60×295 мм (600 г).
      Часть 3 «Техническое задание» Раздел 4. «Технические требования» подраздел 4.2. «Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели»  читать в следующей редакции: «дозиметрическое оборудование, согласно НП-001-97, должно относиться к элементам систем нормальной эксплуатации, важных для безопасности АЭС (класс 4)».

     Часть 3 «Техническое задание» Раздел 4. «Технические требования» подраздел 4.6. «Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды» читать в следующей редакции: «По степени защиты оборудования от доступа к опасным частям и от проникновения воды дозиметрическое оборудование должно соответствовать кодам: для МКС-АТ1117М -  IP64 по ГОСТ 14254-96., для ДКС-АТ1123 – IP54 по ГОСТ 14254-96». 
        Все остальные условия извещения № 10041-12/009 от 21.01.2014 г. остаются неизменными.
