Техническая часть 
на закупку комплекса бесконтактного измерения температуры поверхности высоконагруженных элементов дивертора ИТЕР
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
Комплекс бесконтактного измерения температуры поверхности высоконагруженных элементов дивертора ИТЕР состоит из компонентов, указанных в спецификации ниже.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	Комплекс бесконтактного измерения температуры поверхности высоконагруженных элементов дивертора ИТЕР

	1.


	Инфракрасная камера FLIR SC7700M или (эквивалент)

	Характеристика
	Параметр
	шт

	1

	
	
	Тип сенсора
	CdHgTe
	
	

	
	
	Разрешение матрицы (физическое)
	640 х 512 пикселей
	
	

	
	
	Расстояние между центрами соседних пикселей
	15 мкм
	
	

	
	
	Температурная чувствительность
	менее 25 мК
	
	

	
	
	Спектральный диапазон
	3,7 – 4,4 мкм
	
	

	
	
	Температурный диапазон
	5°С до + 2500 °С
	
	

	
	
	Охлаждение
	встроенное по циклу Стирлинга
	
	

	
	
	Максимальная частота полных кадров
	115 Гц
	
	

	
	
	Время интегрирования
	От 3 мкс настраиваемое с шагом 1мкс
	
	

	
	
	Точность измерения  
	±1 °С или ±1%.
	
	

	
	
	Пространственное разрешение на расстоянии ≈ 1,5 м  (размеры исследуемого объекта 0,25м×0,310м)
	1 пиксель = квадрат максимальной кромки в 3 мм
	
	

	
	
	Фокусировка 
	автоматическая, моторизованная
	
	

	
	
	Синхронизатор съемки камеры с внешним сигналом
	частота выше 5 Гц
	
	

	
	
	Оптика
	Резьба М80, сменная
	
	

	
	
	Объектив
	22°х18(25 мм F/2)
	
	

	
	
	Объектив
	11°х8,8 (50 мм F/2)
	
	

	
	
	Объектив
	100mm F/2(5,5°x4,4°)
	
	

	
	
	Размеры
	253х130х168
	
	

	
	
	Вес
	4, 95 кг
	
	

	
	
	Рабочие температуры
	-20°С +55 °С
	
	

	
	
	Допустимая нагрузка
	25G, IEC 68-2-29, (ударная); 2G, IEC 68-2-26, (вибрационная)
	
	

	
	
	Моторизованный фокус - для объективов 12 - 50 мм
	
	

	
	
	Комплект из 2х удлинительных колец на 10 и 20 мм
	
	

	
	
	Опция Multi-It - возможность производить съемку последовательных кадров с различными временами накопления (до 4х) в диапазоне от 200нс до 20мс с шагом 100нс
	
	

	
	
	ПО ResearchIR (5 лицензий) - запись, анализ, экспорт данных
	
	

	
	Калибратор BB500 (черное тело) или (эквивалент)

	диапазон задания температуры
	+50…+500˚С
	шт
	1

	
	
	разрешение шкалы
	0,1˚С
	
	

	
	
	коэффициент излучения, коэффициент черноты
	> 0,95
	
	

	
	
	точность задания температуры:


	± 0,1˚С в диапазоне +50…+100˚С
± 0,2˚С в диапазоне +101…+350˚С
± 0,4˚С в диапазоне +351…+500˚С
	
	

	
	
	рабочая температура
	0…+40˚С
	
	

	
	
	дисплей
	СИД
	
	

	
	
	электропитание
	220 В переменного тока
	
	

	
	
	размеры
	180 х 114 х 233
	
	

	
	
	вес
	2,68 кг
	
	


1. Условия поставки: В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки: до 30 ноября 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.
4. Требование к упаковке: Поставляемое оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки любым видом транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требование к технической документации: Все поставляемое оборудование должно иметь сертификаты. Все поставляемое должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорта, сертификаты и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, в том числе гарантийные обязательства на русском языке. Для контрольно-измерительного оборудования, дополнительно к технической документации, документ, подтверждающий то, что поставляемое контрольно-измерительное оборудование внесено в реестр средств измерений Российской Федерации, а также документ, подтверждающий первичную поверку.
6. НМЦ  8 034 668 руб. в т.ч. НДС 18%.
7. Порядок расчетов: Аванс в размере 10% от общей стоимости Договора, Покупатель оплачивает в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора сторонами. 
90% от общей стоимости Договора, Покупатель  оплачивает  в  течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12 получающим Оборудование от имени Покупателя.
8. Источник финансирования: собственные средства Заказчика – 100%
Начальник отдела комплектующих изделий: ______________________
Технический эксперт: ______________________ / Комаров А.О. /

Стр. 2/4

