Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  автоматизированного комплекса индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-201 для нужд Ленинградского отделения Филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП  "РосРАО"

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса ценовых котировок:

Заключение договора на поставку автоматизированного комплекса индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-201 для нужд Ленинградского отделения Филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (г. Сосновый Бор).

- Срок поставки товаров:

Поставка оборудования осуществляется в течение 150 календарных дней с момента подписания договора поставки, но не позднее 20 декабря 2012 г.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Не менее 12 мес.

- Перечень и технические характеристики товаров:

| № п/п | Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Ед. изм. | Кол-во поста-вляе мого Товара | Особые условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-201 Функциональные характеристики: - считывание дозы с дозиметров ДТЛ-01(расчет индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с учетом индивидуальных калибровочных коэффициентов детекторов ДТГ-4 дозиметров ДТЛ-01); - - калибровка дозиметров ДТЛ-01 (расчет индивидуальных калибровочных коэффициентов детекторов ДТГ-4, занесение рассчитанных индивидуальных калибровочных коэффициентов детекторов дозиметра ДТЛ-01 в базу данных компьютера в соответствии со считанным индивидуальным кодом дозиметра); - отжиг детекторов дозиметров ДТЛ-01; - работа с базой данных дозиметрической информации( запись, хранение и обработка данных дозиметров и их владельцах, вывод информации на ВУ, формирование протоколов дозиметрического контроля требуемой формы, получение протокола номеров дозиметров, подлежащих обработке, на любую заданную дату, защита основных управляющих программ); - тестирование комплекса. Технические характеристики: 1. Считыватель термолюминесцентный СТЛ-200 ЖБИТ 2.809.004: - Порог регистрации, мЗв, не более 0,05; - Линейность в диапазоне доз 0,05 мЗв -10,0 Зв, %, не более 10; - основная погрешность измерения индивидуального эквивалента дозы не более 15%; - измеряемый индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения в диапазоне энергий от 15 кэВ до 10 МэВ - Энергетическая характеристика (фотоны): после облучения фотонами с энергией от 15 кэВ до 10 МэВ полученное значение дозы должно отличаться от условно истинного значения, %, не более 15; - режим считывания – полуавтоматический (оператор загружает каждый дозиметр вручную, считывание и расчет происходит автоматически); - Способ нагрева – индукционный; - режим нагрева – линейно-ступенчатый нагрев детектора от никелевой чашки с индукционным нагревом;; - Производительность обработки дозиметров ДТЛ-01, дозиметров/час, не менее 30; - Время установления рабочего режима, мин, не более 30; - время непрерывной работы комплекса – не менее 24 часов; - средняя наработка на отказ – 4000 часов; - средний срок службы до капитального ремонта – не менее 6 лет; - питание комплекса от сети переменного тока частотой - 50±1 Гц; - номинальное напряжение – 220 В.; - Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С От +10 до +35; - Масса, 25 кг; - Габаритные размеры, 500×270×380 мм; 2. Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-01 - Масса, 0,025 кг; - Габаритные размеры, 104×25×17 мм; - Значение относительной влажности воздуха при эксплуатации при температуре 35°С, 98 % - Значение температуры воздуха при эксплуатации, От -35 до +60°С - Эффективная толщина корпусов дозиметров, 1 г/см2 - крепление детекторов на слайде на никелевых подложках; - Многократность использования дозиметров ДТЛ-01 в комплексе, циклов, не менее 200 Калибровка дозиметров ДТЛ-01 проводится с поставляемым считывателем СТЛ-200 комплекса АКИДК-201 в полях фотонного излучения. 3. Средства вычислительной техники (компьютер – системный блок, монитор 22'', клавиатура, мышь) Управление и контроль работоспособности комплекса АКИДК-201. Содержит оперативную информацию о дозиметрах (карта дозиметра, КТВ и температурная характеристика в табличном и графическом виде), необходимую информацию об обслуживаемом персонале (карта персонала). Производит расчет индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения. Обеспечивает расчет калибровочных коэффициентов. 4. Принтер лазерный Тип: Принтер HP LaserJet P 2055 лазерный; Формат печати: А4; В комплекте с картриджем. Распечатка необходимой информации об обслуживаемом персонале, индивидуальных дозах фотонного и нейтронного излучения. 5. Источник бесперебойного питания UPS Powercom BNT 600 AP Выходная мощность: 600ВА Выходное напряжение: 220В Выходная частота: 50Гц Обеспечение бесперебойной работы всего комплекса (Считыватель термолюминесцентный СТЛ-200, Управляющей станции, принтера) 6. Программное обеспечение Программное обеспечение должно обеспечивать выполнение задач взаимодействия с устройствами и обработки результатов измерений и ведение баз данных и статистики измерений, формирование отчетов, графиков, таблиц. Пакет программного обеспечения Библиотеки прикладных программ Контроль работоспособности комплекс АКИДК-201 Программы для работы со считывателем термолюминесцентным СТЛ-200. 7. ЗИП: - термопара ЖБИТ 5.182.004 – 2 шт., - светофильтр ЖБИТ 7.220.001 – 2 шт. | Комп лекс Шт Шт. комп Шт. Шт. Шт. К-т | 1 1 500 1 1 1 1 1 | Качество оборудования соответствует требованиям ТУ 95-2562-2005. Поверка комплекса АКИДК-201 в полях фотонного излучения в диапазоне от 0,05 мЗв до 10000 мЗв с оформлением свидетельства о метрологической поверке. Дозиметры ДТЛ-01 калибруются со считывателем СТЛ-200 комплекса АКИДК-201 в полях фотонного излучения. Оборудование, сертифицировано, что подтверждается сертификатом. Покупателю предоставляется копия сертификата об утверждении типа средства измерений зарегистрированного в Государственном реестре средств измерений на продукцию, заверенного подлинной печатью Поставщика. Паспорт (формуляр ЖБИТ 1.280.001 ФО) на АКИДК-201 на русском языке. Руководство по эксплуатации ЖБИТ 1.280.001-01 РЭ на русском языке. |

- Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

- Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и должно быть предъявлено заказчику при поставке оборудования. Оборудование, подлежащее поверке, должно иметь свидетельство о первичной поверке.

- Место поставки и условия допуска:

Ленинградская обл., г. Сосновый бор, промзона, а/я5