Приложение № 1

К Спецификации

По Договору №___ от «__» _______20 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Дозиметра термолюминесцентный ДТЛ-02 (или эквивалент)

- Общие требования

Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-02 (и предназначен для индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) внешнего облучения гамма- и нейтронным излучениями, а также определение доз в коже лица, хрусталике глаза и коже пальцев рук, фотонного излучения в составе различных ТЛД систем с ручной загрузкой детекторов.  ДТЛ-02 состоит из трех тканеэквивалентных детекторов ДТГ-4 (LiF: Mg, Ti), помещенных за специальными фильтрами в каплезащищённую, пыленепроницаемую кассету, предназначенную для ношения на рабочей одежде или размещения в контролируемой точке. На корпус должен быть нанесен номер дозиметра. Дозиметры должны соответствовать  классу Ре (1000 мг/см2) ГОСТ Р МЭК 1066-93.

  - Год выпуска оборудования: не позднее 2012 г.

  - Обязательные документы: Паспорт устройства, инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия качества продукции ГОСТ Р МЭК 1066-93),  каталог запчастей, сервисная книжка, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче устройства Покупателю.

  - Срок и объем гарантии: 12 месяцев (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).

  - Прочие требования: в комплект должна входить кассета + 3 детектора ДТГ-4

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДТЛ-02

Габаритные размеры, мм 65x25x14 Масса, г, не более 25 Диапазон энергий регистрируемого излучения, МэВ 0,015-3,0 Однородность чувствительности партии, %, не более 20 Порог регистрации, Зв, не более 5x10-5 Воспроизводимость, %, не более 7.5 Линейность показаний в диапазоне доз (5х10-5- 1) Зв, %, не более 10 Изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%, не более 15 Энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015 - 3) МэВ, %, не более 25 Стабильность хранения в течение 30 суток при нормальных условиях, %, не более 5 Количество циклов использования, не менее 500. Диапазон измерения Hp (10)20,0 мкЗв - 10 Зв

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |