| №п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный AЛМАГ-01 | Предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем в ЛПУ и самим пациентом в домашних условиях. - Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%) или 230В (-10%, +6%). - Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 35 ВА. - Масса аппарата не более 0,62 кг. Габаритные размеры аппарата: электронного блока – 137х60х45 мм; узла воздействия (одной из катушек) – 15х 90 мм. Примечание: предельные отклонения ±3%. - Количество узлов воздействия – 4. - Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет (20±6) мТл. - Длительность импульса составляет 1,5-2,5 мс. Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек - 6 Гц. - Включение аппарата в сеть сопровождается световой сигнализацией. - Аппарат обеспечивает работу в повторно–кратковременном режиме в течение 6 часов: время работы (22±1) мин., перерыв 10 мин. - Аппарат автоматически отключается от сети через (22±1) мин. - При эксплуатации аппарат устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории изделий 4.2. - Аппарат при транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для группы условий 5, при хранении – для группы условий 2. - Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом по ОСТ 42-21-2-85: 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. - Средний срок службы – пять лет. Критерием предельного состояния аппарата является невозможность его восстановления при текущем ремонте до соответствия требованиям п. 1.1.4, или технико-экономическая нецелесообразность его дальнейшей эксплуатации. - Материалы, используемые в конструкции аппарата, обеспечивают отсутствие раздражающего и аллергического действия согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92. - Максимальная температура корпуса аппарата после одного цикла работы по п.2.9 не более 45 °С, максимальная температура узла воздействия - не более 41 °С. - Класс в зависимости от потенциального риска применения - 2а. | Шт. | 12 |
| 2. | Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный МАГ-30 | Предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека переменным неоднородным магнитным полем. Применяется аппарат МАГ-30 в медучреждениях и домашних условиях. Питание Сеть 220 В, 50 Гц Амплитудное значение магнитной индукции 30 мТл Потребляемая мощность 30 Вт Температура корпуса после 6 часов работы не более 41 С Масса прибора 0,6 кг Размеры 117х80х55мм Время непрерывной работы 20 минут (перерыв 10 мин) Срок службы 5 лет | Шт. | 6 |