Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку, шеф-монтаж и  пуско-наладочные работы автоматизированной системы радиационного контроля.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК).

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: не позднее 15 июня 2014 года

Место поставки товара и условия:

Все обязательства по поставке должны быть осуществлены не позднее 15 июня 2014 года., проведение работ по шеф-монтажу и пуско-наладочных работ  согласуется с Заказчиком по получению от него письма-уведомления о готовности помещений к проведению работ и наличии ресурсов для проведения строительно-монтажных работ. Шеф-монтаж подразумевает техническое руководство монтажом силами Заказчика поставляемого оборудования и согласование предоставленной Заказчиком схемы расположения точек контроля СРК. В шеф-монтажные работы не входят работы по установке, монтажу кабельных трасс и поставляемого оборудования, подключения электропитания, распайке разъемов, погрузочно-разгрузочным работам и переноске монтируемого оборудования.

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и руководства по эксплуатации).

- Цена поставляемого товара:

В цену договора должны быть включены все расходы на  выполнение работ, определённых предметом договора, включая уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, погрузочно-разгрузочные расходы, командировочные расходы, расходы на сопровождение груза и шеф-монтаж, пуско-наладочные работы на территории Покупателя находящегося в ЗАТО г. Островной, Мурманской области и другие платежи.

Перечень Товара:

| № | Товары (работы, услуги) | Децимальный номер | Кол-во | Ед. изм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система радиационного контроля многоканальная УДКС-01 "Пеликан" (или эквивалент) | ФВКМ.412161.001 | 1 | к-т |  |
| 1.1 | Дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д (или эквивалент) | ФВКМ.412113.042-01 | 6 | шт |  |
| 1.2 | Устройство детектирования УДМН-100 (ПД) (или эквивалент) | ФВКМ.468166,010 | 3 | шт |  |
| 1.3 | Блок аварийной сигнализации БАС-1с (или эквивалент) | ФВКМ.468232.007 | 9 | шт |  |
| 1.4 | Клеммная коробка КК-3 (или эквивалент) | ФВКМ.301172.022 | 9 | шт |  |
| 1.5 | Блок обработки и передачи данных БОП-1М (или эквивалент) | ФВКМ.468166.004 | 2 | шт |  |
| 1.6 | Рабочее место АРМ вариант 1 (или эквивалент) |  | 1 | к-т |  |
| 1.7 | Источник бесперебойного питания (Ippon SMART Power PRO 2000) (или эквивалент) |  | 1 | шт |  |
| 1.8 | Сетевой коммутатор (Switch) Allied Telesis (AT-FS716L) (или эквивалент) |  | 1 | шт |  |
| 1.9 | Малое типовое программное обеспечение-2 (или эквивалент) |  | 1 | к-т |  |

- Описание системы радиационного контроля.

Автоматизированная система радиационного контроля должна быть предназначена для непрерывного измерения, сбора, обработки, отображения и хранения измерительной информации с целью выполнения задач радиационного контроля в помещениях контролируемого объекта.

Автоматизированная система радиационного контроля должна обеспечивать:

- получение информации от средств измерения нижнего уровня и обработку информации как на нижнем, так и на верхнем уровнях, сохранение измеренной информации в базе данных;

- возможность функционирования технических средств нижнего уровня независимо от технических средств верхнего уровня и непрерывную работу АСРК в целом, независимо от работы ее составных частей, в согласованном объёме задач радиационного контроля;

- передачу данных с технических средств нижнего уровня в информационные каналы связи с верхним уровнем и доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейса Ethernet IEEE 802.3 (протокол обмена TCP/IP) и интерфейса RS-485 (протокол обмена DiBUS);

- автоматический контроль работоспособности измерительных каналов с идентификацией типа устройства, места расположения устройства, вывод информации о типе нарушения;

- отображение полученной информации на автоматизированном рабочем месте оператора (АРМ оператора);

- звуковую и световую предупредительную/аварийную сигнализацию при превышении допустимых значений измеряемых параметров.

- Требования к элементам АСРК.

| Дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д (или эквивалент) | Дозиметры должны быть предназначены для непрерывного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (далее МАЭД). - Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения – от не более 0,05 до не менее 3,0 МэВ - Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения от не более 0,1 мкЗв·ч-1 до не менее 10 Зв·ч-1 - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения – не хуже ±(15+1/Н) %, (где Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв·ч-1) - Время установления рабочего режима – не более 1 мин - Время непрерывной работы дозиметров без ограничения количества включений/выключений – не менее 24 часов - Напряжение питания постоянного тока – не более 12 В - Потребляемый ток при напряжении питания 12 В – не более 50 мА - Рабочий диапазон температур – от не более минус 40 до не менее плюс 50 °С - Дозиметры должны быть устойчивы к кратковременным, в течение 5 мин, перегрузкам гамма-излучения с МАЭД не менее 100 Зв·ч-1 - По сейсмостойкости дозиметры должны относиться к категории II по НП-031-01 и соответствуют требованиям РД 25 818-87: по месту установки группа А, по функциональному назначению исполнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до не менее 7 баллов по шкале MSK-64 на отметке от не более 30 до не менее 70 м относительно нулевого уровня. - Степень защиты, обеспечиваемая оболочками дозиметров от проникновения твердых предметов и воды, не хуже IP68 по ГОСТ 14254-96. - По влиянию на безопасность дозиметры должны относиться к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности не хуже 3Н в соответствии с ОПБ-88/97. - Масса дозиметров – не более 0,70 кг - Габаритные размеры – не более Ø68х179 мм - Устройства должны обеспечивать выдачу кодов самодиагностики и текущей измерительной информации во внешнюю информационную сеть, поддерживающую интерфейсы RS-422 или RS-485 (протокол обмена DiBUS). |
| --- | --- |
| Устройство детектирования УДМН-100 (ПД) (или эквивалент) | Устройства должны быть предназначены для измерений мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения (МАЭД нейтронного излучения). - Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения от не более 0,025 эВ до не менее 10,0 МэВ - Диапазон измерений МАЭД нейтронного излучения – от не более 1·10-7 до не менее 1·10-1 Зв·ч-1 - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД нейтронного излучения – не хуже ±25 % - Анизотропия устройств в плоскости продольной оси блока детектирования – не хуже ±35 % - Время установления рабочего режима – не более 1 мин - Время непрерывной работы устройств без ограничения количества включений/выключений – не менее 24 часов - Напряжение питания постоянного тока – не более 24 В - Потребляемый ток при номинальном напряжении питания 24 В – не более 50 мА - Рабочий диапазон температур – от не более минус 40 до не менее плюс 50 °С - По сейсмостойкости дозиметры должны относиться к категории II по НП-031-01 и соответствуют требованиям РД 25 818-87: по месту установки группа А, по функциональному назначению исполнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до не менее 7 баллов по шкале MSK-64 на отметке от не более 30 до не менее 70 м относительно нулевого уровня. - Степень защиты, обеспечиваемая оболочками дозиметров от проникновения твердых предметов и воды, не хуже IP65 по ГОСТ 14254-96. - По влиянию на безопасность дозиметры должны относиться к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности не хуже 3Н в соответствии с ОПБ-88/97. - Устройства должны обеспечивать выдачу кодов самодиагностики и текущей измерительной информации во внешнюю информационную сеть, поддерживающую интерфейсы RS-422 или RS-485 (протокол обмена DiBUS). - Габаритные размеры, не более: 1) блока детектирования БДМН-100-07: - с замедлителем – не более 428×258×347 мм; - с настенным узлом крепления – не более 428×258×347 мм 2) блока сопряжения БС-12 – не более 80×64×176 мм - Масса, не более: - блока детектирования БДМН-100-07 с замедлителем – не более 11,5 кг; - блока сопряжения БС-12 – не более 0,8 кг; |
| Блок аварийной сигнализации БАС-1с (или эквивалент) | Блок должен быть предназначен для подачи световых и звуковых сигналов под управлением внешнего устройства. - Параметры входных/выходных сигналов и цифровой линии связи должны соответствовать стандарту TIA/EIA-485-А - Сила света сигнальных элементов на расстоянии 1 м от блока при напряжении электропитания 220 В должна быть не менее: - цвет зеленый непрерывный – 0,45 (±15 %) кд; - цвет жёлтый импульсный – 1200 (±10 %) кд; - цвет красный импульсный – 250 (±10 %) кд. 3. Частота звукового сигнала – от не более 1000 до не менее 4000 Гц. 4. Эквивалентный уровень звука звуковой сигнализации на расстоянии 1 м – от не более 70 до не менее 100 дБА. 5. Время непрерывной работы – не менее 24 ч 6. Электропитание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 7. Мощность, потребляемая блоком – не более 40 ВА. 8. Диапазон рабочих температур – от не более минус 10 до не менее плюс 50 °С. 9. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками блока от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 – не хуже IP65. 10. По сейсмостойкости дозиметры должны относиться к категории II по НП-031-01 и соответствуют требованиям РД 25 818-87: по месту установки группа А, по функциональному назначению исполнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до не менее 7 баллов по шкале MSK-64 на отметке от не более 30 до не менее 70 м относительно нулевого уровня. 11. По влиянию на безопасность блок должен относиться к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОПБ-88/97 12. Габаритные размеры блока – не более 109х166х466 мм. 13. Масса блока – не более 1,8 кг |
| Клеммная коробка КК-3 (или эквивалент) | Клеммная коробка должна быть предназначена для защиты кабельных соединений и разветвления электрических цепей при монтаже электропроводки. Клеммная коробка должна коммутировать не менее 20 пар проводов. Коммутационные группы должны быть выполнены на основе безвинтовых быстрозажимных клемм WAGO. Кабельные вводы должны обеспечивать надежную защиту корпуса от попадания влаги и пыли. 1. Степень защиты оболочек от проникновения твердых предметов и воды – не хуже IP65. 2. Габаритные размеры – не более 125×125×65 мм. 3. Масса – не более 0,6 кг. |
| Блок обработки и передачи данных БОП-1М (или эквивалент) | Блок обработки и передачи данных должен быть предназначен для сбора данных с контрольно-измерительных устройств, взаимодействия с устройствами сигнализации и отображения информации, исполнительных устройств, поддерживающих интерфейс RS-485 с протоколом DiBus их обработки,архивирования и передачи в информационные каналы связи с ПЭВМ, организованными на базе интерфейсов: Ethernet (протокол TCP/IP), RS-485 (протокол обмена ModBus), RS-232, выдачи и приема «сухих контактов», звуковой и цветовой сигнализации превышения установленных уровней, в том числе на внешнее устройство сигнализации. - Блок должен обеспечивать работу одновременно подключаемых к нему устройств: - - контрольно-измерительных устройств – не менее 10; - - внешних устройств звуковой и цветовой сигнализации или отображения информации – не менее 10 - Время установления рабочего режима – не более 1 мин. - Время непрерывной работы – не менее 24 ч - Электропитание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. - Мощность, потребляемая блоком – не более 50 ВА. - Диапазон рабочих температур – от не более минус 40 до не менее плюс 50 °С. - Степень защиты, обеспечиваемая оболочками блока от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 – не хуже IP65. - По сейсмостойкости дозиметры должны относиться к категории II по НП-031-01 и соответствуют требованиям РД 25 818-87: по месту установки группа А, по функциональному назначению исполнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до не менее 7 баллов по шкале MSK-64 на отметке от не более 30 до не менее 70 м относительно нулевого уровня. - По влиянию на безопасность блок должен относиться к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОПБ-88/97 - Масса блока – не более 5 кг. - Габаритные размеры – не более 298х220х114 мм |
| Рабочее место АРМ вариант 1 (или эквивалент) | Системный блок в составе не ниже CPU IntelR CoreT i5-3.00GHz/4 Gb RAM/Audio&Video&Lan onboard/HDD 500 Gb/DVD-RW/Windows 7 Pro 32, MS Of-fice Home and Business 2013, Монитор 23" Full HD (1920 x 1080), Принтер лазерный HP LJ Pro P1102, Колонки, Клавиату-ра, Мышь, Коврик для мыши, Сетевой фильтр. |
| Источник бесперебойного пи-тания (Ippon SMART Power PRO 2000) (или эквивалент) | Тип интерактивный Выходная мощность – не менее 2000 ВА Время работы при полной нагрузке – не менее 5 мин Форма выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды Время переключения на батарею – не более 3 мс Макс. поглощаемая энергия импульса – не менее 320 Дж Количество выходных разъемов питания – не менее 4 Тип выходных разъемов питания – IEC 320 C13 (компьютерный) Интерфейсы – USB, RS-232 Входное напряжение – от не более 165 до не менее 275 В Габариты (ШxВxГ) – не более 145x205x405 мм Вес – не более 9.8 кг |
| Сетевой коммутатор (Switch) Allied Telesis (AT-FS716L) (или эквивалент) | Тип – неуправляемый Порты 10-100Base-TX – не менее 16 шт. Размеры – не более 184×124 × 44мм Вес – не более 0.8 кг |

- Требования к предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.