Техническое задание
на поставку  дозиметров ДКС-АТ3509С.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Дозиметры ДКС-АТ3509С.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Дозиметр ДКС-АТ3509С – 20 шт.

| Диапазоны измерения |  |
| --- | --- |
| индивидуальной эквивалентной дозы (с шагом 0,1 мкЗв) |  |
| ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А Hp(10) | 1 мкЗв - 10 Зв |
| ДКС-АТ3509В Hp(10), Hp(0.07) | 1 мкЗв - 10 Зв |
| ДКС-АТ3509С Hp(10) | 1 мкЗв - 10 Зв |
| мощности индивидуальной эквивалентной дозы |  |
| ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А | 0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч |
| ДКС-АТ3509В | 0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч |
| ДКС-АТ3509С | 0,1 мкЗв/ч - 5 Зв/ч |
| Основная погрешность измерения дозы при отсутствии сопутствующего бета-излучения | ± 15 % |
| Основная погрешность измерения мощности дозы |  |
| в диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв/ч | ± 30 % |
| от 1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч | ± 15 % |
| от 1 Зв/ч до 5 Зв/ч (ДКС-АТ3509С) | ± (15+0,0001∙Нр)% |
| где Нр мощность дозы в мЗв/ч |  |
| Погрешность калибровки по 137Cs | ± 5 % |
| Диапазон энергий |  |
| ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С | 15 кэВ - 10 МэВ |
| ДКС-АТ3509А | 30 кэВ - 10 МэВ |
| Энергетическая зависимость чувствительности |  |
| Hp(10) |  |
| в диапазоне 15 кэВ - 1,5 МэВ | ± 25 % |
| в диапазоне 1,5 МэВ - 10 МэВ | ± 60 % |
| Hp(0.07) ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С |  |
| в диапазоне 15 кэВ - 300 кэВ | ± 30 % |
| Время отклика на изменение мощности дозы при мощности дозы > 10 мкЗв/ч | 5 с |
| Анизотропия в угловом интервале ±75° |  |
| для 137Cs и 60Co | ± 20 % |
| для 241Am | ± 50% |
| Пороги сигнализации (независимые) |  |
| по дозе 30 мкЗв; 200 мкЗв; 1 мЗв; 4,2 мЗв; 12,5 мЗв; 50 мЗв; 100 мЗв; 1 Зв |  |
| по мощности дозы 0,3 мкЗв/ч; 3 мкЗв/ч; 30 мкЗв/ч; 300 мкЗв/ч; 3 мЗв/ч; 30 мЗв/ч; 300 мЗв/ч; 1 Зв/ч |  |
| пороги могут быть изменены по желанию заказчика |  |
| Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода) | до 10 Зв/ч |
| Продолжение таблицы |  |
| Условия эксплуатации: |  |
| диапазон рабочих температур | -100 - + 400 С |
| относительная влажность при температуре + 350 С устойчивость к падению с 1,5 м | до 90 % |
| Класс защиты | IP54 |
| Питание - комплект батарей из 2-х элементов типа ААА | LR03 |
| возможность работы от аккумуляторов |  |
| Время непрерывной работы с одним комплектом батарей при мощности дозы < 100 мкЗв/ч | не менее 500 ч |
| Электромагнитная совместимость |  |
| СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001 |  |
| Габаритные размеры | 105x58x23 мм |
| Масса (без элементов питания) | 100 г |
| Комплектация |  |
| - Дозиметр индивидуальный; - элементы питания; - цепочка с зажимом; - пластиковые чехлы для облегчения дезактивации; - руководство по эксплуатации; - упаковка. |  |
| Дополнительные требования |  |
| - Кабель для подключения БОИ к ПЭВМ и программное обеспечение; - Штанга телескопическая 1.1 м и/или 3.1 м со встроенным кабелем; - Головной телефон; - Комплект принадлежностей для подключения БД к ПЭВМ и программное обеспечение. |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 31 декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Техническое задание
на поставку дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М 1 шт.

| Показатель | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалета дозы рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БОИ, БОИ2 (счетчик Г-М) | 10 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч |  |
| БДКР-01 (NaI(TI) ø9x2 мм) | 0,05 - 100 мкЗв/ч |  |
| БДКГ-01 (счетчик Г-М) | 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч |  |
| БДКГ-03 (NaI(TI) ø25х40 мм) | 0,03 - 300 мкЗв/ч |  |
| БДКГ-04 (сцинтилляционная пластмасса ø30х15 мм) | 0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч |  |
| БДКГ-05 (NaI(TI) ø40х40 мм) | 0,03 - 100 мкЗв/ч |  |
| БДКГ-17 (счетчик Г-М) | 1 мЗв/ч - 100 Зв/ч |  |
| БДПС-02 (счетчик Г-М) | 0,1 мкЗв/ч - 30 мЗв/ч |  |
| нейтронного излучения |  |  |
| БДКН-01 (от Pu-Be источников) | 0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч |  |
| БДКН-03 (0,025 эВ - 14 МэВ) | 0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч |  |
| экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БДКГ-03 | 3 мкР/ч - 30 мР/ч |  |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БОИ, БОИ2 | 10 мкЗв - 1 Зв |  |
| БДКР-01 | 0,05 мкЗв - 5 мЗв |  |
| БДКГ-01 | 0,1 мкЗв - 10 Зв |  |
| БДКГ-03 | 0,03 мкЗв - 1 Зв |  |
| БДКГ-04 | 0,05 мкЗв - 10 Зв |  |
| БДКГ-05 | 0,03 мкЗв - 0,3 мЗв |  |
| БДКГ-17 | 1 мкЗв - 100 Зв |  |
| БДПС-02 |  | 0,1 мкЗв - 1 Зв |
| нейтронного излучения |  |  |
| БДКН-01 (от Pu-Be источников) |  | 0,1 мкЗв - 10 мЗв |
| БДКН-03 (0,025 эВ - 14 МэВ) |  | 0,1 мкЗв - 10 мЗв |
| экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БДКГ-03 |  | 3 мкР/ч - 100 Р/ч |
| Продолжение таблицы |  |  |
| Диапазон измерения плотности потока нейтронов |  |  |
| БДКН-01, БДКН-03 (счетчик Не-3) |  | 0,1 - 104 нейтр/(с·см2) |
| БДКН-05 (2 счетчика Не-3) |  | 0,1 - 5·103 нейтр/(с·см2) |
| Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности |  |  |
| БДПА-01 |  | 0,1 - 105 част./(мин·см2) |
| БДПС-02 |  | 2,4 - 106 част./(мин·см2) |
| Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности |  |  |
| БДПБ-01 |  | 1 - 5·105 част./(мин·см2) |
| БДПС-02 |  | 6 - 106 част./(мин·см2) |
| Диапазон измерения поверхностной активности |  |  |
| альфа-излучения (239Pu) БДПА-01 |  | 3,4·10-3 - 3,4·103 Бк·см2 |
| бета-излучение (90Sr+90Y) БДПБ-01 |  | 4,4·10-2 - 2,2·104 Бк·см2 |
| Диапазон энергии рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БДКР-01 |  | 5 - 160 кэВ |
| БОИ, БОИ2, БДКГ-01, БДКГ-17 |  | 60 кэВ - 3 МэВ |
| БДКГ-01 |  | 60 кэВ - 3 МэВ |
| БДКГ-04 |  | 15 кэВ - 3 МэВ |
| БДКГ-03, БДКГ-05 |  | 50 кэВ - 3 Мэв |
| БДПС-02 |  | 20 кэВ - 3 МэВ |
| Диапазон энергии регистрируемых альфа-частиц |  |  |
| БДПС-02 |  | 4 - 7 МэВ |
| БДПА-01 |  | 3 - 7 МэВ |
| Диапазон энергии регистрируемых бета-частиц |  |  |
| БДПС-02, БДПБ-01 |  | 155 кэВ - 3,5 МэВ |
| Диапазон энергии регистрируемых нейтронов |  |  |
| БДКН-01, БДКН-03, БДКН-05 |  | 0,025 эВ - 14 МэВ |
| Энергетическая зависимость при измерении |  |  |
| мощности дозы относительно 137Cs |  | не более +35 % ÷ -25 % |
| плотности потока относительно 90Sr+90Y |  | не более ± 50 % |
| Основная погрешность измерения |  |  |
| мощности дозы и плотности потока |  | не более ± 20 % |
| Чувствительность по 137Cs |  |  |
| БОИ, БОИ2 |  | 0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-01 |  | 4,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-03 |  | 350 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-04 |  | 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-05 |  | 900 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-17 |  | 1,1 имп·с-1/мЗв·ч-1 |
| БДПС-02 |  | 6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| к гамма-излучению источника 241Am |  |  |
| Продолжение таблицы |  |  |
| БДКР-01 |  | 400 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| к альфа-излучению источника 239Pu |  |  |
| БДПА-01 |  | 0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДПС-02 |  | 0,015 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| к бета-излучению источника 90Sr+90Y |  |  |
| БДПА-01 |  | 0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДПС-02 |  | 0,12 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| к нейтронному излучению Pu-Be источника |  |  |
| БДКН-01 |  | 1,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДКН-03 |  | 1,5 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДКН-05 |  | 9 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| Диапазон рабочих температур |  | - 30 - + 50°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35°С |  | до 95 % |
| Класс защиты |  | IP64 |
| Напряжение питания |  |  |
| блок Ni-MH аккумуляторов |  | 6 В |
| сеть переменного тока, частота 50 Гц |  | 220 В |
| сеть постоянного тока |  | 12 В |
| Время непрерывной работы |  |  |
| от сети переменного или постоянного тока |  | не менее 24 ч |
| от полностью заряженного блока аккумуляторов |  | не менее 24 ч |
| Уровень индустриальных радиопомех |  | СТБ ЕН 55022-2006 |
| Электромагнитная совместимость |  | СТБ ГОСТ Р 51522-2001 |
| Масса, не более |  |  |
| БОИ |  | 1,1 кг |
| БОИ2, БДПА-01, БДПБ-01, БДКР-01, БДКГ-04 |  | 0,5 кг |
| БДПС-02, БДКГ-17 |  | 0,3 кг |
| БДКГ-01 |  | 0,4 кг |
| БДКГ-03 |  | 0,6 кг |
| БДКГ-05 |  | 1,2 кг |
| БДКН-01 |  | 2 кг |
| БДКН-03 |  | 7,8 кг |
| БДКН-05 |  | 3,4 кг |
| Габаритные размеры |  |  |
| БОИ |  | 177х85х124 мм |
| БОИ2 |  | 200х85х36 мм |
| БДПС-02 |  | 138x86х60 мм |
| БДПА-01, БДПБ-01 |  | ø80х196 мм |
| БДКГ-01 |  | ø54х255 мм |
| БДКР-01 |  | ø60х260 мм |
| БДКГ-03 |  | ø 60х295 мм |
| БДКГ-04 |  | ø 60х200 мм |
| Продолжение таблицы |  |  |
| БДКГ-05 |  | ø 60х320 мм |
| БДКГ-17 |  | ø 54х167 мм |
| БДКН-01 |  | ø90х290 мм |
| БДКН-03 |  | 314х220х263 мм |
| БДКН-05 |  | 375х110х100 мм |
| Комплектация: |  |  |
| - Блок обработки информации БОИ или БОИ2; - блоки детектирования; - сетевой адаптер; - ремень плечевой; - ремень поясной; - руководство по эксплуатации; - футляр для дозиметра-радиометра и принадлежностей (дипломат). |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |
| - Кабель для подключения БОИ к ПЭВМ и программное обеспечение; - Штанга телескопическая 1.1 м и/или 3.1 м со встроенным кабелем; - Головной телефон; - Комплект принадлежностей для подключения БД к ПЭВМ и программное обеспечение; - Документация на русском языке; |  |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 31 декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Техническое задание
на поставку  индивидуальных дозиметров ДКГ-АТ2503.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Индивидуальные дозиметры ДКГ-АТ2503.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Индивидуальный дозиметр ДКГ-АТ2503 – 50 шт.

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Диапазоны измерения индивидуальной эквивалентной дозы (с шагом 0,1 мкЗв) | 1 мкЗв - 10 Зв |
| Мощности индивидуальной эквивалентной дозы | 0,1 мкЗв/ч - 0,5 Зв/ч |
| Диапазон энергий | 50 кэВ - 1,5 МэВ |
| Основная погрешность измерения дозы | ± 15 % |
| Погрешность калибровки по 137Cs | ± 5 % |
| Основная погрешность измерения мощности дозы |  |
| в диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв/ч | ± 25 % |
| свыше 1 мкЗв/ч | ± 15 % |
| Энергетическая зависимость чувствительности в диапазоне 50 кэВ - 1,5 МэВ | ± 30 % |
| Пороги сигнализации(независимые) (могут быть изменены по желанию заказчика) |  |
| по дозе: | 30 мкЗв, 200 мкЗв, 1 мЗв, 4.2 мЗв, 12.5 мЗв, 50 мЗв, 100 мЗв, 1 Зв |
| по мощности дозы: | 0.6 мкЗв/ч, 3 мкЗв/ч, 30 мкЗв/ч, 300 мкЗв/ч, 3 мЗв/ч, 30 мЗв/ч, 300 мЗв/ч, 500 мЗв/ч |
| для 137Cs и 60Co | ± 20 % |
| для 241Am | ± 50% |
| Время отклика на изменение мощности дозы при мощности дозы > 10 мкЗв/ч | 5 с |
| Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода) | до 5 Зв/ч |
| Условия эксплуатации: |  |
| Диапазон рабочих температур | -10о - + 40о |
| Относительная влажность при температуре + 35о С | до 90 % |
| Устойчивость к падению с | 1,5 м |
| Время установления рабочего режима | 1 мин |
| Класс защиты дозиметра ДКГ-АТ2503 | IP54 |
| Питание - комплект батарей из 3-х элементов | СЦ-33 или SR-44, V357, LR44, A76 |
| Время непрерывной работы с одним комплектом батарей при мощности дозы < 1 мкЗв/ч | 1000 ч |
| Время непрерывной работы в экономичном режиме (с погашенным индикатором) | 5000 ч |
| Продолжение таблицы |  |
| Электромагнитная совместимость дозиметра ДКГ-АТ2503 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 |
|  | СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001 |
| Габаритные размеры дозиметра ДКГ-АТ2503 | 85х46х16 мм |
| Масса дозиметра ДКГ-АТ2503 | 70 г |
| Комплектация: |  |
| Комплект поставки дозиметра ДКГ-АТ2503: • дозиметр индивидуальный, • элементы питания, • цепочка с зажимом, • пластиковые чехлы для облегчения дезактивации, • руководство по эксплуатации дозиметра, • упаковка. |  |
| Дополнительные требования: |  |
| • устройство считывания; • программное обеспечение для обмена информацией с ПЭВМ. |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 31 декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Международному стандарту МЭК 6152, а также стандартам EN 55022 B:1998, EN 55024 B:1998 согласно условиям директивы 89/33/ЕЕС.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Техническое задание
на поставку  лазерного дальномера Leica DISTO D8.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Лазерный дальномер Leica DISTO D8.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Лазерный дальномер Leica DISTO D8 – 1 шт.

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Экран, см: | Цветной 2,4" |
| Вес (гр): | 195 г |
| Время работы от батареи: | до 5000 измерений |
| Гарантия: | 3 года |
| Дальность: | 0.05 - 200 м |
| Диапазон измерений: | до 200 м |
| Память: | 30 значений |
| Питание: | тип AA, 2 x 1.5В |
| Размер: | 144 x 55 x 30 мм |
| Точность: | ± 1 мм |
| Bluetooth: | Да |
| Возможность подключения к компьютеру: | Bluetooth |
| Подсветка экрана: | Да |
| Встроенная цифровая камера: | 4х цифровой визир |
| Мин/Макс значение: | Да |
| Таймер: | Да |
| Точность измерений: | ±1 мм * |
| Дальность: | 0.05 - 200 м |
| Время измерения в режиме слежения: | 0.16 - 1 сек |
| Связь с компьютером: | Bluetooth® |
| Датчик угла наклона: | 3600 |
| Количество измерений от полностью заряженных батарей: | до 5000 |
| Защита от пыли и воды: | IP 54 |
| Размеры, мм: | 143.5x55x30 |
| Рабочая температура: | от -10°С до + 50°С |
| Увеличение: | 4-х кратное, цифровой визир |
| Вес: | 195 г |
| * Максимальное значение отклонения точности измерения возможно при неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как яркий солнечный свет или измерение до очень неровных поверхностей. Точность измерения при расстоянии от 10 до 30 м может ухудшиться прибл. на ± 0,025 мм/м, при расстоянии более 30 м – на ± 0,1 мм/м. В режиме с большим радиусом действия максимальное отклонение на расстоянии от 30 м увеличивается до ± 0,15 мм/м. |  |
| Комплектация: |  |
| Прибор, футляр, ремешок на руку, 2 батарейки типа АА, программное обеспечение, инструкция на русском языке. |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Техническое задание
на поставку  электронной метеостанции HUGER WM-918.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.   Электронная метеостанция HUGER WM-918.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Электронная метеостанция HUGER WM-918 – 1 шт.

| Параметры | Диапазон измерений |  | Дискретность |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление ветра | 0 - 360 |  | 5 секунд |
| Скорость ветра | 0 - 56 м/сек |  | 5 секунд |
| Атмосферное давление | 795 - 1050 мб |  | 15 минут |
| Температура воздуха | -40 - 60 С |  | 10 секунд |
| Измеряемые параметры: |  |  |  |
| Температура: - диапазон внутренний: - диапазон внешний: - разрешение: возможна установка триггера; - время измерения: |  | от 0ºС до +50ºС; от -40ºС до +60ºС; 0.1°С, 10 с. |  |
| Относительная влажность: - измерение относительной влажности внутри и вне помещения; - диапазон: возможна установка триггера; - разрешение: - время измерения: |  | от 10% до 97%, 1%; 10 с. |  |
| Давление: - измерение абсолютного атмосферного давления или давления относительно уровня моря; - диапазон: - пиктограмма прогноза погоды; - прогноз скорости ветра, возможна установка триггера; - разрешение: - время измерения: - построение прогноза: |  | от 795 мбар до 1050 мбар; 1 мбар; 15 мин.; 1 час. |  |
| Точка росы (dew point): - измерение точки росы внутри и вне помещения; - диапазон: - разрешение: возможна установка триггера; - время измерения: |  | от 0ºС до +59ºС; 1°С, 10 с. |  |
| Продолжение таблицы |  |  |  |
| скорость и направление ветра: - диапазон: возможна установка триггера; - разрешение - диапазон направления ветра: - разрешение - время измерения направления ветра: |  | от 0 до 56 м/с, 0.2 м/с; от 0º до 359º; 1°; 5 с. |  |
| приведенная температура (wind chill): - диапазон: - разрешение: - время измерения: |  | от -85ºC до 60ºС; 1ºС; 5 c. |  |
| количество осадков: - диапазон: - разрешение: - время измерения: накопительное, - один импульс на 1 мм осадков - соответствует выпадению 1 л. осадков на 1 кв.м. |  | от 0 до 9999 мм; 1 мм; 24 часа; |  |
| Комплектация: |  |  |  |
| Датчики для измерений уровня осадков, температуры, влажности и параметров ветра. |  |  |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.