ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


	УТВЕРЖДАЮ

	Председатель Единой закупочной комиссии

	___________________
	Е.Ю.Щербаков

	.______.______.2013 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора  на поставку приборов для радиометрических исследований для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
от .19.11.2013 года №193-21.2/12815
Извещение размещено:

на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№131111/0491/737;
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru
№AC20023
на сайте госзакупок https://zakupki.gov.ru
№31300664853
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2013 г.
Извещение о внесении изменений в открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора  на поставку приборов для радиометрических исследований для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
1. Пункт 1 раздела 6 «Техническая часть»:
	№ п/п
	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав. товара
	НТД
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М (исп.42, с групповым ЗИП)

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для измерения загрязненности поверхностей (кожных покровов или спецодежды персонала) бета- и альфа- активными веществами (по плотности потока альфа- и бета-частиц, падающих на входные окна блоков детектирования) и сигнализации о превышении (или не превышении) установленных пороговых уровней.

Децимальный номер – ШТКД1.287.015 Вариант исполнения: 42

Стойка с 15 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности и блоком измерения УАК-07 (находящимся внутри корпуса установки). 

Отсутствуют: стационарные блоки детектирования для контроля верхней части головы и тыльной стороны ладоней; выносные блоки детектирования для контроля «слепых» мест по бета– загрязнению; выносной блок для контроля участков человеческого тела по альфа– загрязнению; блок БОИ-04. 

Исполнение 42 оснащено одним дисциплинарным барьером.

- Детекторы (блоки БДЗБ): газоразрядные счетчики СБТ-10 (СБТ-10А);

- Детекторы (блоки БДЗА): сцинтилляционные на основе ZnS (Ag);

- Диапазон измерений плотности потока бета-частиц: 1 ÷ 15000 мин-1см-2;

- Диапазон измерений плотности потока альфа-частиц: 0,1 ÷ 10000 мин-1см-2;

- Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц: 0,15 ÷ 2,5 МэВ;

- Диапазон энергий регистрируемых альфа-частиц: 4,3 ÷ 5,6 МэВ;

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотностей потока бета- и альфа​частиц при доверительной вероятности 0,95: не более ± 30 %;

- Чувствительность блоков детектирования БДЗБ к бета-излучению от рабочих эталонных источников типа СО с радионуклидами Sr-90 + Y-90:

· не менее 0,5 (имп./с)/(мин-1см-2) 

· для канала №10 (ступни ног): не менее 0,3 (имп./с)/(мин-1см-2);

- Чувствительность блока детектирования БДЗА к альфа-излучению от рабочих эталонных источников:

· типа П9 с радионуклидом Pu-239 - не менее 0,2 (имп./с)/(мин-1см-2);

· типа У8 с радионуклидом U-238 - не менее 0,08 (имп./с)/(мин-1см-2);

· типа У4 с радионуклидом U-234 - не менее 0,04 (имп./с)/(мин-1см-2).

- Пределы установки уровней срабатывания сигнализации для блоков детектирования (пороги срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для каждого измерительного канала):

· БДЗА - 0,1 ÷ 9999 мин-1см-2;

· БДЗБ  - 5 ÷ 9999 мин-1см-2.

- Дискретность установки порогов при уровнях: 

· менее 5 мин-1см-2 - 0,1 мин-1см-2;

· более 5 мин-1см-2 - 1 мин-1см-2.

- Время установления рабочего режима: не более 10 мин.

- Время непрерывной работы: не менее 24 ч.

- Нестабильность показаний радиометра за 24 ч: не более 5 %.

- Условия эксплуатации:

· диапазон рабочих температур - +5 ÷ +50°С

· отн. влажность - до 95 % (при +35 °С)

· атмосферное давление - 84 ÷ 106,7 кПа

- Электропитание: 187÷242 В, 49÷51 Гц, не более 150 ВА

- Средняя наработка на отказ радиометра: не менее 10000 ч.

- Соответствие требованиям международных стандартов: физические: МЭК 61098
	Шт.
	3
	- 
	Комплект поставки:

Техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат средства измерений, свидетельство о первичной поверке, методика поверки)  и документы, удостоверяющие качество оборудования.

Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. 

Поставляемое оборудование должно быть новым (не ранее 2013 года выпуска), (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Срок гарантии: 12 месяцев эксплуатации
	140 дней с момента подписания договора обеими сторонами


Читать в следующей редакции

	№ п/п
	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав. товара
	НТД
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М (исп.42, с групповым ЗИП)

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для измерения загрязненности поверхностей (кожных покровов или спецодежды персонала) бета-активными веществами (по плотности потока бета-частиц, падающих на входные окна блоков детектирования) и сигнализации о превышении (или не превышении) установленных пороговых уровней.
Децимальный номер – ШТКД1.287.015.

Вариант исполнения: 42

Стойка с 15 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности и блоком измерения УАК-07 (находящимся внутри корпуса установки). 
Оснащено одним дисциплинарным барьером.
- Детекторы (блоки БДЗБ): газоразрядные счетчики СБТ-10 (СБТ-10А);
- Диапазон измерений плотности потока бета-частиц: 5 ÷ 15000 мин-1 . см-2;
- Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц: 0,15 ÷ 2,5 МэВ;
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотностей потока бета- ​частиц при доверительной вероятности 0,95: не более ± 30 %;
- Чувствительность блоков детектирования БДЗБ к бета-излучению от рабочих эталонных источников типа СО с радионуклидами 90Sr + 90Y:

· не менее 0,5 (имп./с)/(мин-1 . см-2) для каналов № 1÷13;
· не менее 0,3 (имп./с)/( мин-1 . см-2) для каналов № 14÷15.
- Пределы установки уровней срабатывания сигнализации для блоков детектирования (пороги срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для каждого измерительного канала):

· БДЗБ  - 5 ÷ 9999 мин-1 . см-2.
- Дискретность установки порогов 1 мин-1 . см-2.
- Время установления рабочего режима: не более 10 мин.
- Время непрерывной работы: не менее 24 ч.
- Нестабильность показаний радиометра за 24 ч: не более 5 %.
- Условия эксплуатации:

· диапазон рабочих температур - +5 ÷ +50°С

· отн. влажность - до 95 % (при +35 °С)

· атмосферное давление - 84 ÷ 106,7 кПа

- Электропитание: 187÷242 В, 49÷51 Гц, не более 100 ВА

- Средняя наработка на отказ радиометра: не менее 10000 ч.
· - Соответствие требованиям международных стандартов: физические: МЭК 61098
	Шт.
	3
	- 
	Комплект поставки:

Техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат средства измерений, свидетельство о первичной поверке, методика поверки)  и документы, удостоверяющие качество оборудования.

Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. 

Поставляемое оборудование должно быть новым (не ранее 2013 года выпуска), (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Срок гарантии: 12 месяцев эксплуатации
	140 дней с момента подписания договора обеими сторонами


2.  Продлить прием заявок: до 06 декабря 2013 года в 07:00 (время московское)
Дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: Не позднее 17-00 (время московское) «10» декабря 2013 года.

Дата и время начала проведения аукциона: «13» декабря 2013 года в 10:00 (время московское).


Дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона: Не позднее 17-00 (время московское) «23» декабря 2013 года.

[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4]
