ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку анализатора спектра 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Анализатор спектра от 20 Гц до 13 ГГц

        1. Характеристики  необходимого  оборудования (или эквивалента)   должны соответствовать или превышать требования, предъявляемые к функциональным и качественным характеристикам товара, изложенным в  данном техническом задании.  В случае  несоответствия поданных  предложений одному или более параметров настоящего технического задания, заявка участника подлежит отклонению как несоответствующая техническому  заданию. 

       2. Необходимое   оборудование  должно  быть серийно выпускаемым, поверенным, соответствовать техническим требованиям производителя, удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности функционирования, санитарным и гигиеническим нормам.
         Необходимое  оборудование должно быть средством измерений утвержденного типа, должно быть  внесено в Государственный реестр средств измерений и разрешено  к применению на территории Российской Федерации.  Необходимое  оборудование  должно  быть поверено  в установленном законодательством Российской Федерации порядке и иметь действующее свидетельство о первичной поверке до ввода в эксплуатацию с протоколом поверки в соответствии с положениями Федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
        3. Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не должно быть  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее  IV кв. 2012 г.  (датой выпуска  считается  дата  калибровки  в  заводском    сертификате  калибровки).
       4. Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации.   

       5.  Сроки и объем предоставления гарантии  качества поставляемого  оборудования :

 Гарантийный срок  - не менее 5 (пять) лет.  Срок гарантии  должен  исчисляться с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется на весь комплект поставки (прибор,  все комплектующие и аксессуары). Если в период гарантийного срока  эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик  обязан   их устранить или заменить оборудование  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
       6.   Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. Монтаж и наладка товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар, осуществляется за счет Поставщика  в согласованные сроки.

       7. Поставщик  за свой счет должен  проводить инструктаж представителям   заказчика по пользованию оборудованием в случае необходимости.
       8. Назначение  оборудования: анализатор спектра  предназначен для отображения спектра сигнала и измерения параметров спектра сигнала с нормированными метрологическими характеристиками.   

          Анализатор спектра должен: 

- иметь измерительные процедуры для типичных измерительных задач;

- иметь инструменты для вычисления вероятностных характеристик;

- поддерживать различные стандарты последовательной передачи данных.

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям анализатор спектра должен  соответствовать 3 группе ГОСТ 22261-94. 

9.  Технические характеристики (ТХ) анализатора спектра:
	Наименование ТХ
	Требования к ТХ

	Диапазон частот
	от 20 Гц до 13 ГГц

	Разрешение по частоте
	от 0,01 Гц до 0,1 Гц

	Средний уровень шумов
	от - 155 до – 145 дБм (1 Гц) без предусилителя

	Фазовый шум
	от - 113 до – 110 дБм (1 Гц) при расстройке от несущей 10 кГц

	Максимальная погрешность уровня
	0,5 дБ на частотах до 3,6 ГГц

	Нелинейность
	не более 0,2 дБ до уровня – 70 дБ

	Минимальное время обзора полосы частот 
	2,5 мс

	Минимальный период развертки во временной области
	1 мкс

	Габариты (ШхВхГ), мм, не более
	380х180х110

	Масса, кг, не более
	5

	Экран, не менее
	8” (цветной, 1024х768 пикселей)


10. Комплект  поставки :
	- анализатор спектра FSP 13 или эквивалент  
	1 шт.

	- опция расширения частотной области вниз FSP-B29 или эквивалент
	1 шт.

	-руководство по эксплуатации (на русском языке)
	1 шт.


        11. Оборудование должно поставляться только  в штатной заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учётом нескольких перегрузок в пути   и хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищает от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков и возникновения  коррозии. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка (тара), то товар должен  передаваться только в упаковке (таре) производителя. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.              

12. Отгрузка   товара осуществляется за счет Поставщика по адресу: г.Москва, ул.Генерала Белова 14, ФГУП «СНПО «Элерон». 

13.Срок поставки –  не более 10 (десять) недель с момента заключения  договора.                                                                                                                                                                                                                              14. Условия  оплаты : в течение 30 банковских дней с момента  получения оборудования, 100% без аванса.
     Цена поставляемого оборудования  должна включать  таможенную очистку, первичную поверку или сертификат о калибровке действующий в РФ, доставку  до заказчика, гарантийное обслуживание и ремонт, а также все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Начальник подразделения                                                                   А.Н. Богушевский
