ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                        ___________________Бойчук Б.В.
                                                                          «______» _______________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «12» октября 2010 года
на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещея.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«12»  октября  2010 года в 10.00 (время московское).
12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«19»  октября  2010 года в 14.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений

«20» октября 2010 года.

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «21» октября 2010 года.

15. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 ( Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров
	                 № п/п
	Наименование закупаемого товара 
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ультразвуковая универсальная цифровая диагностическая система премиум-класса 
	шт.
	1

	2.
	Многофункциональный модульный монитор витальных 
функций пациента для неонатальной кардиореанимации
	шт
	1

	3.
	Многофункциональный модульный монитор витальных 
функций пациента в операционной
	шт
	1

	4.
	Ультразвуковая система премиум класса  для кардиологических исследований  взрослых
	шт.
	2

	5.
	Ультразвуковая система премиум класса  для кардиологических исследований  взрослых и детей
	шт.
	1


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Сведения о товарах

Ультразвуковая универсальная цифровая диагностическая система премиум-класса 

	№ п/п
	Описание требований
	Требуемое значение параметра

	1. 
	Название системы 
	Указать

	2. 
	Фирма-производитель
	Указать

	3. 
	Год выпуска системы 
	Не ранее 2010 г.

	4. 
	Система должна быть новой (ранее нигде не использованной и не реновированной)
	Наличие

	5. 
	Наличие у фирмы-производителя многолетнего опыта в производстве и эксплуатации ультразвуковых аппаратов, 
	Более 10 лет

	6. 
	Наличие у фирмы-производителя Сертификата ISO-13485:2003
	наличие

	7. 
	Наличие у фирмы-производителя эффективной системы сервисного обслуживания на территории Российской Федерации
	наличие

	8. 
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	9. 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	10. 
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев

	11. 
	Техническое описание представленной комплектации на русском языке.
	Наличие

	12. 
	Пакеты программного обеспечения : 

1) для исследований сердца взрослых и детей
	1) Наличие

	13. 
	2) для цереброваскулярных исследований (в т.ч. транскраниально)
	2) Наличие



	14. 
	3) для исследований сосудов, 
	3) Наличие

	15. 
	4) для абдоминальных исследований, 
	4) Наличие

	16. 
	5) для исследования поверхностно-расположенных органов, 
	5) Наличие



	17. 
	6) для исследований в акушерстве 
	6) Наличие

	18. 
	7) для исследований в гинекологии, 
	7) Наличие

	19. 
	8) для исследований костно-мышечной системы, 
	8) Наличие

	20. 
	9) для исследований в педиатрии
	9) Наличие

	21. 
	Использование УЗ системы для проведения исследований с ультразвуковыми  контрастами 
	Возможность

	22. 
	Создание пользовательских предустановок 
	не менее 45 на датчик

	23. 
	Цветовой жидко-кристаллический монитор высокого разрешения
	наличие

	24. 
	· диагональ монитора, не менее
	20 дюймов или 51 см

	25. 
	· разрешение рабочей зоны экрана монитора в пикселах, не менее 
	1280 х 1024

	26. 
	· свободное перемещение монитора вверх/вниз в см, не менее
	15 см

	27. 
	· поворот монитора в град, не менее
	180 град

	28. 
	· свободное перемещение монитора вправо/влево в см, не менее
	50 см

	29. 
	· свободное перемещение монитора назад/вперед в см, не менее
	20 см

	30. 
	· угол обзора, в град., не менее
	170

	31. 
	· контрастность, не менее
	800:1

	32. 
	· время отклика матрицы в мс, не менее
	16 мс

	33. 
	· одновременная демонстрация на мониторе рабочего и сохраненных изображений 
	наличие

	34. 
	Панель управления
	наличие

	35. 
	· регулируемое вращение панели управления
	30 град.

	36. 
	· регулировка панели управления по высоте
	17 см

	37. 
	· регулировка сдвига панели управления
	15 см

	38. 
	· жидко-кристаллическая сенсорная панель управления («touch-screen»)
	Наличие

	39. 
	Управление УЗ системой с помощью голосовых команд (беспроводная технология BLUETOOTH)
	Возможность

	40. 
	Операционная система
	Наличие

	41. 
	· технология цифрового кодированного широкополосного формирования ультразвукового луча
	Наличие



	42. 
	· технология параллельного формирования ультразвуковых лучей 
	Наличие

	43. 
	· максимально возможное число приемо-передающих каналов УЗ системы на кадр изображения, не менее 
	442176

	44. 
	· акустический динамический диапазон, не менее
	180 Дб

	45. 
	2D режим
	Наличие

	46. 
	· Технология формирования композитного 2D изображения, получаемого путем 9-кратного пошагового изменения угла ультразвуковых лучей в реальном времени на линейных датчиках
	наличие

	47. 
	· Технология формирования композитного 2D изображения, получаемого путем 9-кратного пошагового изменения угла ультразвуковых лучей в реальном времени на конвексных датчиках
	наличие

	48. 
	· Технология интерактивной межпиксельной коррекции 2D- изображений (редукция шумов/усиление полезных сигналов) с помощью специализированного ПО МРТ
	наличие

	49. 
	· Технология коррекции изменения скорости звука (тканевой аберрации), обусловленные чрезмерным слоем жировой ткани у тучных пациентов
	Наличие

	50. 
	· Технология Эластографии
	Наличие

	51. 
	· Автоматическая оптимизация (яркостно-контрастная и глубинная) качества 2D-изображений
	Наличие

	52. 
	· Автоматическая адаптация пенетрантности для 2D- изображений
	Наличие

	53. 
	· Максимальное количество карт серого тона
	не менее 5

	54. 
	· Максимальное количество карт хроматизации 
	не менее 25

	55. 
	· Регистрации тканевой гармоники
	Наличие

	56. 
	· Регистрации инверсированной тканевой гармоники
	Наличие

	57. 
	· Максимальная глубина сканирования в см
	 не менее 38

	58. 
	· Динамическое точечное фокусирование
	наличие

	59. 
	· Кинопетля, максимальный размер в кадрах, не менее
	2654

	60. 
	· Максимальная продолжительность кинопетли в секундах, не менее
	50

	61. 
	· Максимальная частота в кадрах/сек в 2D режиме, не менее
	500

	62. 
	· Максимальное масштабирование в режиме реального времени
	х 8

	63. 
	· Максимальное масштабирование в режиме стоп-кадра
	х 8

	64. 
	· Технология формирования в реальном времени биплановых (под любым произвольным углом друг к другу) 2D изображений 
	наличие


	65. 
	· Технология формирования панорамных 2D изображений 
	возможность

	66. 
	· Технология формирования трапециевидного 2D изображения на линейных датчиках
	наличие

	67. 
	M - режим
	наличие

	68. 
	· Цветовой М-режим
	наличие

	69. 
	Режим 3D
	наличие

	70. 
	· Мультиплоскостная (3D MPR) реконструкция на всех конвексных и линейных датчиках
	Наличие

	71. 
	Режим эластографии
	Наличие

	72. 
	Режим 4D
	наличие

	73. 
	· Режим 4D для абдоминальных исследований с помощью специализированных (с механическим приводом) датчиков
	наличие

	74. 
	· Динамическая пространственная колоризация для режимов 3/4D
	наличие

	75. 
	· Режим 3D и 4D для исследований сердца плода по технологии STIC
	наличие

	76. 
	· Режим 4D для абдоминальных исследований с помощью матричного датчика 
	наличие

	77. 
	· Возможная максимальная скорость реконструкции 4D изображений для матричных датчиков
	не менее 156 объемов/сек

	78. 
	Режим спектральной (PW и СW) допплерографии
	наличие

	79. 
	· Диапазон PRF для PW-допплерографии
	1250 –22727 Гц

	80. 
	· Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых с выведением на мониторе в реальном времени показателей оценки кровотока 
	Наличие

	81. 
	· Автоматическая оптимизация PRF и базальной линии при использовании цветовой и спектральной допплерографии;
	Наличие

	82. 
	· Диапазон скоростей для CW- допплерографии
	0.1 см/с–19.3 м/с

	83. 
	· Фильтр колебаний стенки
	40 – 300 Гц

	84. 
	Режим ЦДК (цветовой скоростной и энергетической) допплерографии
	наличие

	85. 
	· Диапазон PRF для ЦДК
	150 – 20000 Гц

	86. 
	· Широкополосный прием в режиме ЦДК
	наличие

	87. 
	· Количество цветовых карт
	5

	88. 
	Режим тканевой допплерографии
	Возможность

	89. 
	Триплексное (2D-, ЦДК и спектральное допплерографическое) сканирование в реальном времени
	наличие

	90. 
	· Максимальная частота кадров/сек триплексном режиме, не менее
	50

	91. 
	Исчерпывающий пакет измерений и калькуляций
	Наличие

	92. 
	Создание пользователем любых произвольных измерений и калькуляций, заносимых в Отчет
	Наличие

	93. 
	Измерение угла
	Наличие

	94. 
	Протоколы AIUM для проведения исследований 

· органов брюшной полости 

· малого таза, 

· сонных артерий, 

· вен нижних конечностей. 

Протокол пользователя
	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

	95. 
	Внутренняя рабочая станция для архивирования статических изображений и клипов, подготовки отчетов и экспорта данных
	Наличие

	96. 
	· Жесткий диск внутренней станции
	350 ГБ

	97. 
	· Экспорт текстовых файлов на CD/DVD и USB носители в формате DICOM
	наличие

	98. 
	· Экспорт изображений на CD/DVD в форматах *.JPEG и *.AVI
	Наличие

	99. 
	· Экспорт в локальную сеть (DICOM 3,0)
	наличие

	100. 
	Дополнительное ПО для внешней  рабочей станции
	Наличие

	101. 
	· Пакет ПО для считывания с ранее сохраненных цветовых доплерограмм скоростных показателей и формирования кривых скоростей
	Наличие

	102. 
	· Пакет ПО для оценки перфузии исследуемых органов и тканей путем качественного и количественного анализа всех фаз введения и выведения УЗ контраста
	Наличие

	103. 
	· Пакет ПО для автоматизированного измерения толщины комплекса «интима-медиа» на ранее сохраненных изображениях сонных артерий и других сосудов
	Наличие

	104. 
	· Пакет ПО для проведения измерений в ранее сохраненных 3D и 4D изображениях (дистанций, площади, «объема в объеме»)
	Наличие

	105. 
	· Пакет ПО для формирования множественных (4, 9, 16 и 25) последовательных сечений с возможностью выбора шага и глубины)
	Наличие

	106. 
	· Пакет ПО для работы с ранее сохраненными 3/4D- объемами сердца плода по технологии STIC
	Наличие

	107. 
	· Пакет ПО для формирования «толстого среза»
	Наличие

	108. 
	· Пакет ПО для формирования изображений в режиме инверсии
	Наличие

	109. 
	· Пакет ПО для оценки Индекса васкуляризации (VI) в исследуемой структуре
	Наличие

	110. 
	· Пакет ПО для оценки Индекса кровотока (FI) в исследуемой структуре
	Наличие

	111. 
	· Пакет ПО для оценки Vascularity/Flow Index (VFI) - комбинации индексов или т.н. взвешенной интенсивности 
	Наличие

	112. 
	· Пакет ПО для изучения микроциркуляторного русла
	Наличие

	113. 
	· Пакет ПО для функциональной оценки и количественного анализа эластограмм
	Наличие

	114. 
	Типы поддерживаемых датчиков: 

1) конвексные, 
	1) наличие

	115. 
	2) фазированные,
	2) наличие

	116. 
	3) линейные, 
	3) наличие

	117. 
	4) влагалищные, 
	4) наличие

	118. 
	5) ректальные, 
	5) наличие

	119. 
	6) матричные
	6) наличие

	120. 
	7) моторизованные механические
	7) наличие

	121. 
	8) чреспищеводные
	8) наличие

	122. 
	Частотный диапазон датчиков 
	1-17 МГц

	123. 
	Максимальное количество пьезоэлементов в датчиках УЗ системы
	9212

	124. 
	Использование в датчиках УЗ системы в качестве пьезоэлементов выращенных монокристаллов
	Наличие

	125. 
	Синтетическая апертура
	наличие

	126. 
	Конвексный широкополосный датчик для трансвагинального исследования органов малого таза у женщин в 2D и 3D режимах
	Наличие



	127. 
	1) диапазон частот

2) количество пьезоэлементов

3) пьезоэлементы из выращенных монокристаллов

4) апертура

5) угол сканирования

6) глубина сканирования

7) PW- допплерография

8) режим ЦДК (скоростная и энергетическая допплерографии)

9) пункционная насадка 15-22G
	а)3-10 МГц
б)128

в) Наличие

г) 11,5 мм

д) 135 град

е) 75 мм

ж) Наличие

з) Наличие
и) возможность

	128. 
	Конвексный широкополосный датчик для исследования органов и сосудов брюшной полости, в акушерстве и гинекологии, педиатрии 

1) диапазон частот

2) количество пьезоэлементов

3) апертура

4) угол сканирования

5) глубина сканирования

6) PW- допплерография

7) Тканевая гармоника

8) режим ЦДК (скоростная и энергетическая допплерографии)

9) пункционная насадка 14-25G
	Наличие

1) 4-9 МГц

2) 192

3) 40 мм

4) 65 град

5) 20 см

6) Наличие

7) Наличие

8) Наличие
9) Возможность

	129. 
	Конвексный широкополосный датчик для исследования органов и сосудов брюшной полости, у новорожденных, нейросонографии в режимах 2D и 3D

1) диапазон частот

2) количество пьезоэлементов

3) апертура

4) угол сканирования

5)  глубина сканирования

6) PW- допплерография

7) режим ЦДК (скоростная и энергетическая допплерографии)

8) пункционная насадка 14-25G
	Наличие

1) 5-8 МГц

2) 128

3) 25 мм

4) 75 град

5) 150 мм

6) Наличие

7) Наличие
8) возможность

	130. 
	Конвексный широкополосный датчик для трансвагинального исследования органов малого таза у женщин в режимах 2D, 3D и 4D
1) диапазон частот

2) количество пьезоэлементов

3) макс.частота формирования 4D объемов

4) апертура

5) угол сканирования

6) PW- допплерография

7) режим ЦДК (скоростная и энергетическая допплерографии)

8) пункционная насадка 16-22G
	Наличие

1) 3-9 МГц

2) 128

3) 22 объема/сек

4) 11,5 мм

5) 130 град

6) Наличие

7) Наличие

8) возможность

	131. 
	Фазированный широкополосный матричный датчик для абдоминальных исследований, исследований в акушерстве и гинекологии в режимах 2, 3 и 4D

1) диапазон частот

2) количество пьезоэлементов

3) пьезоэлементы из выращенных монокристаллов

4) угол сканирования

5) биплановое сканирование в реальном времени

6) глубина сканирования

7) режим ЦДК (скоростная допплерографии) 
	Наличие

1) 1-6 МГц

2) 9212

3) Наличие

4) 90 град

5) Наличие

6) 25 см

7) наличие

	132. 
	Линейный широкополосный датчик для исследования близкорасположенных органов и сосудов в режимах 2D и 3D 

1) диапазон частот

2) количество пьезоэлементов

3) апертура

4)  глубина сканирования

5) тканевая гармоника

6) коррекция тканевой аберрации

7) спектральная импульсно-волновая (PW) допплерография

8) режим ЦДК (скоростная и энергетическая допплерографии) 
9) насадка для проведения пункций до 14G
	Наличие

1) 5-12 МГц

2) 256

3) 51,2 мм

4) 5 см

5) Наличие

6) Наличие

7) наличие

8) Наличие

9) возможность

	133. 
	Видео выход: VHS, S-VHS. RGB, видеостандарт PAL
	Наличие

	134. 
	Интегрированный модуль регистрации физиологических сигналов
	Наличие

	135. 
	Стереозвук
	Наличие

	136. 
	Система регистрации:

· ч/б термопринтер

· цветной термопринтер

· видеомагнитофон
	наличие

возможность

возможность

	137. 
	Педаль управления
	наличие

	138. 
	Габариты:

· высота, регулируемая 

· ширина, не более

· глубина, не более

· вес, не более 
	140 - 163 см

56 см
110 см

157 кг

	139. 
	Характеристика электропитании:

· напряжение. 

· потребляемая (не более)
	220 В/5О Гц

1100 В/А

	140. 
	Источник бесперебойного питания UPS 1500 ВА (10 мин)
	наличие

	141. 
	Инструктаж врача-пользователя инженером компании- производителя во время инсталляции
	Наличие


Многофункциональный модульный монитор витальных 
функций пациента для неонатальной кардиореанимации
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение параметра

	1. Общие условия:

	1.1
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	1.2
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
	Наличие

	1.3
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие

	2. Характеристики:

	2.1
	Настраиваемые профили экранов для различных клинических применений (реанимация, кардиология, неонатология, анестезиология) и для всех групп пациентов (взрослые, дети, новорожденные)
	Наличие

	2.2
	Заранее настроенная конфигурация для неонатальной реанимации
	Наличие

	2.3
	Модульная конфигурация монитора с возможностью расширения измеряемых параметров путем добавления сменных модулей
	Наличие

	2.4
	Количество одновременно поддерживаемых модулей
	Не менее 10-ти

	2.5
	Технология plug-and-play – автоматическое определение любого модуля и автоматический сброс сохраненной информации о пациенте и измерениях в память при его соединении с монитором
	Наличие

	2.6
	Мониторирование основных витальных функций пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SрO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, температура с использованием единого многопараметрического модуля измерительного сервера
	Наличие

	2.7
	Возможность переноса единого многопараметрического модуля измерительного сервера с монитора на монитор без отсоединения датчиков и без потери данных мониторинга во время транспортировки пациента
	Наличие

	2.8
	Хранение до 8-ми часов трендов на многопараметрическом модуле измерительного сервера с возможностью его переноса и воспроизведения информации на другом мониторе
	Наличие

	2.9
	Мониторирование основных витальных функций пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, нАД, иАД, температура с использованием единого многопараметрического модуля/монитора со следующими характеристиками:

· 3,5” ЖК TFT дисплей с сенсорным экраном (320х240) QVGA
· возможность работы как самостоятельный монитор при нахождении отдельно от основного монитора

· встроенная батарея на 3 часа работы

· работа в обычной (LAN) и беспроводной сети

· подключение к PC
· отображение до 3 графических каналов

· функция “большие цифры”

· до 48 часов трендов

· 3-х уровневая система тревог

· анализ аритмий

· анализ сегмента ST до 12 отведений

· картирование ST-сегмента по 12 отведениям  в виде круговых диаграмм

· анализ сегментов QT/QTc
· перенос информации с монитора на монитор с ее последующим воспроизведением 

· возможность работы от сети переменного тока
	Возможность

	2.10
	Физические данные монитора:
	


	2.10.1
	Масса:
	не более 10 кг

	2.10.2
	Размеры (Ш хВ х Г):
	не более 405х 360 х 170мм

	2.10.3
	Интерфейс пользователя
	Русскоязычный цветной графический интуитивный

	2.11
	Устройства ввода информации:
	

	2.11.1
	Встроенное навигационное устройство
	Наличие

	2.11.2
	Дистанционное навигационное устройство
	Возможность

	2.11.3
	Тонкая клавиатура с защитной крышкой
	Возможность

	2.11.4
	Мышь
	Возможность

	2.11.5
	Трекбол
	Возможность

	2.11.6
	Устройство считывания штрих-кодов 
	Возможность

	2.12
	Требования к питанию:
	

	2.12.1
	Потребляемая мощность
	< 145 Вт

	2.12.2
	Напряжение сети
	От 100 до 240 В

	2.12.3
	Сила тока 
	От 0.7 до 1.6 А

	2.12.4
	Частота
	50/60 Гц

	2.13
	Условия эксплуатации:
	

	2.13.1
	Температура
	От 0 до 35 ºС

	2.13.2
	Относительная влажность
	От 5 до 85%

	2.13.3
	Диапазон высот над уровнем моря
	От 0 до 3000м

	2.14
	Дисплей XGA:
	Наличие

	2.14.1
	Диагональ
	Не менее 15 дюймов

	2.14.2
	Разрешение 
	Не хуже 1024х768 пикселей

	2.14.3
	Количество волн, отображаемых на экране
	Не менее 8-ми

	2.14.4
	Изменение положения волн на экране
	Наличие

	2.14.5
	Скорости развертки
	6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с

	2.15
	Тревоги:
	

	2.15.1
	Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги
	Наличие

	2.15.2
	Технология автоматической «интеллектуальной» установки пределов сигналов тревоги
	Наличие

	2.15.3
	Возможность задания пользователем верхних и нижних пределов сигналов тревог всех мониторируемых параметров
	Наличие

	2.15.4
	Уровни важности тревог
	Не менее 3-х

	2.15.5
	Кодировка тревог по звуку и цвету
	Наличие

	2.15.6
	Четыре различных звуковых сигнала тревоги
	Наличие

	2.15.7
	Звуковой сигнал при вводе данных пользователем и сигнал подсказки
	Наличие

	2.15.8
	Два разных тона сигнала QRS и тон модуляции SpO2
	Наличие

	2.15.9
	Тон для таймера при истечении установленного времени
	Наличие

	2.16
	Тренды:
	

	2.16.1
	Продолжительность
	Не менее 120 часов

	2.16.2
	Разрешение
	12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин.

	2.16.3
	Табличные и графические тренды в отдельном окне
	Наличие

	2.16.4
	Экранные тренды (отображение кривых и трендов одновременно)
	Наличие

	2.17
	Кривые трендов высокого разрешения - возможность отслеживания быстроизменяющихся показателей (ЧСС, SpO2, частота дыхания, tcpO2, частота пульса, перфузия, tcpO2, CO2, АД, ДЛА, ЦВД, ВЧД, ЦПД, BIS, НСВ, AWP, анестетики, дельта SpO2, inO2) с частотой каждого сердечного сокращения (данные фиксируются 4 раза в секунду), скорость обновления кривых - 3см/мин.
	Наличие

	2.18
	Тренды горизонтального вида, показывающие отклонение от заданной базовой линии и стрелка, указывающая динамику изменения параметра
	Наличие

	2.19
	События:
	

	2.19.1
	Информация об условиях и времени срабатывания триггера, классификация событий и связанные с ними подробные представления данных эпизода
	Наличие

	2.19.2
	Данные эпизода со всеми текущими численными значениями, сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам
	Наличие

	2.19.3
	Окно «Просмотр сообщений о сигналах тревоги», отображающее информацию обо всех сигналах тревоги или сообщения о технических неполадках; включение или отключение основных сигналов тревоги, подтвержденные сигналы тревоги и время их подачи
	Наличие

	2.19.4
	Объем всех сигналов тревоги
	Не менее 100 записей

	2.20
	Часы реального времени:
	Наличие

	2.20.1
	Диапазон от 1 января 1997 года, 00:00 

до 31 декабря 2080 года, 23:59
	Наличие

	2.21
	Клинические и программные приложения:
	

	2.21.1
	Программное обеспечение для раннего выявления клинических признаков сепсиса и инструкций по его лечению, основанное на рекомендациях Общества по выживаемости больных с тяжелым сепсисом
	Возможность

	2.21.2
	Калькулятор доз лекарственных препаратов
	Наличие

	2.21.3
	Мониторинг ЭКГ с использованием различных комбинаций от 3-х до 10 электродов
	Наличие

	2.21.4
	Мониторинг 12 отведений ЭКГ, использующий реконструкцию с 5 электродов методом EASI или с 10 электродов стандартным методом
	Наличие

	2.21.5
	Отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени
	Наличие

	2.21.6
	Расширенный анализ аритмий, включая асистолию, фибрилляцию желудочков, тахикардию, брадикардию, частоту желудочковых экстрасистол/мин., пауза без импульса водителя ритма, пауза с импульсом водителя ритма, нарушения сердечного ритма, пароксизмальная желудочковая тахикардия, наджелудочковая тахикардия, желудочковый ритм, множественные ЖЭ, парные и полиморфные ЖЭ, ЖЭ типа “R на T”, пауза, пропущенное сердечное сокращение, желудочковая бигеминия, тригеминия
	Наличие

	2.21.7
	Мониторинг интервала QT/QTc
	Наличие

	2.21.8
	Метод анализа аритмий
	Указать

	2.21.9
	Анализ ST-сегмента по всем 12 отведениям
	Наличие

	2.21.10
	Картирование ST-сегмента - графическое представление состояния ST по всем доступным отведениям (до 12 отведений) с отображением  динамики изменений в виде двух многоосевых круговых диаграмм
	Наличие

	2.21.11
	Просмотр информации с другого монитора, подключенного к сети в отдельном окне
	Наличие

	2.21.12
	Режим демо/помощь
	Наличие

	2.21.13
	Возможность переконфигурации вида экрана пользователем
	Наличие

	2.21.14
	Подключение дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс
	Наличие

	2.21.15
	Интерфейс для подключения внешних устройств (принтер, клавиатура, компьютерная мышь и др.)
	Наличие

	2.21.16
	Возможность обновления программного обеспечения
	Наличие

	2.21.17
	Режим синхронизации с дефибриллятором
	Наличие

	2.21.18
	Сетевой интерфейс для объединения в единую мониторную сеть с центральной станцией
	Наличие

	2.21.19
	Интерфейс для объединения в беспроводную сеть
	Возможность

	3. Мониторируемые параметры:

	3.1
	ЭКГ/Дыхание
	Наличие

	3.2
	SpO2/Плетизмография пульса
	Наличие

	3.3
	Неинвазивное артериальное давление
	Наличие

	3.4
	Инвазивное артериальное давление – не менее 2-х каналов, возможность расширения – до  4-х каналов
	Наличие

	3.5
	Температура – не менее 2-х каналов
	Наличие

	3.6
	Капнография по микроструйной технологии (Microstream)
	Наличие

	3.7
	Сердечный выброс (методы SwanGanz и PiCCO)
	Наличие

	3.8
	Возможность расширения функциональной возможности монитора путем добавления следующих модулей:
	Капнография по микроструйной технологии; Сердечный выброс методом термодилюции правых отделов сердца (SwanGanz) и непрерывным транспульмональным методом (PiCCO);

Спирометрия; 

О2 во вдыхаемом/выдыхаемом воздухе; 

Ингаляционные анестетики; Транскутанный мониторинг газов крови; Электроэнцефалография; Венозная сатурация кислорода; 

Интерфесное устройство для получения измеряемой информации с более чем 100 измерительных приборов 

	4.Требования к мониторингу ЭКГ:

	4.1
	Количество отведений ЭКГ
	3, 5, 12 и 12 реконструированных отведений ЭКГ по методу EASI с выведением до 3-х графических каналов ЭКГ

	4.2
	Диапазон расчета ЧСС
	15-300 уд/мин

	4.3
	Разрешение
	1 уд/мин

	4.4
	Измерение ST-сегмента
	Во всех отведениях ЭКГ плюс измерение индекса ST

	4.5
	Представление ST в виде карты по всем 12 отведением с отображением динамики изменений 
	Наличие

	4.6
	Диапазон цифровых значений сегмента ST
	От –20 до +20 мм

	4.7
	Погрешность
	±15 % или 0,5 мм

	4.8
	Разрешение
	0,1 мм

	4.9
	Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электрода
	±500 мВ

	5. Требования к мониторингу дыхания:

	5.1
	Метод измерения:
	Трансторакальный импеданс

	5.2
	Диапазон измерений частоты дыхания:
	

	
	                                 - у взрослых и детей
	0-120 циклов/мин

	
	                                 - у новорожденных
	0-170 циклов/мин

	5.3
	Разрешение
	1 дых/мин

	6. Требования к мониторингу пульсоксиметрии: 

	6.1
	Метод измерения:
	Абсорбционная спектрометрия

	6.2
	Технология измерения:
	Нечувствительный к движениям алгоритм обработки сигнала FAST, основанный на подавлении артефактов с помощью преобразования Фурье (FAST – Fourier Artefact Suppression Technology)

	6.3
	Отображаемые параметры
	Насыщение (% SpO2), пульс

	6.4
	Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (Плетизмограмма)
	Наличие

	6.5
	Диапазон измерения SPO2
	0-100%

	6.6
	Разрешение
	1,0 %

	6.7
	Датчики
	Диапазон длин волны: 

от 600 до 1000 нм. 

Энергия излучаемого света: менее 5 мВт

	6.8
	Требования к мониторингу пульса: 
	

	
	- диапазон измерения частоты пульса
	30-300 уд/мин

	
	- разрешение
	1 уд/мин

	7. Требования к мониторингу неинвазивного артериального давления: 

	7.1
	Метод измерения
	Осциллометрический, использующий постепенное уменьшение давления

	7.2
	Время нагнетания воздуха во взрослую манжету
	Не более 10 сек

	7.3
	Время нагнетания воздуха в манжету для новорожденных
	Не более 2 сек

	7.4
	Период повторения в автоматическом режиме
	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 или 120 минут

	7.5
	Время цикла в режиме СТАТ
	5 мин

	7.6
	Нагнетание в венепунктурном режиме
	Наличие

	7.7
	Диапазон измерения для взрослых:
	

	
	              - систолическое давление
	30-270 мм рт ст,

	
	              - диастолическое давление
	10-250 мм.рт.ст

	
	              - среднее давление
	20-250 мм рт ст

	7.8
	Диапазон измерения для детей:
	

	
	              - систолическое давление
	30-180 мм рт ст,

	
	              - диастолическое давление
	10-150 мм.рт.ст

	
	              - среднее давление
	20-160 мм рт ст

	7.9
	Диапазон измерения для новорожденных:
	

	
	              - систолическое давление
	30-130 мм рт ст,

	
	              - диастолическое давление
	10-100 мм.рт.ст

	
	              - среднее давление
	20-120 мм рт ст

	8. Требования к мониторингу температуры:

	8.1
	Диапазон измерения
	от –1 до 45 oC

	8.2
	Погрешность
	±0.1 oC

	8.3
	Разрешение


	0.1oC 


	9. Требования к мониторингу инвазивного артериального давления:

	9.1
	Диапазон измерений 
	от –40 до 360 мм рт. ст.

	9.2
	Частота пульса
	

	
	Диапазон 
	от 25 до 350 уд./мин

	
	Погрешность ±1 % от полного диапазона
	Наличие

	
	Разрешение 1 уд./мин
	Наличие

	9.3
	Чувствительность на входе
	

	
	Чувствительность - 5 мкВ/В/мм рт. ст. (37,5 мкВ/В/кПа)
	Наличие

	
	Диапазон настройки ±10 %
	Наличие

	9.4
	Датчик - импеданс нагрузки: от 200 до 2000L(резистивный).

Выходной импеданс: менее 3000L(резистивный)
	Наличие

	9.5
	Частотная характеристика
От постоянного тока до 12,5 Гц или 40 Гц 
	Наличие

	9.6
	Настройка нуля
	

	
	Диапазон 
	±200 мм рт. ст. (±26 кПа)

	
	Погрешность 
	±1 мм рт. ст. (±0,1 кПа)

	
	Дрейф менее чем 0,1 мм рт. ст./°C (0,013 кПа/°C)
	Наличие

	9.7
	Погрешность усиления
	

	
	Погрешность 


	±1%

	
	Дрейф менее 0,05 %/°C
	Наличие

	
	Нелинейность и гистерезис - погрешность менее 0,4 % полной шкалы (при калибровке 200 мм рт. ст.)


	Наличие

	9.8
	Объемное смещение датчика 
	0,1 мм3 /100 мм рт. ст.

	10. Требования к мониторингу концентрации etCO2 по микроструйной технологии:

	10.1
	Диапазон 


	От 0 до 98 мм рт. ст. (от 0 до 13 кПа) или 13 % CO2, меньшее из двух значений.

	10.2
	Погрешность 


	После 4-минутного прогрева: ±4 мм рт. ст. или 12 %, большее из двух значений После 20-минутного прогрева:От 0 до 40 мм рт. ст. (от 0 до 5,3 кПа):±2,2 мм рт. ст. (±0,3 кПа) Свыше 40 мм рт. ст. (5,3 кПа):±(5,5 % + (0,08 %/ мм рт. ст. свыше 40 мм рт. ст.))показания

	10.3
	Разрешение 
	Численные данные: 1,0 мм рт. ст. (0,1 кПа)Кривая: 0,1 мм рт. ст. (0,01 кПа)

	10.4
	ЧДДП 

	


	10.5
	Диапазон 


	От 0 до 150 вдох/мин

	10.6
	Погрешность 
	От 0 до 40 вдох/мин ±1 вдох/мин
От 41 до 70 вдох/мин ±2 вдох/мин
От 71 до 100

вдох/мин ±3 вдох/мин

> 100 вдох/мин: ±5 % показания

	10.7
	Время разогрева 
	20 минут для обеспечения максимальной точности.

	10.8
	Время подъема 
	190 мс в режиме обследования новорожденных

240 мс в режиме обследования взрослых пациентов

	10.9
	Скорость потока в пробоотборной трубке 

	50±7,5 мл/мин

	10.10
	Время задержки отбора проб газа 

	Типичное: 2,3 с

Максимальное: 3 с

	11. Требования к измерению Сердечного выброса:

	11.1
	Количество возможных 

методов измерения СВ
	Не менее 4-х

	11.2
	Поддержка одним модулем СВ непрерывным методом и методом термодилюции
	Наличие

	11.3
	СВ (правые отделы сердца)
	

	11.4
	Диапазон 
	От 0,1 до 20,0 л/мин

	11.5
	Погрешность:

Характеристики прибора (электрические): +3% или 0,1 л/мин

Характеристики системы: +5 % или 0,2 л/мин


	Наличие

	11.6
	Воспроизводимость:

Характеристики прибора (электрические): +2 % или 0,1 л/мин

Характеристики системы: +3 % или 0,1 л/мин
	Наличие

	11.7
	СВ (транспульмональный)
	

	11.8
	Диапазон 
	От 0,1 до 25,0 л/мин

	11.9
	Погрешность:

Характеристики прибора (электрические):+4 % или 0,15 л/мин Характеристики системы:+5 % или 0,2 л/мин
	Наличие

	11.10
	Воспроизводимость:

Характеристики прибора (электрические):+2 % или 0,1 л/мин

Характеристики системы:+3 % или 0,1 л/мин
	Наличие

	11.11
	ЭВЛЖ (EVLW)
	

	11.12
	Диапазон 
	От 10 до 5 000 мл

	11.13
	Среднеквадратическое отклонение
	10 % или 1 мл/кг

	11.14
	ИВГОК (ITBV) 
	

	11.15
	Диапазон 
	От 50 до 6 000 мл

	11.16
	Погрешность 
	+10 % или 30 мл

	11.17
	Воспроизводимость 
	+5 % или 20 мл

	11.18
	НСВ 
	

	11.19
	Диапазон
	От 0,1 до 25,0 л/мин

	11.20
	Среднеквадратическое отклонение
	10 % или 0,3 л/мин

	11.21
	Обновление экрана номинально каждые 2 с
	Наличие

	11.22
	Температура крови 
	

	11.23
	Диапазон 
	От 17,0 до 43 °C

	11.24
	Температура вводимого раствора
	

	11.25
	Диапазон 
	От –1 до 30 °

	12. Комплектация оборудования:

	12.1
	Модульный монитор пациента – базовый блок
	1

	12.2
	Сетевой кабель для монитора
	1

	12.3
	Кабель заземления
	1

	12.4
	Универсальная стойка для модулей с возможностью установки до 8-ми сменных модулей и креплением для многопараметрического измерительного сервера и его расширений
	1

	12.5
	Кабель 4.0м для соединения монитора и универсальной модульной стойки
	1

	12.6
	Многопараметрический модуль измерительного сервера для мониторирования следующих параметров: ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление
	1

	12.7
	Кабель 4.0м для соединения многопараметрического измерительного сервера и монитора
	1

	12.8
	Капнографический модуль расширения (технология измерения etCO2 - Microstream)
	1

	12.9
	Сменный модуль измерения инвазивного артериального давления
	2

	12.10
	Сменный модуль измерения температуры
	2

	12.11
	Сменный модуль измерения Сердечного выброса методами SwanGanz и PiCCO
	1

	12.12
	Принадлежности для мониторинга:
	

	12.12.1
	Набор принадлежностей для мониторинга новорожденных: 

3-канальный кабель ЭКГ, длина не менее 2.7м – 1 шт.; одноразовые неонатальные ЭКГ электроды (диаметр 22х22мм) с проводами отведений – 60 шт.; 
50 штук одноразовых неонатальных манжет: (размер№1 (3.1-5.7см) -10шт.; размер№2 (4.3-8см) - 10шт.; размер№3 (5.8-10.9см) - 20шт.; размер№4 (7.1-13.1см) - 10шт.); соединительная трубка для манжет нАД длинной 1.5 м – 1шт.; многоразовый неонатальный SpO2-датчик на ручку/ножку – 1шт.
	1

	12.12.2
	Дополнительный набор одноразовых неонатальных электродов с проводами отведений, 300шт./упак.
	2

	12.12.3
	Дополнительный неонатальный многоразовый пульсоксиметрический датчик на ручку/ножку
	1

	12.12.4
	Ректально/эзофагальный температурный датчик 10 Fr. многоразовый стерилизуемый
	5

	12.12.5
	Накожный температурный датчик, многоразовый
	3

	12.12.6
	Многоразовый датчик непрерывного измерения инвазивного артериального давления
	2

	12.12.7
	Держатель для датчиков непрерывного измерения инвазивного артериального давления, 4 шт. в упаковке 
	2

	12.12.8
	Купола (domes) для датчиков непрерывного измерения инвазивного давления, стерильные, одноразовые, 50 штук в упаковке. 
	2

	12.12.9
	Крепление (струбцина) для крепления датчиков непрерывного измерения инвазивного давления к стойке для в/в инфузий
	2

	12.12.10
	Набор принадлежностей для измерения СВ методом PiCCO
	1

	12.12.11
	Комплект FilterLine H (используется для вентиляции легких у новорожденных/грудных детей на ИВЛ с увлажнением и без увлажнения/25 одноразовых комплектов в упак.
	1

	12.12.12
	Комплект для настенного крепления монитора и модульной стойки
	1

	13. Дополнительные условия:

	13.1
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	13.2
	Русскоязычное меню
	Наличие

	13.3
	Гарантийный период обслуживания
	Не менее 12 месяцев

	13.4
	Инсталляция и инструктаж персонала на рабочем месте
	Наличие

	13.5
	Наличие сертифицированного сервисного центра Производителя в России
	Наличие


Многофункциональный модульный монитор витальных 
функций пациента в операционной
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение параметра

	1. Общие условия:

	1.1
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	1.2
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
	Наличие

	1.3
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие

	2. Характеристики:

	2.1
	Настраиваемые профили экранов для различных клинических применений (реанимация, кардиология, неонатология, анестезиология) и для всех групп пациентов (взрослые, дети, новорожденные)
	Наличие

	2.2
	Заранее настроенная конфигурация для анестезиологии
	Наличие

	2.3
	Модульная конфигурация монитора с возможностью расширения измеряемых параметров путем добавления сменных модулей
	Наличие

	2.4
	Количество одновременно поддерживаемых модулей
	Не менее 10-ти

	2.5
	Технология plug-and-play – автоматическое определение любого модуля и автоматический сброс сохраненной информации о пациенте и измерениях в память при его соединении с монитором
	Наличие

	2.6
	Мониторирование основных витальных функций пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SрO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, температура с использованием единого многопараметрического модуля измерительного сервера
	Наличие

	2.7
	Возможность переноса единого многопараметрического модуля измерительного сервера с монитора на монитор без отсоединения датчиков и без потери данных мониторинга во время транспортировки пациента
	Наличие


	2.8
	Хранение до 8-ми часов трендов на многопараметрическом модуле измерительного сервера с возможностью его переноса и воспроизведения информации на другом мониторе
	Наличие

	2.9
	Мониторирование основных витальных функций пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, нАД, иАД, температура с использованием единого многопараметрического модуля/монитора со следующими характеристиками:

· 3,5” ЖК TFT дисплей с сенсорным экраном (320х240) QVGA
· возможность работы как самостоятельный монитор при нахождении отдельно от основного монитора

· встроенная батарея на 3 часа работы

· работа в обычной (LAN) и беспроводной сети

· подключение к PC
· отображение до 3 графических каналов

· функция “большие цифры”

· до 48 часов трендов

· 3-х уровневая система тревог

· анализ аритмий

· анализ сегмента ST до 12 отведений

· картирование ST-сегмента по 12 отведениям  в виде круговых диаграмм

· анализ сегментов QT/QTc
· перенос информации с монитора на монитор с ее последующим воспроизведением 

· возможность работы от сети переменного тока
	Наличие

	2.10
	Физические данные монитора:
	

	2.10.1
	Масса:
	не более 10 кг

	2.10.2
	Размеры (Ш хВ х Г):
	не более 405х 360 х 170мм

	2.10.3
	Интерфейс пользователя
	Русскоязычный цветной графический интуитивный

	2.11
	Устройства ввода информации:
	

	2.11.1
	Встроенное навигационное устройство
	Наличие

	2.11.2
	Дистанционное навигационное устройство
	Возможность

	2.11.3
	Сенсорный экран (Touch screen)
	Наличие

	2.11.4
	Тонкая клавиатура с защитной крышкой
	Возможность

	2.11.5
	Мышь
	Возможность

	2.11.6
	Трекбол
	Возможность

	2.11.7
	Устройство считывания штрих-кодов 
	Возможность

	2.12
	Требования к питанию:
	

	2.12.1
	Потребляемая мощность
	< 145 Вт

	2.12.2
	Напряжение сети
	От 100 до 240 В

	2.12.3
	Сила тока 
	От 0.7 до 1.6 А

	2.12.4
	Частота
	50/60 Гц

	2.13
	Условия эксплуатации:
	

	2.13.1
	Температура
	От 0 до 35 ºС

	2.13.2
	Относительная влажность
	От 5 до 85%

	2.13.3
	Диапазон высот над уровнем моря
	От 0 до 3000м

	2.14
	Дисплей XGA:
	Наличие

	2.14.1
	Диагональ
	Не менее 15 дюймов

	2.14.2
	Разрешение 
	Не хуже 1024х768 пикселей

	2.14.3
	Количество волн, отображаемых на экране
	Не менее 8-ми

	2.14.4
	Изменение положения волн на экране
	Наличие

	2.14.5
	Скорости развертки
	6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с

	2.15
	Тревоги:
	

	2.15.1
	Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги
	Наличие

	2.15.2
	Технология автоматической «интеллектуальной» установки пределов сигналов тревоги
	Наличие

	2.15.3
	Возможность задания пользователем верхних и нижних пределов сигналов тревог всех мониторируемых параметров
	Наличие

	2.15.4
	Уровни важности тревог
	Не менее 3-х

	2.15.5
	Кодировка тревог по звуку и цвету
	Наличие

	2.15.6
	Четыре различных звуковых сигнала тревоги
	Наличие

	2.15.7
	Звуковой сигнал при вводе данных пользователем и сигнал подсказки
	Наличие

	2.15.8
	Два разных тона сигнала QRS и тон модуляции SpO2
	Наличие

	2.15.9
	Тон для таймера при истечении установленного времени
	Наличие

	2.16
	Тренды:
	

	2.16.1
	Продолжительность
	Не менее 120 часов

	2.16.2
	Разрешение
	12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин.

	2.16.3
	Табличные и графические тренды в отдельном окне
	Наличие

	2.16.4
	Экранные тренды (отображение кривых и трендов одновременно)
	Наличие

	2.17
	Кривые трендов высокого разрешения - возможность отслеживания быстроизменяющихся показателей (ЧСС, SpO2, частота дыхания, tcpO2, частота пульса, перфузия, tcpO2, CO2, АД, ДЛА, ЦВД, ВЧД, ЦПД, BIS, НСВ, AWP, анестетики, дельта SpO2, inO2) с частотой каждого сердечного сокращения (данные фиксируются 4 раза в секунду), скорость обновления кривых - 3см/мин.
	Наличие

	2.18
	Тренды горизонтального вида, показывающие отклонение от заданной базовой линии и стрелка, указывающая динамику изменения параметра
	Наличие

	2.19
	События:
	

	2.19.1
	Информация об условиях и времени срабатывания триггера, классификация событий и связанные с ними подробные представления данных эпизода
	Наличие

	2.19.2
	Данные эпизода со всеми текущими численными значениями, сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам
	Наличие

	2.19.3
	Окно «Просмотр сообщений о сигналах тревоги», отображающее информацию обо всех сигналах тревоги или сообщения о технических неполадках; включение или отключение основных сигналов тревоги, подтвержденные сигналы тревоги и время их подачи
	Наличие

	2.19.4
	Объем всех сигналов тревоги
	Не менее 100 записей

	2.20
	Часы реального времени:
	Наличие

	2.20.1
	Диапазон от 1 января 1997 года, 00:00 
до 31 декабря 2080 года, 23:59
	Наличие

	2.21
	Клинические и программные приложения:
	

	2.21.1
	Программное обеспечение для раннего выявления клинических признаков сепсиса и инструкций по его лечению, основанное на рекомендациях Общества по выживаемости больных с тяжелым сепсисом
	Возможность

	2.21.2
	Калькулятор доз лекарственных препаратов
	Наличие

	2.21.3
	Мониторинг ЭКГ с использованием различных комбинаций от 3-х до 10 электродов
	Наличие

	2.21.4
	Мониторинг 12 отведений ЭКГ, использующий реконструкцию с 5 электродов методом EASI или с 10 электродов стандартным методом
	Наличие

	2.21.5
	Отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени
	Наличие

	2.21.6
	Расширенный анализ аритмий, включая асистолию, фибрилляцию желудочков, тахикардию, брадикардию, частоту желудочковых экстрасистол/мин., пауза без импульса водителя ритма, пауза с импульсом водителя ритма, нарушения сердечного ритма, пароксизмальная желудочковая тахикардия, наджелудочковая тахикардия, желудочковый ритм, множественные ЖЭ, парные и полиморфные ЖЭ, ЖЭ типа “R на T”, пауза, пропущенное сердечное сокращение, желудочковая бигеминия, тригеминия
	Наличие

	2.21.7
	Мониторинг интервала QT/QTc
	Наличие

	2.21.8
	Метод анализа аритмий
	Указать

	2.21.9
	Анализ ST-сегмента по всем 12 отведениям
	Наличие

	2.21.10
	Картирование ST-сегмента - графическое представление состояния ST по всем доступным отведениям (до 12 отведений) с отображением  динамики изменений в виде двух многоосевых круговых диаграмм
	Наличие

	2.21.11
	Просмотр информации с другого монитора, подключенного к сети в отдельном окне
	Наличие

	2.21.12
	Режим демо/помощь
	Наличие

	2.21.13
	Возможность переконфигурации вида экрана пользователем
	Наличие

	2.21.14
	Подключение дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс
	Наличие

	2.21.15
	Интерфейс для подключения внешних устройств (принтер, клавиатура, компьютерная мышь и др.)
	Наличие

	2.21.16
	Возможность обновления программного обеспечения
	Наличие

	2.21.17
	Режим синхронизации с дефибриллятором
	Наличие

	2.21.18
	Сетевой интерфейс для объединения в единую мониторную сеть с центральной станцией
	Наличие

	2.21.19
	Интерфейс для объединения в беспроводную сеть
	Возможность

	3. Мониторируемые параметры:

	3.1
	ЭКГ/Дыхание
	Наличие

	3.2
	SpO2/Плетизмография пульса
	Наличие

	3.3
	Неинвазивное артериальное давление
	Наличие

	3.4
	Инвазивное артериальное давление – не менее 2-х каналов, возможность расширения – до  4-х каналов
	Наличие

	3.5
	Температура – не менее 2-х каналов
	Наличие

	3.6
	Капнография в основном потоке
	Наличие

	3.7
	Биспектральный индекс с электромиографией
	Наличие

	3.8
	Возможность расширения функциональной возможности монитора путем добавления следующих модулей:
	Капнография по микроструйной технологии; Сердечный выброс методом термодилюции правых отделов сердца (SwanGanz) и непрерывным транспульмональным методом (PiCCO);
Спирометрия; 

О2 во вдыхаемом/выдыхаемом воздухе; 

Ингаляционные анестетики; Транскутанный мониторинг газов крови; Электроэнцефалография; Венозная сатурация кислорода; 

Интерфесное устройство для получения измеряемой информации с более чем 100 измерительных приборов 

	4.Требования к мониторингу ЭКГ:

	4.1
	Количество отведений ЭКГ
	3, 5, 12 и 12 реконструированных отведений ЭКГ по методу EASI с выведением до 3-х графических каналов ЭКГ

	4.2
	Диапазон расчета ЧСС
	15-300 уд/мин

	4.3
	Разрешение
	1 уд/мин

	4.4
	Измерение ST-сегмента
	Во всех отведениях ЭКГ плюс измерение индекса ST

	4.5
	Представление ST в виде карты по всем 12 отведением с отображением динамики изменений 
	Наличие

	4.6
	Диапазон цифровых значений сегмента ST
	От –20 до +20 мм

	4.7
	Погрешность
	±15 % или 0,5 мм

	4.8
	Разрешение
	0,1 мм

	4.9
	Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электрода
	±500 мВ

	5. Требования к мониторингу дыхания:

	5.1
	Метод измерения:
	Трансторакальный импеданс

	5.2
	Диапазон измерений частоты дыхания:
	

	
	                                 - у взрослых и детей
	0-120 циклов/мин

	
	                                 - у новорожденных
	0-170 циклов/мин

	5.3
	Разрешение
	1 дых/мин

	6. Требования к мониторингу пульсоксиметрии: 

	6.1
	Метод измерения:
	Абсорбционная спектрометрия

	6.2
	Технология измерения:
	Нечувствительный к движениям алгоритм обработки сигнала FAST, основанный на подавлении артефактов с помощью преобразования Фурье (FAST – Fourier Artefact Suppression Technology)

	6.3
	Отображаемые параметры
	Насыщение (% SpO2), пульс

	6.4
	Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (Плетизмограмма)
	Наличие

	6.5
	Диапазон измерения SPO2
	0-100%

	6.6
	Разрешение
	1,0 %

	6.7
	Датчики
	Диапазон длин волны: 
от 600 до 1000 нм. 

Энергия 5 мВт(излучаемого света: менее 

	6.8
	Требования к мониторингу пульса: 
	

	
	- диапазон измерения частоты пульса
	30-300 уд/мин

	
	- разрешение
	1 уд/мин

	7. Требования к мониторингу неинвазивного артериального давления: 

	7.1
	Метод измерения
	Осциллометрический, использующий постепенное уменьшение давления

	7.2
	Время нагнетания воздуха во взрослую манжету
	Не более 10 сек

	7.3
	Время нагнетания воздуха в манжету для новорожденных
	Не более 2 сек

	7.4
	Период повторения в автоматическом режиме
	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 или 120 минут

	7.5
	Время цикла в режиме СТАТ
	5 мин

	7.6
	Нагнетание в венепунктурном режиме
	Наличие

	7.7
	Диапазон измерения для взрослых:
	

	
	              - систолическое давление
	30-270 мм рт ст,

	
	              - диастолическое давление
	10-250 мм.рт.ст

	
	              - среднее давление
	20-250 мм рт ст

	7.8
	Диапазон измерения для детей:
	

	
	              - систолическое давление
	30-180 мм рт ст,

	
	              - диастолическое давление
	10-150 мм.рт.ст

	
	              - среднее давление
	20-160 мм рт ст

	7.9
	Диапазон измерения для новорожденных:
	

	
	              - систолическое давление
	30-130 мм рт ст,

	
	              - диастолическое давление
	10-100 мм.рт.ст

	
	              - среднее давление
	20-120 мм рт ст

	8. Требования к мониторингу температуры:

	8.1
	Диапазон измерения
	от –1 до 45 oC

	8.2
	Погрешность
	±0.1 oC

	8.3
	Разрешение

	0.1oC 

	9.1
	Диапазон измерений 
	от –40 до 360 мм рт. ст.

	9.2
	Частота пульса
	

	
	Диапазон 
	от 25 до 350 уд./мин

	
	Погрешность ±1 % от полного диапазона
	Наличие

	
	Разрешение 1 уд./мин
	Наличие

	9.3
	Чувствительность на входе
	

	
	Чувствительность - 5 мкВ/В/мм рт. ст. (37,5 мкВ/В/кПа)
	Наличие

	
	Диапазон настройки ±10 %
	Наличие

	9.4
	Датчик - импеданс нагрузки: от 200 до 2000L(резистивный).
Выходной импеданс: менее 3000L(резистивный)
	Наличие

	9.5
	Частотная характеристика
От постоянного тока до 12,5 Гц или 40 Гц 
	Наличие

	9.6
	Настройка нуля
	

	
	Диапазон 
	±200 мм рт. ст. (±26 кПа)

	
	Погрешность 
	±1 мм рт. ст. (±0,1 кПа)

	
	Дрейф менее чем 0,1 мм рт. ст./°C (0,013 кПа/°C)
	Наличие

	9.7
	Погрешность усиления
	

	
	Погрешность 

	±1%

	
	Дрейф менее 0,05 %/°C
	Наличие

	
	Нелинейность 0,4 % полной шкалы (при калибровке(и гистерезис - погрешность менее  200 мм рт. ст.)

	Наличие

	9.8
	Объемное смещение датчика 
	0,1 мм3 /100 мм рт. ст.

	10. Рабочие характеристики прибора при измерении концентрации etCO2 в основном потоке

	10.1
	Диапазон от 0 до 150 мм рт. ст. 
(от 0 до 20,0 кПа)


	Наличие

	10.2
	Погрешность после 2-минутного прогрева и калибровки: 
для значений от 0 до 40 мм рт. ст.: ±2 мм рт. ст. (±0,29 кПа);

для значений от 40 до 76 мм рт. ст.: ±5,5 % от величины показания
	Наличие

	10.3
	Разрешение:
Численные данные: 1,0 мм рт. ст. (0,1 кПа)

Кривая: 0,1 мм рт. ст. (0,01 кПа)
	Наличие

	10.4
	Стабильность:
±0,8 мм рт. ст. за 7-ми дневный период
	Наличие

	10.5
	ЧДДП (awRR) 
	

	10.6
	Диапазон 
	от 0 до 150 вдох/мин

	10.7
	Погрешность 
	±2 вдох/мин

	10.8
	Время разогрева - 2 минуты с подключенным датчиком CO2, чтобы обеспечить максимальную точность.

	Наличие

	10.9
	Время реакции менее 60 мс (для шагов от 10 % до 90 %)

	Наличие

	11. Рабочие характеристики при измерении биспектрального индекса глубины наркоза:

	11.1
	Диапазон измерения биспектрального индекса (BIS)
	0 - 100


	11.2
	Диапазон измерения индекса качества сигнала (SQI)
	0 – 100 %


	11.3
	Диапазон сигнала тревоги
	От 0 до 100 дБ

	11.4
	Коэффициент подавления (SR)
	0 – 100 %

	11.5
	Частота границы спектра (SEF)
	От 0,5 до 30,0 Гц

	11.6
	Суммарная мощность (TP)
	От 0 до 100 дБ

	11.7
	Шумы
	<0,3 мкВ ср. кв. (размах 2,0мкВ)

	11.8
	Шкала кривой с включенными линиями сетки: ± 25мкВ, ± 50мкВ, ± 100мкВ, ± 250мкВ; с выключенными линиями сетки: 50 мкВ, 100 мкВ, 200 мкВ, 500 мкВ
	Наличие

	11.9
	Частота обновления (численных значений BIS)
	2048 мс

	11.10
	Ширина полосы
	От 0,25 до 100 Гц (–3 дБ)

	11.11
	Фильтр верхних частот
	0.25, 1, 2 Гц (–3 дБ)

	11.12
	Фильтр нижних частот
	30, 50, 70, 100 Гц (–3 дБ)

	11.13
	Узкополосные фильтры (на частоту питающей сети)
	50 Гц, 60 Гц

	11.14
	Диапазон измерения импеданса
	От 0 до 999 кОм

	12. Комплектация оборудования:

	12.1
	Модульный монитор пациента – базовый блок
	1 

	12.2
	Сетевой кабель для монитора
	1 

	12.3
	Универсальная стойка для модулей с возможностью установки до 8-ми сменных модулей и креплением для многопараметрического измерительного сервера и его расширений
	1 

	12.4
	Кабель 4.0м для соединения монитора и универсальной модульной стойки
	1 

	12.5
	Многопараметрический модуль измерительного сервера/транспортный монитор с сенсорным экраном 3,5” для мониторирования следующих параметров: ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, температура, инвазивное артериальное давление
	1 

	12.6
	Сменные аккумуляторные батареи для многопараметрического измерительного сервера/транспортного монитора
	1 

	12.7
	Кабель 4.0м для соединения многопараметрического измерительного сервера и монитора
	1 

	12.8
	Капнографический модуль расширения (технология измерения в основном потоке)
	1 

	12.9
	Сменный модуль измерения инвазивного артериального давления
	1 

	12.10
	Сменный модуль измерения температуры
	1 

	12.11
	Сменный модуль измерения ЭлектроЭнцефалографического Биспектрального Анализа Глубины Наркоза - BIS. Непрерывно измеряет Биспектральный Индекс (BIS): 100-71% - полное сознание, 70-61% - легкий "наркотический сон", 60-41% - умеренно глубокий "наркотический сон" (общая анестезия с малой вероятностью внезапного пробуждения), 40-1% - глубокий "наркотический сон", 0% - полное отсутствие активности мозга ("прямая" линия на ЭЭГ). Непрерывный мониторинг BIS позволяет достичь более адекватной и сбалансированной анестезии, более быстрого и предсказуемого выхода из состояния наркоза и уменьшения применяемой дозы наркотических средств. Так же непрерывно мониторирует 1 канал ЭЭГ, ЭлектроМиоГрамму (ЭМГ), Индекс Качества Сигнала и Уровень Супрессии.
	1

	12.12
	Принадлежности для мониторинга:
	

	12.12.1
	Набор принадлежностей для мониторинга в операционной: 
магистральный кабель ЭКГ (длина не менее 2.7м) - 1шт.; 5 экранированных проводов отведений ЭКГ с защитой от дефибрилляции и электрокоагуляции с разъемами типа "зажим" - 1шт.; ЭКГ-электроды одноразовые для взрослых - 60 шт.; многоразовая стандартная плечевая манжета НИАД (окружность руки 27-35 см) - 1шт.; соединительная трубка 3м для манжет НИАД - 1шт.; многоразовый напальчиковый SpO2 датчик с удлиннительным кабелем 3м - 1шт.
	1

	12.12.2
	Электроды ЭКГ для взрослых, самоклеющиеся, из вспененного мягкого пластика, одноразовые 300 шт./упак.
	1

	12.12.3
	Набор из 4-х многоразовых манжет НИАД для взрослых пациентов: маленькая  плечевая (окружность руки 20.5-28 см); стандартная плечевая (окружность руки 27-35 см); большая плечевая (окружность руки 34-43 см); бедренная (окружность 42-54 см)
	1

	12.12.4
	Ректально/эзофагеальный температурный датчик взрослый (12 Fr.)
	1

	12.12.5
	Накожный температурный датчик, многоразовый
	1

	12.12.6
	Многоразовый датчик непрерывного измерения инвазивного артериального давления
	2

	12.12.7
	Держатель для датчиков непрерывного измерения инвазивного артериального давления, 4 шт. в упаковке 
	2

	12.12.8
	Купола (domes) для датчиков непрерывного измерения инвазивного давления, стерильные, одноразовые, 50 штук в упаковке. 
	2

	12.12.9
	Крепление (струбцина) для крепления датчиков непрерывного измерения инвазивного давления к стойке для в/в инфузий
	2

	12.12.10
	Многоразовый датчик измерения etCO2 в основном потоке
	1

	12.12.11
	Многоразовый адаптер воздуховода для взрослых пациентов
	1

	12.12.12
	Одноразовые датчики BIS P - 50 шт. (2 коробки по 25 шт.) Для использования с цифровым конвертером сигнала BIS DSC-3  и модулем BIS.
	1 

	13. Дополнительные условия:

	13.1
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	13.2
	Русскоязычное меню
	Наличие

	13.3
	Гарантийный период обслуживания
	Не менее 12 месяцев

	13.4
	Инсталляция и инструктаж персонала на рабочем месте
	Наличие

	13.5
	Наличие сертифицированного сервисного центра Производителя в России
	Наличие


Ультразвуковая система премиум класса  для кардиологических исследований  взрослых
	№

п/п
	Описание требований
	Требуемое значение параметра

	Основной блок:



	1. 
	Цветной плоский жидко-кристаллический  высокоразрешающий монитор

а)  диагональ не менее 20 дюймов

г) разрешение: весь экран -  не менее 1280 х 1024 пикселов

зона изображения 1024 х 768 пикселов

е) свободное перемещение монитора

- верх / вниз,

- вправо / влево

- поворот
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

25 см

50 см

180 град

	2. 
	жидкокристаллический сенсорный экран панели управления («touch-screen»)
	Наличие

	3. 
	свободное перемещение панели управления

- верх/вниз,

- вправо/влево

- поворот
	Наличие

33 см

30 см

30 град

	4. 
	Число приемо-передающих каналов - не менее 57000 на 1 кадр изображения
	Наличие

	5. 
	Акустический динамический диапазон (представленный на мониторе) – не менее 180 дБ
	Наличие

	6. 
	широкополосный прием в В-режиме
	наличие

	7. 
	широкополосный прием в режиме ЦДК
	наличие

	8. 
	технология формирования живого 3-х мерного изображения сердца при трансторакальном исследовании с помощью фазированного матричного датчика
	наличие

	9. 
	Технология формирования 3-х мерного изображение сердца в режиме цветового допплеровского картирования
	наличие

	10. 
	технологию получения живого бипланового   трансторакальнго изображения сердца и бипланового изображения в режиме цветового допплеровского картирования со свободным изменяющимся углом сканирования без изменения положения датчика
	наличие

	11. 
	технология формирования живого 3-х мерного изображения сердца при чреспищеводном исследовании с помощью фазированного матричного чреспищеводного датчика
	наличие

	12. 
	Технология формирования чреспищеводного 3-х мерного изображение сердца в режиме цветового допплеровского картирования
	наличие

	13. 
	технологию получения живого бипланового   трансторакальнго изображения сердца и бипланового изображения в режиме цветового допплеровского картирования со свободным изменяющимся углом сканирования без изменения положения датчика на чреспищеводном матричном датчике
	наличие

	14. 
	Режимы работы:

а) 2D-режим (в т.ч. с использованием тканевой гармоники),

б) M-режим (в т.ч. цветовой)

в) режим цветовой скоростной цветовой и энергетической  допплерографии,

г) режим непрерывно-волновой допплерографии

д) режим импульсно-волновой допплерографии с дуплексным и триплексным вариантами;
	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие



	15. 
	Режим высокочастотной (более 500 кадров/сек) тканевой допплерографии, включая режим Strain, Strain Rate
	наличие

	16. 
	демонстрация двух изображений  в различных режимах (2D и ЦДК или 2D и энергетический режим, 2D и TDI) одновременно  в реальном времени
	Наличие

	17. 
	автоматическая оптимизация исследований в доплеровских и 2D-режимах путем нажатия одной кнопки
	Наличие

	18. 
	Технология визуализации общей и локальной сократительной функции миокарда в режиме Цветового Кинезиса с автоматическим определением границ эндокарда
	наличие

	19. 
	функция латерального усиления
	Наличие

	20. 
	Экранирование чреспищеводного датчика от повреждающего действия электрокоагулятора и дефибриллятора
	Наличие 

	21. 
	Рабочий режим чреспищеводного датчика до температуры не менее 42С
	Наличие 

	22. 
	Режим биплановой «живой» стресс-ЭхоКГ
	наличие

	23. 
	Встроенный пакет программ в прибор для стресс-эхокардиографии с автоматическим количественным обсчетом
	наличие

	24. 
	Создание собственных протоколов стресс-ЭхоКГ для различных датчиков
	Запись не менее 40 изображений на каждом этапе и до 10 ступеней исследования

	25. 
	Матричный фазированный датчик (более 3000 элементов) для режима живой трехмерной ЭхоКГ
	Наличие

	26. 
	Матричный фазированный педиатрический датчик с частотой от 2 до 7 МГц датчик (более 2500 элементов) для режима живой трехмерной ЭхоКГ в педиатрии
	возможность

	27. 
	Матричный фазированный чреспищеводный датчик с частотой от 2 до 7 МГц датчик (2500 элементов) для режима живой трехмерной ЭхоКГ
	Наличие

	28. 
	Диапазон PRF для спектральной допплерографии
	1250 –22 727 Гц

	29. 
	Фильтр колебаний стенки
	40 –300 Гц

	30. 
	Диапазон PRF для Цветовой допплерографии
	150 –20 000 Гц

	31. 
	Кол-во пробных объемов на линию в цветовой допплерографии
	1024

	32. 
	Времясберегающие технологии

а) програмное обеспечение для саморегуляции пенетрантности и яркостной балансировки 2D- изображений;

б) програмное обеспечение для саморегуляции PRF при использовании цветовой и спектральной допплерографии;

в) автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых   с выведением на дисплее в реальном времени не менее 8 показателей оценки кровотока (в т.ч.  показателя объемного кровотока)  в реальном времени и режиме «стоп-кадра»

г) автоматический фокус
	наличие

наличие

наличие

наличие

	33. 
	технология формирования композитного (до 9 слоев) 2D изображения, получаемого путем пошагового изменения угла ультразвуковых лучей в реальном времени на всех линейных  датчиках
	наличие

	34. 
	технология формирования композитного (до 9 слоев) 2D изображения, получаемого путем пошагового изменения угла ультразвуковых лучей в реальном времени на всех конвексных  датчиках
	наличие

	35. 
	Технология интерактивной коррекции 2D- изображений с помощью программного обеспечения МРТ на всех датчиках
	наличие

	36. 
	Технология панорамного изображения - не менее 100 см
	Возможность

	37. 
	пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета эхокардиографических данных в режиме трехмерной ЭхоКГ в реальном масштабе времени  на основании 17-сегментарной модели ЛЖ, включая пакет программ для ресинхронизации кардиостимуляторов
	Наличие на внешней рабочей станции

	38. 
	пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета локальной и общей сократительной функции миокарда
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	39. 
	пакет программ для количественного обсчета экскурсии митрального кольца и других клапанов сердца с возможностью ручной коррекции автоматических обсчетов
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	40. 
	пакет программ для автоматического обсчета акустической денситометрии тканей, цветового и энергетического допплера в выбранном регионе интереса
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	41. 
	пакет программ для определения на основе архивных данных средней скорости кровотока в произвольно выбранном регионе интереса в режиме цветового и энергетического допплера (без использования спектрального анализа скоростей)
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	42. 
	пакет программ для автоматического обсчета тканевого допплера:скорость, Strain, Strain Rate
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	43. 
	пакет программ для автоматического обсчета контрастных исследований (перфузия миокарда и микроциркуляторного русла)
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	44. 
	Пакет программ для автоматического обсчета комплекса интимы-медиа сосудов
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	45. 
	пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета тканевого движения миокарда в 2D режиме. Анализ проводится по 3 трассируемым зонам, в каждой зоне можно установить не менее 24 точек обсчета.
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	46. 
	Количественный, графический и векторный анализ тканевого движения миокарда в режиме 2D
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	47. 
	Технология количественного анализа изменения региональной скорости движения миокарда и геометрии миокарда в режиме 2D(Strain,Strain Rate, Velocity) в продольном направлении
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	48. 
	Технология количественного анализа изменения региональной скорости движения миокарда и геометрии миокарда в режиме 2D(Strain,Strain Rate, Velocity) в поперечном  направлении
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	49. 
	Технология количественного анализа изменения региональной скорости движения миокарда и геометрии миокарда в режиме 2D(Strain,Strain Rate, Velocity) в радиальном направлении
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	50. 
	Количественная оценка угловой экскурсии и угловой скорости движения миокарда в режиме 2D
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	51. 
	Количественный обсчет митрального клапана в режиме «живой трехмерной ЭхоКГ» с параметрическими расчетами геометрии кольца
	Наличие на внешней рабочей станции

	52. 
	Количественный, графический и векторный анализ тканевого движения миокарда в режиме 2D в пакете стресс-ЭхоКГ
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	53. 
	Сохранение выполненных постпроцессинговых срезов и обсчетов в архивных данных пациента
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	54. 
	Максимальная глубина сканирования не менее 30 см.
	наличие

	55. 
	Масштабирование в реальном времени и в «стоп-кадре»  не менее  16х
	наличие

	56. 
	Маскимальная частота кадров – не менее 500 в сек
	наличие

	57. 
	Количество фокусных зон - не менее 8
	наличие

	58. 
	Максимальная «кинопетля» - не менее 2200 кадров
	наличие

	59. 
	Создание пользовательского пакета измерений и калькуляций
	наличие

	60. 
	Программное обеспечение для проведения исследований с акустическими контрастами
	наличие

	61. 
	жесткий диск системы не менее 250 ГБ
	наличие

	62. 
	системы распознавания 2000 голосовых команд
	возможность

	63. 
	работа ультразвуковой системы в локальной сети (DICOM 3,0)
	наличие

	64. 
	передача по сети в формате DICOM информации, записанной в режиме «живой трехмерной ЭхоКГ»
	наличие

	65. 
	скорость экспорта изображений в сеть не менее 25 кадров/сек
	Наличие

	66. 
	систему архивации на DVD и  DVD-RW  в форматах DICOM и Windows (JPEG и .AVI)
	наличие

	67. 
	систему архивации на CD и  CD-RW  в форматах DICOM и Windows (JPEG и .AVI)
	наличие

	68. 
	систему архивации на USB-внешний носитель памяти объемом до 250 ГБ в формате DICOM и Windows (JPEG и .AVI)
	наличие

	69. 
	экспорт  .AVI  файлов по сети или на переносных архиваторах
	наличие

	70. 
	Функция редакции отчетов и заключения ультразвукового исследования с панели управления прибором
	Наличие

	71. 
	Функция включения изображений в отчет с панели управления прибором (нет необходимости в компьютере)
	Наличие

	72. 
	Функция создания не менее 45 предварительных настроек на датчик
	Наличие

	73. 
	функцию цифрового масштабирования с увеличением плотности  линий и увеличением частоты кадров
	Наличие

	74. 
	Интегрированный модуль регистрации физиологических сигналов
	Наличие

	75. 
	Стереозвук – 8 колонок
	Наличие

	76. 
	функцию цифрового масштабирования с увеличением плотности  линий и увеличением частоты кадров
	Наличие

	77. 
	Типы поддерживаемых датчиков:

· конвексные,

· фазированные,

· линейные,

· матричный фазированный взрослый

· матричный фазированный педиатрический

· матричный фазированный чреспищеводный

· чреспищеводные,
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

	78. 
	Одновременное подключение не менее 3 датчиков (без учета карандашных) с высоким (на уровне морнитора), расположением коннекторов
	Наличие

	Датчики 

	79. 
	широкополосный  фазированный матричный датчик (технология монокристалла) с диапазоном частот 1 – 5 МГц) для кардиологических исследований в режимах 2D, биплан и живой 3-х мерной трансторакальной ЭхоКГ ( в т.ч. с использованием второй гармоники), спектральной постоянно- волновой и импульсно-волновой, а также цветовой и энергетической допплерографии, тканевой допплерографии, а также транскраниального доплеровского исследования
	Наличие

	80. 
	Количество элементов на матричном фазированном датчике 
	Не менее 3000 элементов

	81. 
	Широкополосный (по технологии монокристалла) матричный чреспищеводный фазированный датчик для исследований сердца в режиме живой трехмерной эхокардиографии, биплановой эхокардиографии, цветового доплеровского картирования в режиме  трехмерного изображения, а также цветового, импульсно-волнового доплеровского картирования, 2D, гармонической и контрастной визуализации с диапазоном частот от 2 до 7 МГц
	наличие

	82. 
	Количество элементов на матричном чреспищеводном фазированном датчике
	не менее 2500 элементов

	83. 
	Апертура чреспищеводного датчика 
	не более 8 мм

	84. 
	широкополосный  линейный датчик с диапазоном частот 3 – 9 МГц  для  исследования близкорасположенных органов и сосудов в режимах 2D, спектральной импульсно-волновой, а также цветовой и энергетической допплерографии  с трапециевидным режимом
	Наличие

	85. 
	Широкополосный (по технологии монокристалла) конвексный датчик с диапазоном частот от 1 до 5 МГц для абдоминальных исследований
	Наличие

	86. 
	Встроенный DVD-рекордер
	Наличие

	87. 
	Пакет программ для внешней рабочей станции, принимающая информацию по сети (в т.ч. передача трехмерных исследований сердца по сети) либо на CD/DVD в формате DICOM и позволяющая обсчитывать (полностью выполняет программы по пунктам 37-53), обрабатывать и преобразовывать информацию в формат Windows
	Наличие

	88. 
	Автоматическое сохранение количественных обсчетов на рабочей станции в таблицах Excel
	наличие

	89. 
	Габариты, вес: высота не более 163см, ширина не более 56см, глубина не более 110см, вес не более 157 кг
	Наличие

	90. 
	Источник бесперебойного питания UPS не менее 2000 ВА с работой в самостоятельном режиме (без сети) не менее 8 мин
	наличие

	91. 
	Характеристика электропитании: напряжение 220 В/50 Гц. потребляемая мощность - не более 920 VA
	Наличие

	92. 
	Инструктаж врачей-пользователей системы сертифицированным специалистом компании поставщика
	наличие

	93. 
	Обслуживание рабочей станцией нескольких ультразвуковых систем в сети единой научной программой обсчета, включая «живые трехмерные исследования»
	наличие

	94. 
	Черно-белый встроенный малый принтер
	Наличие


Ультразвуковая система премиум класса  для кардиологических исследований  взрослых
	№

п/п
	Описание требований
	Требуемое значение параметра

	Основной блок:



	95. 
	Цветной плоский жидко-кристаллический  высокоразрешающий монитор

а)  диагональ не менее 20 дюймов

г) разрешение: весь экран -  не менее 1280 х 1024 пикселов

зона изображения 1024 х 768 пикселов

е) свободное перемещение монитора

- верх / вниз,

- вправо / влево

- поворот
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

25 см

50 см

180 град

	96. 
	жидкокристаллический сенсорный экран панели управления («touch-screen»)
	Наличие

	97. 
	свободное перемещение панели управления

- верх/вниз,

- вправо/влево

- поворот
	Наличие

33 см

30 см

30 град

	98. 
	Число приемо-передающих каналов - не менее 57000 на 1 кадр изображения
	Наличие

	99. 
	Акустический динамический диапазон (представленный на мониторе) – не менее 180 дБ
	Наличие

	100. 
	широкополосный прием в В-режиме
	наличие

	101. 
	широкополосный прием в режиме ЦДК
	наличие

	102. 
	технология формирования живого 3-х мерного изображения сердца при трансторакальном исследовании с помощью фазированного матричного датчика
	наличие

	103. 
	Технология формирования 3-х мерного изображение сердца в режиме цветового допплеровского картирования
	наличие

	104. 
	технологию получения живого бипланового   трансторакальнго изображения сердца и бипланового изображения в режиме цветового допплеровского картирования со свободным изменяющимся углом сканирования без изменения положения датчика
	наличие

	105. 
	технология формирования живого 3-х мерного изображения сердца при чреспищеводном исследовании с помощью фазированного матричного чреспищеводного датчика
	наличие

	106. 
	Технология формирования чреспищеводного 3-х мерного изображение сердца в режиме цветового допплеровского картирования
	наличие

	107. 
	технологию получения живого бипланового   трансторакальнго изображения сердца и бипланового изображения в режиме цветового допплеровского картирования со свободным изменяющимся углом сканирования без изменения положения датчика на чреспищеводном матричном датчике
	наличие

	108. 
	Режимы работы:

а) 2D-режим (в т.ч. с использованием тканевой гармоники),

б) M-режим (в т.ч. цветовой)

в) режим цветовой скоростной цветовой и энергетической  допплерографии,

г) режим непрерывно-волновой допплерографии

д) режим импульсно-волновой допплерографии с дуплексным и триплексным вариантами;
	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие



	109. 
	Режим высокочастотной (более 500 кадров/сек) тканевой допплерографии, включая режим Strain, Strain Rate
	наличие

	110. 
	демонстрация двух изображений  в различных режимах (2D и ЦДК или 2D и энергетический режим, 2D и TDI) одновременно  в реальном времени
	Наличие

	111. 
	автоматическая оптимизация исследований в доплеровских и 2D-режимах путем нажатия одной кнопки
	Наличие

	112. 
	Технология визуализации общей и локальной сократительной функции миокарда в режиме Цветового Кинезиса с автоматическим определением границ эндокарда
	наличие

	113. 
	функция латерального усиления
	Наличие

	114. 
	Экранирование чреспищеводного датчика от повреждающего действия электрокоагулятора и дефибриллятора
	Наличие 

	115. 
	Рабочий режим чреспищеводного датчика до температуры не менее 42С
	Наличие 

	116. 
	Режим биплановой «живой» стресс-ЭхоКГ
	наличие

	117. 
	Встроенный пакет программ в прибор для стресс-эхокардиографии с автоматическим количественным обсчетом
	наличие

	118. 
	Создание собственных протоколов стресс-ЭхоКГ для различных датчиков
	Запись не менее 40 изображений на каждом этапе и до 10 ступеней исследования

	119. 
	Матричный фазированный датчик (более 3000 элементов) для режима живой трехмерной ЭхоКГ
	Наличие

	120. 
	Матричный фазированный педиатрический датчик с частотой от 2 до 7 МГц датчик (более 2500 элементов) для режима живой трехмерной ЭхоКГ в педиатрии
	возможность

	121. 
	Матричный фазированный чреспищеводный датчик с частотой от 2 до 7 МГц датчик (2500 элементов) для режима живой трехмерной ЭхоКГ
	Возможность

	122. 
	Диапазон PRF для спектральной допплерографии
	1250 –22 727 Гц

	123. 
	Фильтр колебаний стенки
	40 –300 Гц

	124. 
	Диапазон PRF для Цветовой допплерографии
	150 –20 000 Гц

	125. 
	Кол-во пробных объемов на линию в цветовой допплерографии
	1024

	126. 
	Времясберегающие технологии

а) програмное обеспечение для саморегуляции пенетрантности и яркостной балансировки 2D- изображений;

б) програмное обеспечение для саморегуляции PRF при использовании цветовой и спектральной допплерографии;

в) автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых   с выведением на дисплее в реальном времени не менее 8 показателей оценки кровотока (в т.ч.  показателя объемного кровотока)  в реальном времени и режиме «стоп-кадра»

г) автоматический фокус
	наличие

наличие

наличие

наличие

	127. 
	технология формирования композитного (до 9 слоев) 2D изображения, получаемого путем пошагового изменения угла ультразвуковых лучей в реальном времени на всех линейных  датчиках
	наличие

	128. 
	технология формирования композитного (до 9 слоев) 2D изображения, получаемого путем пошагового изменения угла ультразвуковых лучей в реальном времени на всех конвексных  датчиках
	наличие

	129. 
	Технология интерактивной коррекции 2D- изображений с помощью программного обеспечения МРТ на всех датчиках
	наличие

	130. 
	Технология панорамного изображения - не менее 100 см
	Наличие

	131. 
	пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета эхокардиографических данных в режиме трехмерной ЭхоКГ в реальном масштабе времени  на основании 17-сегментарной модели ЛЖ, включая пакет программ для ресинхронизации кардиостимуляторов
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	132. 
	пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета локальной и общей сократительной функции миокарда
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	133. 
	пакет программ для количественного обсчета экскурсии митрального кольца и других клапанов сердца с возможностью ручной коррекции автоматических обсчетов
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	134. 
	пакет программ для автоматического обсчета акустической денситометрии тканей, цветового и энергетического допплера в выбранном регионе интереса
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	135. 
	пакет программ для определения на основе архивных данных средней скорости кровотока в произвольно выбранном регионе интереса в режиме цветового и энергетического допплера (без использования спектрального анализа скоростей)
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	136. 
	пакет программ для автоматического обсчета тканевого допплера:скорость, Strain, Strain Rate
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	137. 
	пакет программ для автоматического обсчета контрастных исследований (перфузия миокарда и микроциркуляторного русла)
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	138. 
	Пакет программ для автоматического обсчета комплекса интимы-медиа сосудов
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	139. 
	пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета тканевого движения миокарда в 2D режиме. Анализ проводится по 3 трассируемым зонам, в каждой зоне можно установить не менее 24 точек обсчета.
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	140. 
	Количественный, графический и векторный анализ тканевого движения миокарда в режиме 2D
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	141. 
	Технология количественного анализа изменения региональной скорости движения миокарда и геометрии миокарда в режиме 2D(Strain,Strain Rate, Velocity) в продольном направлении
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	142. 
	Технология количественного анализа изменения региональной скорости движения миокарда и геометрии миокарда в режиме 2D(Strain,Strain Rate, Velocity) в поперечном  направлении
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	143. 
	Технология количественного анализа изменения региональной скорости движения миокарда и геометрии миокарда в режиме 2D(Strain,Strain Rate, Velocity) в радиальном направлении
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	144. 
	Количественная оценка угловой экскурсии и угловой скорости движения миокарда в режиме 2D
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	145. 
	Количественный обсчет митрального клапана в режиме «живой трехмерной ЭхоКГ» с параметрическими расчетами геометрии кольца
	Наличие на внешней рабочей станции

	146. 
	Количественный, графический и векторный анализ тканевого движения миокарда в режиме 2D в пакете стресс-ЭхоКГ
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	147. 
	Сохранение выполненных постпроцессинговых срезов и обсчетов в архивных данных пациента
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	148. 
	Максимальная глубина сканирования не менее 30 см.
	наличие

	149. 
	Масштабирование в реальном времени и в «стоп-кадре»  не менее  16х
	наличие

	150. 
	Маскимальная частота кадров – не менее 500 в сек
	наличие

	151. 
	Количество фокусных зон - не менее 8
	наличие

	152. 
	Максимальная «кинопетля» - не менее 2200 кадров
	наличие

	153. 
	Создание пользовательского пакета измерений и калькуляций
	наличие

	154. 
	Программное обеспечение для проведения исследований с акустическими контрастами
	наличие

	155. 
	жесткий диск системы не менее 250 ГБ
	наличие

	156. 
	системы распознавания 2000 голосовых команд
	возможность

	157. 
	работа ультразвуковой системы в локальной сети (DICOM 3,0)
	наличие

	158. 
	передача по сети в формате DICOM информации, записанной в режиме «живой трехмерной ЭхоКГ»
	наличие

	159. 
	скорость экспорта изображений в сеть не менее 25 кадров/сек
	Наличие

	160. 
	систему архивации на DVD и  DVD-RW  в форматах DICOM и Windows (JPEG и .AVI)
	наличие

	161. 
	систему архивации на CD и  CD-RW  в форматах DICOM и Windows (JPEG и .AVI)
	наличие

	162. 
	систему архивации на USB-внешний носитель памяти объемом до 250 ГБ в формате DICOM и Windows (JPEG и .AVI)
	наличие

	163. 
	экспорт  .AVI  файлов по сети или на переносных архиваторах
	наличие

	164. 
	Функция редакции отчетов и заключения ультразвукового исследования с панели управления прибором
	Наличие

	165. 
	Функция включения изображений в отчет с панели управления прибором (нет необходимости в компьютере)
	Наличие

	166. 
	Функция создания не менее 45 предварительных настроек на датчик
	Наличие

	167. 
	функцию цифрового масштабирования с увеличением плотности  линий и увеличением частоты кадров
	Наличие

	168. 
	Интегрированный модуль регистрации физиологических сигналов
	Наличие

	169. 
	Стереозвук – 8 колонок
	Наличие

	170. 
	функцию цифрового масштабирования с увеличением плотности  линий и увеличением частоты кадров
	Наличие

	171. 
	Типы поддерживаемых датчиков:

· конвексные,

· фазированные,

· линейные,

· матричный фазированный взрослый

· матричный фазированный педиатрический

· матричный фазированный чреспищеводный

· чреспищеводные,
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

	172. 
	Одновременное подключение не менее 3 датчиков (без учета карандашных) с высоким (на уровне морнитора), расположением коннекторов
	Наличие

	Датчики 

	173. 
	широкополосный  фазированный матричный датчик (технология монокристалла) с диапазоном частот 1 – 5 МГц) для кардиологических исследований в режимах 2D, биплан и живой 3-х мерной трансторакальной ЭхоКГ ( в т.ч. с использованием второй гармоники), спектральной постоянно- волновой и импульсно-волновой, а также цветовой и энергетической допплерографии, тканевой допплерографии, а также транскраниального доплеровского исследования
	Наличие

	174. 
	Количество элементов на матричном фазированном датчике 
	Не менее 3000 элементов

	175. 
	Широкополосный (по технологии монокристалла) матричный чреспищеводный фазированный датчик для исследований сердца в режиме живой трехмерной эхокардиографии, биплановой эхокардиографии, цветового доплеровского картирования в режиме  трехмерного изображения, а также цветового, импульсно-волнового доплеровского картирования, 2D, гармонической и контрастной визуализации с диапазоном частот от 2 до 7 МГц
	Возможность

	176. 
	Количество элементов на матричном чреспищеводном фазированном датчике
	не менее 2500 элементов

	177. 
	Апертура чреспищеводного датчика 
	не более 8 мм

	178. 
	широкополосный  линейный датчик с диапазоном частот 3 – 9 МГц  для  исследования близкорасположенных органов и сосудов в режимах 2D, спектральной импульсно-волновой, а также цветовой и энергетической допплерографии  с трапециевидным режимом
	Наличие

	179. 
	широкополосный  линейный интраоперационный датчик с диапазоном частот 7 – 15 МГц  для  исследования близкорасположенных органов и сосудов в режимах 2D, спектральной импульсно-волновой, а также цветовой и энергетической допплерографии  с трапециевидным режимом
	Наличие

	180. 
	Широкополосный (по технологии монокристалла) конвексный датчик с диапазоном частот от 1 до 5 МГц для абдоминальных исследований
	Наличие

	181. 
	Встроенный DVD-рекордер
	Возможность

	182. 
	Пакет программ для внешней рабочей станции, принимающая информацию по сети (в т.ч. передача трехмерных исследований сердца по сети) либо на CD/DVD в формате DICOM и позволяющая обсчитывать (полностью выполняет программы по пунктам 37-53), обрабатывать и преобразовывать информацию в формат Windows
	Наличие

	183. 
	Автоматическое сохранение количественных обсчетов на рабочей станции в таблицах Excel
	наличие

	184. 
	Габариты, вес: высота не более 163см, ширина не более 56см, глубина не более 110см, вес не более 157 кг
	Наличие

	185. 
	Источник бесперебойного питания UPS не менее 2000 ВА с работой в самостоятельном режиме (без сети) не менее 8 мин
	наличие

	186. 
	Характеристика электропитании: напряжение 220 В/50 Гц. потребляемая мощность - не более 920 VA
	Наличие

	187. 
	Инструктаж врачей-пользователей системы сертифицированным специалистом компании поставщика
	наличие

	188. 
	Обслуживание рабочей станцией нескольких ультразвуковых систем в сети единой научной программой обсчета, включая «живые трехмерные исследования»
	наличие

	189. 
	Черно-белый встроенный малый принтер
	Наличие

	190. 
	
	


Ультразвуковая система премиум класса  для кардиологических исследований  взрослых и детей
	№

п/п
	Описание требований
	Требуемое значение параметра

	Основной блок:



	191. 
	Цветной плоский жидко-кристаллический  высокоразрешающий монитор

а)  диагональ не менее 20 дюймов

г) разрешение: весь экран -  не менее 1280 х 1024 пикселов

зона изображения 1024 х 768 пикселов

е) свободное перемещение монитора

- верх / вниз,

- вправо / влево

- поворот
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

25 см

50 см

180 град

	192. 
	жидкокристаллический сенсорный экран панели управления («touch-screen»)
	Наличие

	193. 
	свободное перемещение панели управления

- верх/вниз,

- вправо/влево

- поворот
	Наличие

33 см

30 см

30 град

	194. 
	Число приемо-передающих каналов - не менее 57000 на 1 кадр изображения
	Наличие

	195. 
	Акустический динамический диапазон (представленный на мониторе) – не менее 180 дБ
	Наличие

	196. 
	широкополосный прием в В-режиме
	наличие

	197. 
	широкополосный прием в режиме ЦДК
	наличие

	198. 
	технология формирования живого 3-х мерного изображения сердца при трансторакальном исследовании с помощью фазированного матричного датчика
	наличие

	199. 
	Технология формирования 3-х мерного изображение сердца в режиме цветового допплеровского картирования
	наличие

	200. 
	технологию получения живого бипланового   трансторакальнго изображения сердца и бипланового изображения в режиме цветового допплеровского картирования со свободным изменяющимся углом сканирования без изменения положения датчика
	наличие

	201. 
	технология формирования живого 3-х мерного изображения сердца при чреспищеводном исследовании с помощью фазированного матричного чреспищеводного датчика
	наличие

	202. 
	Технология формирования чреспищеводного 3-х мерного изображение сердца в режиме цветового допплеровского картирования
	наличие

	203. 
	технологию получения живого бипланового   трансторакальнго изображения сердца и бипланового изображения в режиме цветового допплеровского картирования со свободным изменяющимся углом сканирования без изменения положения датчика на чреспищеводном матричном датчике
	наличие

	204. 
	Режимы работы:

а) 2D-режим (в т.ч. с использованием тканевой гармоники),

б) M-режим (в т.ч. цветовой)

в) режим цветовой скоростной цветовой и энергетической  допплерографии,

г) режим непрерывно-волновой допплерографии

д) режим импульсно-волновой допплерографии с дуплексным и триплексным вариантами;
	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие



	205. 
	Режим высокочастотной (более 500 кадров/сек) тканевой допплерографии, включая режим Strain, Strain Rate
	наличие

	206. 
	демонстрация двух изображений  в различных режимах (2D и ЦДК или 2D и энергетический режим, 2D и TDI) одновременно  в реальном времени
	Наличие

	207. 
	автоматическая оптимизация исследований в доплеровских и 2D-режимах путем нажатия одной кнопки
	Наличие

	208. 
	Технология визуализации общей и локальной сократительной функции миокарда в режиме Цветового Кинезиса с автоматическим определением границ эндокарда
	наличие

	209. 
	функция латерального усиления
	Наличие

	210. 
	Экранирование чреспищеводного датчика от повреждающего действия электрокоагулятора и дефибриллятора
	Наличие 

	211. 
	Рабочий режим чреспищеводного датчика до температуры не менее 42С
	Наличие 

	212. 
	Режим биплановой «живой» стресс-ЭхоКГ
	наличие

	213. 
	Встроенный пакет программ в прибор для стресс-эхокардиографии с автоматическим количественным обсчетом
	наличие

	214. 
	Создание собственных протоколов стресс-ЭхоКГ для различных датчиков
	Запись не менее 40 изображений на каждом этапе и до 10 ступеней исследования

	215. 
	Матричный фазированный датчик (более 3000 элементов) для режима живой трехмерной ЭхоКГ
	Наличие

	216. 
	Матричный фазированный педиатрический датчик с частотой от 2 до 7 МГц датчик (более 2500 элементов) для режима живой трехмерной ЭхоКГ в педиатрии
	Наличие

	217. 
	Матричный фазированный чреспищеводный датчик с частотой от 2 до 7 МГц датчик (2500 элементов) для режима живой трехмерной ЭхоКГ
	Наличие

	218. 
	Диапазон PRF для спектральной допплерографии
	1250 –22 727 Гц

	219. 
	Фильтр колебаний стенки
	40 –300 Гц

	220. 
	Диапазон PRF для Цветовой допплерографии
	150 –20 000 Гц

	221. 
	Кол-во пробных объемов на линию в цветовой допплерографии
	1024

	222. 
	Времясберегающие технологии

а) програмное обеспечение для саморегуляции пенетрантности и яркостной балансировки 2D- изображений;

б) програмное обеспечение для саморегуляции PRF при использовании цветовой и спектральной допплерографии;

в) автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых   с выведением на дисплее в реальном времени не менее 8 показателей оценки кровотока (в т.ч.  показателя объемного кровотока)  в реальном времени и режиме «стоп-кадра»

г) автоматический фокус
	наличие

наличие

наличие

наличие

	223. 
	технология формирования композитного (до 9 слоев) 2D изображения, получаемого путем пошагового изменения угла ультразвуковых лучей в реальном времени на всех линейных  датчиках
	наличие

	224. 
	технология формирования композитного (до 9 слоев) 2D изображения, получаемого путем пошагового изменения угла ультразвуковых лучей в реальном времени на всех конвексных  датчиках
	наличие

	225. 
	Технология интерактивной коррекции 2D- изображений с помощью программного обеспечения МРТ на всех датчиках
	наличие

	226. 
	Технология панорамного изображения - не менее 100 см
	Возможность

	227. 
	пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета эхокардиографических данных в режиме трехмерной ЭхоКГ в реальном масштабе времени  на основании 17-сегментарной модели ЛЖ, включая пакет программ для ресинхронизации кардиостимуляторов
	Наличие на внешней рабочей станции

	228. 
	пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета локальной и общей сократительной функции миокарда
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	229. 
	пакет программ для количественного обсчета экскурсии митрального кольца и других клапанов сердца с возможностью ручной коррекции автоматических обсчетов
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	230. 
	пакет программ для автоматического обсчета акустической денситометрии тканей, цветового и энергетического допплера в выбранном регионе интереса
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	231. 
	пакет программ для определения на основе архивных данных средней скорости кровотока в произвольно выбранном регионе интереса в режиме цветового и энергетического допплера (без использования спектрального анализа скоростей)
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	232. 
	пакет программ для автоматического обсчета тканевого допплера:скорость, Strain, Strain Rate
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	233. 
	пакет программ для автоматического обсчета контрастных исследований (перфузия миокарда и микроциркуляторного русла)
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	234. 
	Пакет программ для автоматического обсчета комплекса интимы-медиа сосудов
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	235. 
	пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета тканевого движения миокарда в 2D режиме. Анализ проводится по 3 трассируемым зонам, в каждой зоне можно установить не менее 24 точек обсчета.
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	236. 
	Количественный, графический и векторный анализ тканевого движения миокарда в режиме 2D
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	237. 
	Технология количественного анализа изменения региональной скорости движения миокарда и геометрии миокарда в режиме 2D(Strain,Strain Rate, Velocity) в продольном направлении
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	238. 
	Технология количественного анализа изменения региональной скорости движения миокарда и геометрии миокарда в режиме 2D(Strain,Strain Rate, Velocity) в поперечном  направлении
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	239. 
	Технология количественного анализа изменения региональной скорости движения миокарда и геометрии миокарда в режиме 2D(Strain,Strain Rate, Velocity) в радиальном направлении
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	240. 
	Количественная оценка угловой экскурсии и угловой скорости движения миокарда в режиме 2D
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	241. 
	Количественный обсчет митрального клапана в режиме «живой трехмерной ЭхоКГ» с параметрическими расчетами геометрии кольца
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	242. 
	Количественный, графический и векторный анализ тканевого движения миокарда в режиме 2D в пакете стресс-ЭхоКГ
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	243. 
	Сохранение выполненных постпроцессинговых срезов и обсчетов в архивных данных пациента
	Наличие на ультразвуковой системе и на внешней рабочей станции

	244. 
	Максимальная глубина сканирования не менее 30 см.
	наличие

	245. 
	Масштабирование в реальном времени и в «стоп-кадре»  не менее  16х
	наличие

	246. 
	Маскимальная частота кадров – не менее 500 в сек
	наличие

	247. 
	Количество фокусных зон - не менее 8
	наличие

	248. 
	Максимальная «кинопетля» - не менее 2200 кадров
	наличие

	249. 
	Создание пользовательского пакета измерений и калькуляций
	наличие

	250. 
	Программное обеспечение для проведения исследований с акустическими контрастами
	наличие

	251. 
	жесткий диск системы не менее 250 ГБ
	наличие

	252. 
	системы распознавания 2000 голосовых команд
	возможность

	253. 
	работа ультразвуковой системы в локальной сети (DICOM 3,0)
	наличие

	254. 
	передача по сети в формате DICOM информации, записанной в режиме «живой трехмерной ЭхоКГ»
	наличие

	255. 
	скорость экспорта изображений в сеть не менее 25 кадров/сек
	Наличие

	256. 
	систему архивации на DVD и  DVD-RW  в форматах DICOM и Windows (JPEG и .AVI)
	наличие

	257. 
	систему архивации на CD и  CD-RW  в форматах DICOM и Windows (JPEG и .AVI)
	наличие

	258. 
	систему архивации на USB-внешний носитель памяти объемом до 250 ГБ в формате DICOM и Windows (JPEG и .AVI)
	наличие

	259. 
	экспорт  .AVI  файлов по сети или на переносных архиваторах
	наличие

	260. 
	Функция редакции отчетов и заключения ультразвукового исследования с панели управления прибором
	Наличие

	261. 
	Функция включения изображений в отчет с панели управления прибором (нет необходимости в компьютере)
	Наличие

	262. 
	Функция создания не менее 45 предварительных настроек на датчик
	Наличие

	263. 
	функцию цифрового масштабирования с увеличением плотности  линий и увеличением частоты кадров
	Наличие

	264. 
	Интегрированный модуль регистрации физиологических сигналов
	Наличие

	265. 
	Стереозвук – 8 колонок
	Наличие

	266. 
	функцию цифрового масштабирования с увеличением плотности  линий и увеличением частоты кадров
	Наличие

	267. 
	Типы поддерживаемых датчиков:

· конвексные,

· фазированные,

· линейные,

· матричный фазированный взрослый

· матричный фазированный педиатрический

· матричный фазированный чреспищеводный

· чреспищеводные,
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

	268. 
	Одновременное подключение не менее 3 датчиков (без учета карандашных) с высоким (на уровне морнитора), расположением коннекторов
	Наличие

	Датчики 

	269. 
	широкополосный  фазированный матричный датчик (технология монокристалла) с диапазоном частот 1 – 5 МГц) для кардиологических исследований в режимах 2D, биплан и живой 3-х мерной трансторакальной ЭхоКГ ( в т.ч. с использованием второй гармоники), спектральной постоянно- волновой и импульсно-волновой, а также цветовой и энергетической допплерографии, тканевой допплерографии, а также транскраниального доплеровского исследования
	Наличие

	270. 
	Количество элементов на матричном фазированном датчике 
	Не менее 3000 элементов

	271. 
	Широкополосный (по технологии монокристалла) матричный чреспищеводный фазированный датчик для исследований сердца в режиме живой трехмерной эхокардиографии, биплановой эхокардиографии, цветового доплеровского картирования в режиме  трехмерного изображения, а также цветового, импульсно-волнового доплеровского картирования, 2D, гармонической и контрастной визуализации с диапазоном частот от 2 до 7 МГц
	наличие

	272. 
	Количество элементов на матричном чреспищеводном фазированном датчике
	не менее 2500 элементов

	273. 
	Апертура чреспищеводного датчика 
	не более 8 мм

	274. 
	Широкополосный педиатрический чреспищеводный фазированный датчик для исследований сердца в режиме 2D эхокардиографии, цветового доплеровского картирования, импульсно-волнового доплеровского картирования, 2D, гармонической и контрастной визуализации с диапазоном частот от 3 до 7 МГц
	наличие

	275. 
	Апертура педиатрического чреспищеводного датчика 
	не более 6 мм

	276. 
	Широкополосный  матричный фазированный датчик для исследований сердца у детей (по технологии монокристалла) в режиме живой трехмерной эхокардиографии, биплановой эхокардиографии, цветового доплеровского картирования в режиме  трехмерного изображения, а также цветового, импульсно-волнового доплеровского картирования, 2D, гармонической и контрастной визуализации с диапазоном частот от 2 до 7 МГц
	наличие

	277. 
	Количество элементов на матричном педиатрическом фазированном датчике
	не менее 2500 элементов

	278. 
	Апертура чреспищеводного датчика 
	не более 8 мм

	279. 
	Пакет программ для внешней рабочей станции, принимающая информацию по сети (в т.ч. передача трехмерных исследований сердца по сети) либо на CD/DVD в формате DICOM и позволяющая обсчитывать (полностью выполняет программы по пунктам 37-53), обрабатывать и преобразовывать информацию в формат Windows
	Наличие

	280. 
	Автоматическое сохранение количественных обсчетов на рабочей станции в таблицах Excel
	наличие

	281. 
	Габариты, вес: высота не более 163см, ширина не более 56см, глубина не более 110см, вес не более 157 кг
	Наличие

	282. 
	Источник бесперебойного питания UPS не менее 2000 ВА с работой в самостоятельном режиме (без сети) не менее 8 мин
	наличие

	283. 
	Характеристика электропитании: напряжение 220 В/50 Гц. потребляемая мощность - не более 920 VA
	Наличие

	284. 
	Инструктаж врачей-пользователей системы сертифицированным специалистом компании поставщика
	наличие

	285. 
	Обслуживание рабочей станцией нескольких ультразвуковых систем в сети единой научной программой обсчета, включая «живые трехмерные исследования»
	наличие

	286. 
	Черно-белый встроенный малый принтер
	Наличие


Приложение № 2
Проект договора

ДОГОВОР  № 

г. Новосибирск















"    " октября 2010 г.

ООО «_______________», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________, действующего на основании __________ , с одной стороны и ЗАО "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Бойчука Богдана Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар – медицинское оборудование (далее Товар) в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложении №1),  являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Сумма настоящего договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, НДС не предусмотрен.
1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ №503 от 08.12.2008 г., заключенного между ЗАО «Беркут» (Генподрядчик по контракту) и ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий» (Заказчик по контракту).

1.4. В целях настоящего договора Конечным пользователем Товара будет пониматься  ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий».

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар до 15 декабря 2010 года. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

2.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования товара по назначению, на русском языке (паспорт, сертификаты качества, регистрационное удостоверение, инструкцию по эксплуатации).

В случае, если перечисленные документы находятся внутри упаковок, передача документов осуществляется при вскрытии упаковок перед началом монтажа.  

2.3. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя осуществить монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Товара, находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15. Указанные в настоящем пункте работы производятся при условии готовности помещений Конечного пользователя под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию. Работы принимаются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем по акту ввода в эксплуатацию. 

2.4. Непосредственно после подписания акта ввода Товара в эксплуатацию Поставщик обязуется приступить к обучению персонала Конечного пользователя правилам эксплуатации Товара.

2.5. Поставщик обязуется уплатить Покупателю вознаграждение (компенсацию Генподрядчику) в размере 2% от суммы настоящего Договора, что составляет   _____(________________) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (_____________________) рубля __ копеек за подготовку помещения для принятия Товара, подготовку помещений под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию, обеспечение и эксплуатацию внутренних технологических сетей на период монтажа и ввода в эксплуатацию Товара, проверку работоспособности и качества Товара на соответствие обязательным требованиям законодательства РФ.

2.6. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, а также работы/услуги в предусмотренном настоящим договором порядке.

3. Цена товара и порядок расчетов.  

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Цена поставляемого товара включает таможенное оформление Товара (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранение, упаковку и маркировку, доставку на склад Покупателя, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на объекте Конечного пользователя (п.2.3 настоящего договора).

3.3. Оплата за товар по настоящему договору осуществляться путем перечисления 100% от стоимости поставляемого товара Продавцу в течение 14 банковских дней со дня поставки товара на склад Покупателя.

В случае если Покупатель не оплачивает товар до конца установленного срока, стороны обязуются  пересмотреть условия Договора и подписать дополнительное Соглашение.

3.4. Вознаграждение (компенсация Генподрядчику) удерживается Покупателем из сумм, подлежащих оплате Поставщику за поставленный товар, предъявленный к оплате. 
Счет-фактура на вознаграждение Покупателя выставляется не позднее пяти рабочих дней с момента удержания вознаграждения.   

4. Условия поставки.

4.1. Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

4.2. В момент доставки Товара Покупатель принимает Товар по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную.
Вскрытие упаковки Товара, приемка Товара по комплектности и качеству, а также приемка документов, сопровождающих Товар (п.2.2 договора), осуществляются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок. 

В случае обнаружения недостатков Товара (некомплектность, брак и т.д.) Сторонам незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить указанный недостатки в течение 15 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

4.3. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя.

4.4. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

4.5. Товар считается принятым Покупателем по качеству, а обязательства Поставщика по поставке Товара исполненными надлежащим образом, после ввода поставленного Товара в эксплуатацию у Конечного пользователя и подписания Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию.

Принимая во внимание установленные настоящим договором обязательства Поставщика по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, Поставщик отвечает за сохранность Товара во время производства работ по установке, монтажу, пуско-наладке и введению Товара в эксплуатацию до момента подписания соответствующего акта ввода Товара в эксплуатацию.

4.6. Стоимость доставки включается в стоимость партии товара.

4.7. Поставщик в момент передачи Товара обязан в письменной форме сообщить Покупателю об условиях хранения Товара.

5. Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует упаковку и маркировку товара согласно международным стандартам, а также его транспортировку в условиях, обеспечивающих полную сохранность эксплуатационных качеств Товара. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим товар. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска – не ранее 2010 г.

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом - изготовителем.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Товара. Гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Товара осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Товара, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

В случае гарантийной замены Товара срок гарантии на Товар, предоставленный вместо дефектного, устанавливается равным остаточному сроку гарантии на замененный товар.

Срок гарантии продляется только в предусмотренных производителем Товара случаях.

В течение гарантийного срока Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если такие недостатки возникли вследствие:

- ненадлежащей эксплуатации Товара;

- технического обслуживания Товара не уполномоченным Поставщиком или Производителем Товара лицом;

- ненадлежащего хранения Товара после его передачи Поставщиком Покупателю.

В случае обнаружения дефекта поставленного товара по вине производителя после истечения гарантийного срока, Поставщик гарантирует замену изделия на новое при наличии акта экспертизы независимых экспертов, подписанного с представителями Поставщика.

5.4. Товар с недостатками будет возвращен Поставщику за его счет. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

5.5. Требования, связанные с недостатками Товара, постановленного по настоящему договору, могут быть предъявлены Поставщику Конечным пользователем, в том же порядке, что и Покупателем.

5.6 Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего договора, является серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что  Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его штатном использовании.

5.7. Поставщик гарантирует:

5.7.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки.

5.7.2. Надлежащее качество работ по установке, монтажу, пуско-наладке и вводу Товара в эксплуатацию.

5.7.3. Наличие на рынке Российской Федерации запасных частей и расходных материалов, необходимых для надлежащей эксплуатации Товара в течение нормативного срока службы.

5.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное и сервисное обслуживание поставленного Товара.

Поставщик гарантирует, что на территории Российской Федерации организовано послегарантийное обслуживание Товара.

Поставщик гарантирует, что к Покупателю или Конечному пользователю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, связанных с использованием Товара Конечным пользователем. 

В случае предъявления к Покупателю или Конечному пользователю третьими лицами исков в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Покупателя или Конечного пользователя как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Покупателем или Конечным пользователем, по его письменному требованию возмещаются Поставщиком в установленном порядке.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

6.3. В случае просрочки поставки Товара, замены Товара с недостатками или устранения недостатков Товара, просрочки выполнения работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки. 

6.4. В случае, если Товар не будет введен Поставщиком в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Поставщик, последний обязуется возвратить полученные за Товар денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Товара, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

7.3. В случае, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде Новосибирской области.

8. Действие договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

8.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

8.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

9.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право обратиться с предложением к другой стороне об изменении или прекращении настоящего договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если Стороны не достигнут соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в соответствии со ст.451 Гражданского кодекса РФ. 

10. Прочие условия.
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

10.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11. Реквизиты сторон

	Поставщик:

ООО «____________»


	Покупатель:

ЗАО «Беркут»

630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок 

тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 

в Новосибирском Филиале «Банка Москвы» 

БИК 045004762 

к/с 30101810900000000762



	_______________________

_____________/____________/


м.п.
	Генеральный директор

_____________/Бойчук Б.В. /

м.п.


Спецификация (Приложение №1)

 к договору № ________

	№ п/п
	Наименование и технические  характеристики
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Завод-изготовитель
	Ед. изме-рения
	Кол-во
	Цена (руб)
	Сумма , НДС не предусмотрен

	
	
	
	
	шт
	
	
	

	                                                                                                   Итого:
	


          Итого на сумму _________ (_______________________) рублей __ копеек, без НДС.

 Поставщик:                                                                Покупатель:

           _______________/__________./
                   
______________/ Бойчук Б.В. /

                                          

              М.П.                                                                       М.П.

PAGE  
56

