Приложение А

Система газообеспечения. Схема газовая  принципиальная.

Приложение Б.

Спецификация (Оборудование и работы).

Таблица Б.1

| Наименование |  | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф (корпус) | 3 |
| 2 | Панель с продувкой | 1 |
| 3 | РДМ25 с манометрами | 4 |
| 4 | Подставка под баллон | 5 |
| 5 | Переходник на баллон | 5 |
| 6 | Трубка 1/4" | 60 |
| 7 | Комплект монтажный | 10 |
| 8 | Материалы для маркировки трубопроводов | 16 |
| 9 | Комплект крепежа трубопроводов | 1 |

| 10 | Эксплуатационная документация (комплект) | 1 |
| --- | --- | --- |
| 11 | Исполнительная документация (комплект) | 1 |

| 12 | Монтаж трубопроводов | - |
| --- | --- | --- |
| 13 | Пуско-наладочные работы | - |
| 14 | Командировочные расходы | - |
| 15 | Транспортировка груза со страховкой | - |

Приложение В

Требования к составу и параметрам газов для Lambda XS200C.

| Таблица В.1 | Соединение | ¼ ” VCR | ¼ ” VCR | ¼ ” VCR | ¼ ” VCR | ¼ ” Svagelok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход | От 0,05 до 0,5 л/сек; | От 0,05 до 0,5 л/сек; | От 0,25 до 1,0 л/сек; | От 0,25 до 1,0 л/сек; | От 2,0 до 4,0 л/мин; |
|  | Входное давление | 4,4 – 5,2 бар (абс.); | 4,4 – 5,2 бар (абс.); | 4,4 – 5,2 бар (абс.); | 4,4 – 5,2 бар (абс.); | 6,0 – 9,0 бар (абс.); |
|  | Требования к баллонам | Объём – 10 л; Давление – 150 бар; | Объём – 3 л; Давление - 50 бар; | Объём – 50 л; Давление - 150 бар; | Объём – 50 л; Давление - 150 бар; | Объём – 50 л; Давление - 150 бар; |
|  | Требования к составу газа | 4,5%НСl/0,9%Н2/94,6Nе; Чистота – 99,998% (4.8); Вода – 3,0 ррm; | Чистота 99,999% (5.0); Вода – 0,5 ррm; | Чистота 99,999% (5.0); Вода – 0,5 ррm; | Чистота 99,999% (5.0); Вода – 0,5 ррm; | Чистота 99,999% (5.0); Вода – 1,0 ррm; |
|  | Тип газа | 1 Галогенсодержащая смесь | 2 Благородные газы: Ксенон | 3 Буферный газ: Неон | 4 Инертные газы: Гелий | 5 Продувочный газ: Азот |