Приложение № 1

К Спецификации

По Договору №___ от «__» _______20 __ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на покупку Микроскопа бинокулярного стереоскопического

Требования к техническим характеристикам микроскопа МБС-10:

| Диапазон увеличения | - | 4х - 100х |
| --- | --- | --- |
| Линейное поле зрения, в пределах | мм | 39 - 2,4 |
| Рабочее расстояние, не менее | мм | 95 |
| Источник света | - | галогенная лампа 8В/20Вт |
| Общие габаритные размеры прибора | мм | 265x160x475 |
| Масса, не более | кг | 8,0 |
| Масса с упаковкой, не более | кг | 11,0 |

### оптические характеристики МБС-10 (округленные значения)

| Увеличение окуляра | увеличение объективной части | Объективы |  |  |  | Объектив F=90мм с насадкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F=90 мм |  | F=190 мм |  | 2x |  |
|  |  | рабочее расстояние 95 мм |  | рабочее расстояние 170 мм |  | рабочее расстояние 25 мм |  |
|  |  | увеличение | поле зрения (мм) | увеличение | поле зрения (мм) | увеличение | поле зрения (мм) |
| 8x | 0,6x | 4,6x | 39,6 | 2,2x | 83 | 9,2x | 20 |
|  | 1x | 8,2x | 22,4 | 3,9x | 47 | 16,3x | 11,2 |
|  | 2x | 16,3x | 11,2 | 7,7x | 24 | 32,6x | 5,6 |
|  | 4x | 32,4x | 5,6 | 15,4x | 12 | 64,9x | 2,8 |
|  | 7x | 56,3x | 3,2 | 27,1x | 6,7 | 114x | 1,6 |
| 14x | 0,6x | 8,1x | 28,2 | 3,8x | 60,0 | 16,3x | 14,1 |
|  | 1x | 14,3x | 15,9 | 6,8x | 33,6 | 28,7x | 8,0 |
|  | 2x | 28,6x | 8,0 | 13,6x | 16,8 | 57,2x | 4,0 |
|  | 4x | 56,9x | 4,0 | 27,0x | 8,5 | 113,8x | 2,0 |
|  | 7x | 100,5x | 2,3 | 47,6x | 4,8 | 201x | 1,1 |