ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Сканирующий спектрофотометр, для ультрафиолетовой/видимой области должен иметь:

- двулучевую оптическую схему;

- монохроматор с фиксированной спектральной шириной щели 1 нм;

- источник излучения: УФ диапазон – дейтериевая лампа; Видимый диапазон – галогенная лампа;

- держатель кювет постоянной (10 мм) толщины;

- встроенную систему поверки прибора.

2. Прибор должен обеспечивать следующие технические характеристики:

- область длин волн 190-1100 нм;

- рассеянный свет (220 нм NaI, 340 NaNO2) <0.01%;

- точность установки длины волны (пик D2 при 656.1 нм) 0.1 нм;

- воспроизводимость установки длины волны 0.5 нм;

- фотометрическая точность (NIST 930D, 1А) 0.001А;

- фотометрическая воспроизводимость <0.001А.

3. В комплектацию поставки должна входить рабочая станция с предустановленной операционной системой Windows 7 и программным обеспечением, обеспечивающим управление прибором, получение, контроль данных, обработку результатов и построение градуировочных графиков.

4. Программное обеспечение, обеспечивающее управление прибором получение, контроль данных и обработку результатов, должно иметь следующие дополнительные возможности:

- перевод из пропускания в поглощение;

- спектральный калькулятор;

- сглаживание спектров;

- сравнение спектров;

- наложение спектров друг на друга в одном окне;

- количественный анализ.