Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

# Техническое задание
на поставку

Дозиметра-радиометра МКС 03СА

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Дозиметр-радиометр МКС 03СА или эквивалент.

1.2. Оборудование для Самостоятельной службы радиационной безопасности ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Дозиметр-радиометр МКС 03СА (или эквивалент).

Прибор предназначен для:

измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- (рентгеновского-) излучения;

измерения амбиентного эквивалента дозы гамма - (рентгеновского-) излучения;

измерения плотности потока бета- частиц от загрязненных поверхностей;

оценки плотности потока альфа- частиц;

индикации потока ионизирующих частиц в режиме «Поиск»;

экспресс поиска источников ионизирующего излучения, контроля радиоактивного загрязнения денежных знаков и их упаковок и оперативной оценки радиационной обстановки.

2.2.	Комплект поставки:

| № п.п. | Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр-радиометр МКС-03 СА | СНЖА.412152.003 | 1 |
| 2 | Элемент питания типа AA"DURACELL" или эквивалент | LR6 | 2 |
| 3 | Контрольный источник 90Sr+90Y * | - | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | СНЖА.412152.003 РЭ | 1 |
| 5 | Свидетельство о поверке | - | 1 |
| 6 | Коробка упаковочная | - | 1 |
| 7 | Блок питания (адаптер)* | АС - 220 - S - 3 - 500 | 1 |
| 8 | Кабель соединительный, 1,8 м* | USB2.0 А / mini В 5Р | 1 |
| * Поставка изделий по п.п. 3, 7 и 8 выполняется по дополнительному требованию Потребителя НЕОБХОДИМА полная комплектация. |  |  |  |

2.3.	Основные технические параметры МКС 03СА

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Детектор излучения | газоразрядный счётчик "БЕТА-5" |
| Диапазон измерения дозы, мЗв | от 0,0001 до 1000 |
| Диапазон измерения мощности дозы, мкЗв/ч | от 0,1 до 1000 |
| Диапазон индикации мощности дозы | от 1 до 10 |
| Диапазон энергий фотонов, МэВ | от 0,05 до 3,0 |
| Диапазон измерения плотности потока бета-частиц (по 90Sr+90Y), част/(мин·см2) | от 3 до 3·104 |
| Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения (по средней энергии бета- спектра 14С), МэВ, | не более 0,05 |
| Основная относительная погрешность во всех режимах измерения, % | ±25 |
| Диапазон индикации плотности потока альфа- частиц (по 239Pu), част/(мин·см2) | от 10 до 3·104 |
| Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90Sr+90Y), мин-1 | от 10 до 3·104 |
| Время измерения мощности дозы, с, не более: |  |
| -на уровне естественного радиационного фона 0,15 (0,3) мкЗв/ч; | 20 (10) |
| -при радиационном фоне более 1 мкЗв/ч | 3 |
| Время измерения плотности потока бета- частиц, не более: |  |
| -при плотности потока бета-частиц менее 5 част/(мин·см2) | 20 |
| -при плотности потока бета- частиц более 100 част/(мин·см2) | 3 |
| Диапазон установки порогов мощности дозы, мкЗв/ч (с шагом 0,1 мкзЗв/ч) | от 0,1 до 1·104 |
| Диапазон установки порогов дозы, мЗв (с шагом 0,001 мЗв) | от 0,001 до 1·103 |
| Диапазон установки порогов плотности потока бета- частиц, част/(мин·см2), с шагом 1,0 част/(мин·см2) | от 5 до 30000 |
| Речевой вывод результатов измерения мощности дозы: |  |
| -периодический; | через 30, 60 или 120 с |
| -однократный. | в любой момент времени |
| Звуковая сигнализация при превышении установленного порога мощности дозы, плотности потока альфа-, бета- частиц и потока ионизирующих частиц | прерывистый тональный сигнал с интервалом 1 с |
| Речевые сообщения на русском (или английском) языке: |  |
| -при включении прибора; | "прибор готов к работе" |
| -при выключении прибора; | "прибор выключен" |
| -при превышении предела измерения мощности дозы, плотности потока альфа- или бета- частиц; | "результат выше предела измерения" |
| -при превышении установленного порога дозы. | "превышение порога дозы" |
| Интервалы записи в журналы измерений, мин | 1; 5; 30 |
| Язык вывода информации на дисплей | русский/английский |
| Ёмкость журнала измерений, количество записей | 2000 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч: |  |
| -от двух элементов типа АА LR4 | 400 |
| -от сети 220В, 50Гц (через адаптер (опционально)) или от ПК через USB порт | не ограничено |
| Температура эксплуатации | от -20 до +50°С |
| Габаритные размеры, мм | 152х72х30 |
| Масса (без батарей), г, не более | 360 |

2.4. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ 16-92 ДШИБ 561311.012, ТУ. ОКП 344183, или эквивалент (только после обязательного согласования эквивалента с Заказчиком в строгом соответствии с данными приведёнными в Т.З.). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5. Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложения № 1 к договору (спецификация).

# 4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику через 60-70 дней с момента подписания договора с правом досрочной отгрузки.

5. Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9. Требования к результатам работ

9.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

# Руководитель инициатора закупки: _________________ Марковец В. В.

СОГЛАСОВАНО:

# Главный механик ОАО «ППГХО»: __________________ Зинкевич А.Т.