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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент с пультом измерительным УИК-06 или эквивалент и блоками детектирования: БДЗА-96 или эквивалент, БДЗБ-96с или эквивалент, БДМГ-96 или эквивалент, аккумуляторы, зарядное устройство ЗУ-02С или эквивалент, графический дисплей. Количество комплектов – 1 

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент базовый комплект: 
дозиметр, колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ», сетевой адаптер, ремень ручной, ручка, чехол, руководство по эксплуатации.
Количество закупаемого товара - 2 комплекта

Дозиметр ­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент включающий в себя блок обработки и индикации информации (БОИ) внешние интеллектуальные блоки детектирования БДКГ-04 или эквивалент,  БДПБ-01 или эквивалент, упаковочный дипломат.
Количество закупаемого товара - 1 комплект

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент мобильное исполнение  в количестве 1 штуки.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент:
Дозиметрический контроль персонала и производственных помещений

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент:
Дозиметрический контроль персонала и производственных помещений

Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент:
Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения, мощности плотности потока нейтронов, плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей. Поиск источников рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и нейтронного излучения.

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент:
Измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей в выбросах



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент:
- диапазон рабочих температур......................................... от -20 до +50°C;
- предельное значение относительной влажности ...........98 % при +35С;
-атмосферное давление в диапазоне ................................ от 84,0 до 106,7 кПа;

- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II, III

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент:
- диапазон рабочих температур........................................................... от -30 до +50°C; 
- относительная влажность воздуха при температуре 35°C
 и более низких температурах без конденсации влаги ........................до 95 %;
-атмосферное давление в диапазоне ....................................................от 66,0 до 106,7 кПа;
-максимальная энергия фонового бета-излучения...............................до2,1 МэВ
- напряженность постоянного магнитного поля................................до 40 А/м

Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент:
Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации измерителя в
рабочем состоянии:
-диапазон температур .........от -30 до + 50 °С;
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги   до 95 %
- время непрерывной работы    не менее 24 ч
- степень защиты    IР64

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент:
Рабочие условия эксплуатации:
-диапазон температур........................от минус 10 до плюс 50°С;
-предельное значение относительной влажности.......98 % при +35°С;
-атмосферное давление в диапазоне ................. от 84,0 до 106,7 кПа;
-содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы.I,II,III.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент:
Пульт измерительный УИК-06 или эквивалент:
Время установления рабочего режима.......................................... не более 1 мин
Время непрерывной работы.............................................................от 10ч
Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы....±10 %
Габаритные размеры........................................................................165×80×50 мм
Масса...................................................................................................0,4 кг
Блок детектирования БДЗА-96 или эквивалент:
Детектор........................................................................................... ZnS(Ag).
Площадь активной поверхности детектора................................ 70 см2
Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения........... 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2
Основная погрешность измерения.................................................. ±(20 + 5/ Ах*) %
Эффективность регистрации:
- по Pu-239................................................................................не менее 42 %
- по U-234................................................................................. не менее 25 %
- по U-238................................................................................. не менее 15 %
Габаритные размеры....................................................................... Ø130×240 мм
Масса...................................................................................................1,1 кг
Блок детектирования БДЗБ-96с или эквивалент:
Детектор...........................................................................................газоразрядные счетчики Бета-2
Площадь активной поверхности детектора................................15 см2
Диапазон измерения плотности потока бета-излучения............ 10 ÷ 105 мин-1·см-2
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения....................0,12 ÷ 3,0 МэВ
Основная погрешность измерения.................................................. ±(20 + 200/Ax*) %
Эффективность регистрации:
- по Sr-90+Y-90........................................................................не менее 46 %
- по Tl-204.................................................................................не менее 10 %
- по С-14...................................................................................не менее 3 %
Длина раздвижной штанги..............................................................0,7 м
Габаритные размеры...............................................       .........................Ø65×65 мм Масса........................................................................      ..........................0,3 кг
Блок детектирования БДМГ-96 или эквивалент:
Детектор...........................................................................................газоразрядные счетчики
Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма- излучения...0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1
Диапазон измерения дозы Н*(10 гамма-излучения....................... 0,1 мкЗв ÷ 10,0 Зв
Диапазон энергии регистрируемого гамма- излучения................ 0,05 ÷ 3 МэВ
Основная погрешность измерения................................................. ±(20 + 2/ Ах*) %
Длина раздвижной штанги..............................................................0,7 и 3,8 м
Габаритные размеры....................................................................... Ø40×250 мм
Масса................................................................................................. 0,5 кг

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент:
Детектор..............................................................................Сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы:
непрерывного излучения...................................................................50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
кратковременного излучения...........................................................5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы...................10 нЗв - 10 Зв
Диапазон энергий...............................................................................15 кэВ - 10 МэВ
Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Cs, в диапазоне:
15 кэВ - 60 кэВ...................................................................................± 35 %
60 кэВ - 3 МэВ....................................................................................± 25 %
3 МэВ - 10 МэВ..................................................................................± 50 %
Минимальная длительность кратковременного излучения......... 30 мс
Предел основной относительной погрешность измерения......... ± 15 %
Чувствительность по 137Cs............................................................ 70 имп•с-1/мкЗв•ч-1
Время измерения мощности дозы гамма-излучения 137Cs со статистической погрешностью ± 15 % (Р=0,95) при мощности дозы:
50 нЗв/ч...............................................................................................не более 60 с
0,3 мкЗв/ч........................................................................................... не более 10 с
2 мкЗв/ч и более (до 10 Зв/ч) ........................................................... не более 2 с
Габаритные размеры....................................................................... 233x85x67 мм Масса.................................................................................................. 0,9 кг

Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент:
Блок обработки и индикации БОИ	
диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	1,0 мкЗв•час-1 ÷ 10 мЗв•час-1 
диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы	1 мкЗв ÷ 1 Зв
диапазон регестрируемых энергий гамма-излучения	0,06 ÷ 3 МэВ
БОИ (габариты, масса)	177×85×124 мм, 1,1 кг
Блок детектирования БДКГ-04 или эквивалент	
детектор	сцинтилляционная пластмасса Ø30×15 мм
диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв•час-1 ÷ 10 Зв•час-1
диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв ÷ 10 Зв
диапазон регистрации энергий	0,05 эВ ÷ 3 МэВ
пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения	±20%
габариты, масса	Ø 60×320 мм, 1,2 кг
Блок детектирования БДПБ-01 или эквивалент	
детектор	ZnS(Ag) Ø60 мм 
диапазон измерения плотности потока альфа-частиц                         1 ÷ 5•103 мин-1•см2
диапазон измерения поверхностной активности 239Pu                      3,4•10-3 ÷ 3,4•103 Бк•см2
габариты, масса                                                                                       Ø 80×196 мм, 0,5 кг

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент:
Тип детекторов	кремниевый спектрометрический
Количество детекторов	2 (измерительный и компенсационный)
Диапазон измерения:
    объемной активности альфа-излучателей	10-2 ÷ 2•105 Бк/м3
    объемной активности бета-излучателей (по Sr(Y)-90)	10-1 ÷ 106 Бк/м3
Диапазон индикации эквивалентной равновесной объемной 
активности Rn-222	1 ÷ 2•105 Бк/м3
Энергетический диапазон регистрации:
    альфа-частиц	3,0 ÷ 9,0 МэВ
    бета-частиц	0,05 ÷ 3,0 МэВ
Объемный расход воздуха через фильтр	  20 ÷ 60 л/мин
Погрешность измерения расхода воздуха не более ±10 %
Объем архива	3000 результатов измерений
Габаритные размеры, масса	389×260×304 мм, 15,6 кг
Типы используемых фильтровальных лент	ЛФАС, FSLW
Средний расход ленты при непрерывной работе	     10 м на 50 дней

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режимы нормальной эксплуатации.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент:
Средний срок службы ..................................................... 5 лет. 
Средняя наработка на отказ, не менее...........................5000 ч 

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент:
Средняя наработка на отказ, не менее..........................................5000 ч
Средний срок службы не менее....................................................10 лет
Средний ресурс не менее..............................................................10000ч
Среднее время восстановления работоспособности не более....3 ч

Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент:
Средний срок службы ..................................................... 10 лет.

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент:
Средняя наработка установки на отказ ............................... не менее 25000 ч.
Средний срок службы установки .......................     .................. не менее 10 лет, при условии замены блоков, выработавших свой ресурс..

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент:
Время установления рабочего режима дозиметров-радиометров со всеми типами блоков детектирования, кроме блока детектирования БДКС-96 или эквивалент, не превышает ................. 1мин.
Степень защиты. IP54

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент:
Время установления рабочего режима..........................................1 мин

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент:
Интерфейс связи RS-485.
Собственный фон установки не превышает:
-по альфа-каналу .......................................................................... 1,0×10-2  Бк/м3;
-по бета-каналу ........................................................... .. .............. 1,0×10-1  Бк/м3
Степень защиты оболочек	IP65
Электромагнитная совместимость -	установка относится к изделиям группы III, критерий функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000 
Тип атмосферы	I, II, III, IV по ГОСТ 15150-69
Предельное значение относительной влажности      до 98 % при +35 °С

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	-

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент:
Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин:
-при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10С...................±10%
-при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С..........±10%
 Устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 50 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.
Прочен к воздействию ударов при свободном падении с высоты не более 750мм
Воздействие электромагнитных помех не приводит к изменению показаний дозиметров-радиометров более чем на ±10 %

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент:
Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин:
-при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий......................................................................................................................±10%
-при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С..........±10%
-при изменении атмосферного давления до 66 кПа относительно нормальных условий .....................................................................................................................±5%
-при изменении напряженности постоянного магнитного поля до 400 А/м относительно нормальных условий......................................................................±20%
 -при изменении напряжения питания от номинального значения(220(+22;-33), 12(+2; -1,5), 6(+1,2; -0,4)В).....................................................................................±5%
-при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот
 от 10 до 55 Гц..........................................................................................................с5%
-при ударных воздействиях с длительностью ударного импульса 5-6 мс, максимальным ускорением 49м/с2...........................................................................±5%

Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент:
Устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент:
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей:
-при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до предельных рабочих значений ...........................................................................±10%;
-при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35°С..... ±10%.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент:
Питание от трех аккумуляторов типоразмера АА ёмкостью не менее 1000 мА·ч с номинальным напряжением .......................................................................................... 4,5В

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент:
Питание осуществляется от трех видов источников питания:
-перезаряжаемый встроенный БА с номинальной емкостью 0,8 Ач
-сети переменного тока напряжением 220(+22; -33)В, частотой (50 ± 1)Гц
-внешнего источника постоянного тока с напряжением 12(+2,0; -1,5)В

Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент:
Питание   блок Ni-MH аккумуляторов + 6 В, сетевой адаптер

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент:
Питание от сети переменного тока напряжением 220±25 В, частотой, 50 Гц.
Потребляемая мощность не более 75 ВА.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ:
Погрешность измерения объемной активности:
    для альфа-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10-2 ÷ 1 Бк/м3	±50 %
    для альфа-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 1 ÷ 2•105 Бк/м3	  ±20 %
    для бета-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10-1 ÷ 10 Бк/м3	 ±50 %
    для бета-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10 ÷ 106 Бк/м3	±20 %

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ или эквивалент:
базовый комплект: 
   установка УДА-1АБ или эквивалент;
    кабель питания;
    кабель связи с ПЭВМ RS-485 или эквивалент
    физическая среда – витая пара, максимальное расстояние – 1200м, режим передачи – дифференциальный, максимальная скорость передачи – 100кбит/с – 100Мбит/с, напряжение: -7В до +12В.
    катушка фильтра;
    пластина-аппликатор;
    коллиматор – 2 шт.;
    специализированный комбинированный источник для калибровки установки УДА-1АБ  или эквивалент в футляре;
    лента фильтрующая – 100 м;
    программное обеспечение "Конфигуратор" или эквивалент - программа для чтения информации о внутреннем состоянии прибора.  Должна выводить информацию о возможных ошибках и сбоях в его работе, производить настройку отдельных параметров или переключить его режим работы, изъятие архивных данных измерений и рабочих спектров для дальнейшего анализа. 
Дополнительно:
 - трубка силиконовая медицинская 10/16 -20 метров – 2 шт. для измерений в системах вентиляции;
- блок насосный БН-01.  

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Дозиметр-радиометр 
На корпусе измерительного пульта закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения:
-товарный знак или обозначение предприятия -изготовителя;
-условное обозначение дозиметра-радиометра и измерительного пульта в соответствии с модификацией;
-порядковый номера по системе нумерации предприятия-изготовителя;
-год изготовления;
-знак утверждения типа средств измерений;
-степень защиты оболочек IP.
На корпус блока детектирования нанесены следующие маркировочные обозначения:
-товарный знак или обозначение предприятия-условное обозначение дозиметра-радиометра;
-условное обозначение блока детектирования;
-порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
-год изготовления;
-степень защиты оболочек IP.

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения 
На корпусе измерительного пульта закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения:
-товарный знак или обозначение предприятия -изготовителя;
-условное обозначение дозиметра в соответствии с модификацией;
-порядковый номера по системе нумерации предприятия-изготовителя;
-год изготовления.

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей 
На корпусе установки должна быть закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения:
-товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя;
-условное обозначение установки;
-порядковый номер установки по системе нумерации предприятия-изготовителя;
-год изготовления;
-знак утверждения типа средств измерения;
-степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды(IP).

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка установки должна производиться согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты В3-0, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-2005.
Упаковку производить в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при +20°С с содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающим установленного значения для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г.   Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Дозиметр-радиометр 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр-радиометр ДКС-96 или эквивалент выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Свидетельство о поверке на  дозиметр-радиометр, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Свидетельство о поверке на  дозиметр рентгеновского и гамма-излучения , выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

Дозиметр­радиометр 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр-радиометр выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Свидетельство о поверке на  дозиметр-радиометр, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений на установку для измерения объемной активности аэрозолей выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Свидетельство о поверке на  установку для измерения объемной активности аэрозолей, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Дозиметр-радиометр 
Хранить в отапливаемом и вентилируемом складе:
-в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5 до+40С и относительной влажности до 80% при +25С;
-без упаковки при температуре окружающего воздуха от +10 до +35С и относительной влажности до 80% при +25С.
В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на дозиметр-радиометр.

Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ:
В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на установку.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Первичная поверка.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Дополнительных требований к оборудованию не имеется.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ 
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Инструкция по эксплуатации, паспорт в печатной форме, читаемая.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение персонала заказчика не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	




Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.



Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16.

