
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание 

Предмет закупки: поставка контрольно-измерительных приборов

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Контрольно-измерительные приборы:

1. Измеритель электромагнитных полей П3-70/1или эквивалент

2. Измеритель электромагнитного поля промышленной частоты «ВЕ-50» или эквивалент

3. Люксметр пульсметр яркомер Эколайт-01или эквивалент

4. Термометр-барометр-гигрометр-анемометр-«ЭкоТерма» Максима 01или эквивалент

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Приборы должны работать при следующих климатических условиях: 

1. Для измерителя электромагнитных полей П3-70/1 или эквивалент:

- температура окружающего воздуха+10 °С ... +35 °С;

- атмосферное давление84 кПа ... 107 кПа;

- относительная влажность воздуха, не более80 % при +25 °С.

2.Для измерителя электромагнитного поля промышленной частоты «ВЕ-50» или эквивалент:

Рабочие условия окружающей среды

Нормальные условия применения-

-температура окружающего воздуха,(С20(5,

-относительная влажность воздуха, % 30-80,

-атмосферное давление, кПа (мм.рт. ст.)84....106 (630...795).

Рабочие условия применения

-температура окружающего воздухаот-10(Сдо+40

-относительная влажность воздуха90% притемпературе +25(С,

-атмосферноедавлениеот84до 106,7 кПа(от630до 800 мм рт. ст.).

3. Для люксметра пульсметр яркомер Эколайт-01 или эквивалент:
Рабочие условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха, С°

- нормальные рабочие условия20±5

- рабочий диапазон температур0 ÷ 40

Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 250С, %, не более 90

Атмосферное давление, кПа80 ÷ 110.

4.Термометр-барометр-гигрометр-анемометр-«ЭкоТерма» Максима 01 или эквивалент:

- температура воздуха,°C от минус 30 до 50;

- относительная влажность воздуха, не более, % 90;

-атмосферное давление гПа- от 800 до 1200.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Для измерителя электромагнитных полей П3-70/1 или эквивалент:

Диапазоны измерения электрических антенн АЭ I/II, АЭ 3/50 и магнитных антенн АМ I/50, АМ II, АМ 3.

Частота измеряемых сигналов

Диапазоны измерения электрического поля

Диапазоны измерения магнитного поля

5 Гц ... 2 кГц

7 В/м ... 200 В/м (АЭ I/II)

70 нТл ... 2000 нТл (АМ I/50)

5 Гц ... 2 кГц (с вырезом 45 ... 55 Гц)

7 В/м ... 200 В/м (АЭ I/II)

70 нТл ... 2000 нТл (АМ I/50)

2 кГц ... 400 кГц

0,7 В/м ... 20 В/м (АЭ I/II)

7 нТл ... 200 нТл (АМ II)

50 Гц

50 В/м ... 10000 В/м (АЭ 3/50, АЭ 50)

100 нТл ... 20000 нТл (АМ I/50)

10 кГц ... 30 кГц

100 В/м ... 2000 В/м (АЭ 3/50)

2 мкТл ... 400 мкТл (АМ 3)

Диапазон измерения изотропной электростатической антенны АЭС 1.

Диапазон измерений :

5 кВ/м ... 50 кВ/м

Погрешность измерения:

20 %

Диапазон измерения изотропной антенной АМ 4 (измерения постоянного магнитного и геомагнитного поля).

Диапазон измерений:

0,4 мкТл ... 250 мкТл (0,3 А/м ... 200 А/м)

Погрешность измерения:

± (1,0 + 0,15×Визм)

Габаритные размеры и масса составных частей прибора не превышают указанных в таблице.

Наименование Размеры, мм Масса, кг

Измерительный блок 60×130×250                      0,65

Антенна магнитная АМ I/5070×70×247            0,35

Антенна магнитная АМ II70×70×247                0,30

Антенна магнитная АМ 370×70×247                0,30

Антенна электрическая АЭ I/II140×140×490   0,4

Антенна электрическая АЭ 3/5040×140×490  0,4

Антенна электростатическая АЭС1140×140×690       0,4

Зарядное устройство ANSMANN 

серии ASC 41090×130×60                                               0,25

2. Для измерителя электромагнитного поля промышленной частоты «ВЕ-50» или эквивалент:

Диапазон частот, Гцот 49до 51

Диапазон измеряемых эффективных значенийиндукциимагнитного поля,от10мкТлдо 5,0мТл

напряженности электрическогополя,от50 В/мдо50кВ/м

Масса, кг0,55

Габаритные размеры, мм

датчика индукциимагнитного поля250 х 45(D)

датчика напряженности электрическогополя 245 х 65(D)

измерительно-индикаторного блока190х108х55

3. Для люксметра пульсметр яркомер Эколайт-01 или эквивалент:
Диапазон измерения освещённости, лк

1 ÷ 200000 
Диапазон измерения яркости, кд/м2

1 ÷ 200000 

Диапазон измерения коэффициента пульсации, % 

1 ÷ 100 

Габаритные размеры:

- фотометрической головки (ФГ), не более, мм50×145×28

- блока отображения информации, не более, мм70×208×35

-Масса с источником питания, г, не более 470.

4.Термометр-барометр-гигрометр-анемометр-«ЭкоТерма» Максима 01 или эквивалент:

-Диапазон измерений температуры воздуха, °C- от -30 до 50;
-Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха,°C±0,2;

-Диапазон измерений относительной влажности воздуха, %- от 5 до 90;

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха,%-±5;

- Диапазон индикации скорости воздушного потока, м/с- от 0,05 до 20,00;

- Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с- от 0,10 до 20,00;

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с: где V-измеренная скорость воздушного потока

- в диапазоне (от 0,10 до 1,00)-±(0,05+0,05V);

- в диапазоне (свыше 1,00 до 20,00)-±(0,10+0,05V);

- Диапазон измерений атмосферного давления, гПа (мм рт. ст.)-от 800 до 1200 (от 600 до 900);

- Диапазон индикации температуры внутри «черного шара»,°C- от минус 30 до 50

Габаритные размеры, масса (без принадлежностей),

не более

глубина, мм

ширина, мм
высота, мм

масса, кг

Блок индикации БОИ-01

(для исполнения 01)

40

75

215

0,40

Измеритель метеорологических параметров

«ЭкоТерма» Максима

35

50

360

0,30

«Черный шар»

100

100

160

0,15



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы – не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	1. Для измерителя электромагнитных полей П3-70/1 или эквивалент:

Магнитные антенны АМ I/50, АМII, АМ 3, электрические антенныАЭ I/II, АЭ 50, АЭ 3/50 и электростатическаяантенна АЭС1 являются трехкоординатными (изотропными, ненаправленного приема).

2. Для измерителя электромагнитного поля промышленной частоты «ВЕ-50» или эквивалент: не предусмотрено
     3. Для люксметра пульсметр яркомер Эколайт-01 или эквивалент: не предусмотрено.

    4.     Термометр-барометр-гигрометр-анемометр-«ЭкоТерма» Максима 01 или эквивалент:    не предусмотрено.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	1. Для измерителя электромагнитных полей П3-70/1 или эквивалент:

Электропитание прибора от устанавливаемой визмерительный блок батареи аккумуляторов типоразмера АА напряжением 1,2 В и емкостью 2 А/ч. Продолжительность непрерывной работы от аккумуляторов неменее 4 часов.

2. Для измерителя электромагнитного поля промышленной частоты «ВЕ-50» или эквивалент:
Питание измерителя осуществляется:

-от сети через блок питания ИЭС 4-090130

-автономно- от 4-х аккумуляторных батарей типоразмера АА емкостью2,4А*ч., встроенных в батарейный отсек. Время заряда аккумуляторных батарей–не более5 ч

время непрерывной работы-12ч.

3. Для люксметра пульсметр яркомер Эколайт-01 или эквивалент:
-Напряжение питания, В5;

-Ток потребления, не более, мА100;

-Время непрерывной работы без замены элементов питания, ч, не менее8;

-Время зарядки аккумуляторов, ч, не более4,5.

    4. Термометр-барометр-гигрометр-анемометр-«ЭкоТерма» Максима 01 или эквивалент:   

 Время автономной работы без замены элементов питания, не менее, ч8.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	1. Для измерителя электромагнитных полей П3-70/1 или эквивалент:

Предел допускаемой относительной погрешности измерения не более ± 30 %.

2. Для измерителя электромагнитного поля промышленной частоты «ВЕ-50» или эквивалент:
Предел допускаемой относительной погрешности измерения не более ± 20 %.

3. Для люксметра пульсметр яркомер Эколайт-01 или эквивалент:
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки освещенности, создаваемой источником света типа А, %± 3

Пределы допускаемой основной относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки яркости, создаваемой источником света типа А, ± 3%

Пределы допускаемой основной относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки коэффициента пульсаций, ± 3%

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности, ± 1%.

4. Термометр-барометр-гигрометр-анемометр-«ЭкоТерма» Максима 01 или эквивалент
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха,%±5.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:

-закупаемый товар -6 комплектов;

- паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии свидетельство о поверке средства измерений.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На изделиях, входящих в состав прибора должна быть табличка, на которой должны быть нанесены следующие обозначения:

-товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя;

-условное обозначение изделия: тип изделия, блок;

-порядковые номера типа изделия, блока по системе нумерации предприятия-изготовителя;

-год изготовления.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.

Закупаемый товар должен поставляться в жесткой упаковке.

Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль. В соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 15 января 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.

Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке закупаемого товара должны быть следующие технические документы: паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии свидетельство о поверке средства измерений.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранение закупаемого товара должно осуществляться в индивидуальной упаковке изготовителя в помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должны превышать содержании коррозионно – активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150 .


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Измеритель электромагнитных полей П3-70/1или эквивалент-1 комплект;

2. Измеритель электромагнитного поля промышленной частоты «ВЕ-50» или эквивалент-1 комплект;

3. Люксметр пульсметр яркомер Эколайт-01или эквивалент-2 комплекта;

4. Термометр-барометр-гигрометр-анемометр-«ЭкоТерма» Максима 01или эквивалент-2 комплекта.

Срок поставки15 января 2015г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое участников запроса цен

	1
	Технические требования:

Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования к комплектности
	Согласно подразделам , 4.2., 4.9, Раздела 4 технического задания
	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
PAGE  
2

