УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

по науке ОАО «ВНИИХТ»

______________ В.И. Никонов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.
Наименование товара

Вакуумная высокотемпературная печь СШВЭ-7/22И4*
2.
Основные требования к товару:

2.1 Назначение

Проведение термических процессов (отжиг, дегазация, спекание) порошков редких и редкоземельных металлов в вакууме, нейтральных газах (аргон, азот) или во взрывобезопасной смеси аргона с водородом при температуре до 2200оС.

2.2 Область применения

Научно-исследовательские работы по разработке технологий получения металлических порошков редких, редкоземельных и тугоплавких металлов и их композиций.

3.
Основные технические характеристики

	Наибольшая потребляемая мощность нагревательной камеры, кВт
	40

	Размеры рабочего пространства, мм, не менее

                Диаметр

                Высота
	140

280

	Номинальная температура, оС
	2200

	Равномерность поддержания температуры по рабочему пространству, оС
	±7

	Номинальная масса садки, кг
	10

	Число зон регулирования температуры
	1

	Остаточное давление в рабочей камере в холодном состоянии, мм рт. ст., не более
	7х10-6

	Материал нагревателей
	вольфрам

	Материал экранов
	Вольфрам, молибден

	Напряжение питающей сети, Гц
	380/220

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Расход охлаждающей воды, куб. м/ч
	2,0

	Габаритные размеры, мм

                 Ширина

                 Длина

                  Высота
	1400

1600

1850

	Масса электропечи, т, не более
	1,0


4. Необходимая комплектация электропечи

Электропечь вакуумная шахтного типа с вертикально расположенным корпусом из нержавеющей стали включает в себя следующие основные узлы:

- камеру нагрева, в которой находится нагревательный блок с экранной теплоизоляцией и нагревателями из вольфрама. Для измерения температуры служат импортный пирометр и термопара ВР (А-1). Через патрубок в корпусе печи возможна установка контрольных термопар;

- шкаф управления, имеющий микропроцессорную систему управления нагревом на основе персонального компьютера и прибора «Термодат», которая позволяет управлять нагревом как в автоматическом, так и в ручном режиме. Печь укомплектована системой архивации параметров технологического процесса с возможностью сохранения на USB Flash disk, обработки в электронных таблицах Microsoft office Excel, других приложениях и распечатки процесса на бумажном носителе. Шкаф изготовлен с использованием комплектующих передовых европейских фирм;

- вакуумную систему с паромасляным насосом НД-250Р и механическим насосом 2НВР-90Д, вакуумными вентилями и затвором 2ЗВЭ-250. Для измерения остаточного давления служит вакуумметр «Мерадат - ВИТ» с жидкокристаллическим графическим дисплеем;

- систему водоохлаждения с коллектором, распределителем и импортными датчиками протока высокой надёжности;

- тиристорный регулятор серииW5;

- печной трансформатор;

- разводку проводов и кабелей;

- систему подачи в рабочую камеру газовой смеси с автоматическим регулированием расхода газа;

- эксплуатационную документация на русском языке.

Для установки электропечи специальных фундаментов не требуется.

5. Условия поставки

Доставка в г. Москва, Каширское шоссе, д. 33.

Срок поставки – 2-3 месяца после заключения договора.
6. Условия оплаты

В цену электропечи входят стоимость её изготовления и доставки по адресу, указанному Заказчиком, стоимость эксплуатационной технической документации, пуско-наладочных работ и обучения специалистов Заказчика.

Оплата товара производится в следующем порядке: безналичный расчёт без аванса – первый платёж в размере 90 % в течение 3 банковских дней с момента поставки на склад Заказчика и подписания акта сдачи-приёмки товара, второй платёж 10 % после проведения пуско-наладочных работ. Возможны другие условия оплаты по согласованию сторон.

7. Гарантийные требования

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода электропечи в эксплуатацию. или 18 месяцев после отгрузки оборудования.

8. Количество товара

Единица измерения – комплект.

Количество – 1 комплект.

*Участник может представить в своей заявке альтернативные товары, при условии, что произведенные замены по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству товары, указанные Заказчиком в требованиях.

*При предоставлении эквивалента продукции Участнику необходимо предоставить в Заявке сравнительную таблицу всех характеристик предлагаемого товара, а также сравнение гарантийных обязательств, стоимости расходных материалов и расходов на техническое обслуживание и ремонт.
Начальник отдела РМ







В.Д. Федоров

