акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по открытому запросу предложений в электронной форме

без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку систем радиационного мониторинга
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2 . Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Системы радиационного мониторинга: 

1)ТСРМ 61-08 (или эквивалент)
2)ТСРМ 61.100 – блок детектирования (или эквивалент)
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылка в закупочной документации на товарные знаки, наименование производителя, носят лишь рекомендательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, фирменные наименования (эквиваленты) при условии, что:
- в составе заявки будет представлено «Техническое предложение» на аналог в полном объеме с подробным указанием технических характеристик и параметров изготовителя предлагаемой к поставке продукции. Рекомендуем приложить ТУ на аналог (все листы и приложения);

- произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в подразделе № 4 настоящего технического задания.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1.2.1 Поставляемое оборудование является новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


Подраздел 1.3. Код ОКП

703257

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 2.1 Пешеходный монитор для регистрации ЯМ и РВ по гамма - излучению;

 2.2 Контроль радиоактивного загрязнения персонала. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3.1 Температура окружающей среды:

1) для БД не ниже - 40 и не выше + 50 ºС;
2) для БПУ не ниже - 10 и не выше + 50 ºС 

3.2 относительная влажность окружающего воздуха:

1) для БД не более  95 % при температуре  35 ºС и при более низких температурах  

без конденсации влаги;

2) для БПУ не более 75 % при температуре  30 ºС и при более низких температурах без конденсации влаги. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

4.1.1 СРМ работоспособна при питании от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В при номинальном значении 220 В частотой (50 ± 3) Гц;

4.1.2 Частота ложных срабатываний СРМ не более 1 срабатывания на 1000 проходов;

4.1.3 Потребляет СРМ мощность не более 50 Вт (без учета ИБП);

4.1.4 Порог обнаружения ЯМ,  г:

 239 Pu-5,3 235 U-66 
4.1.5 Габаритные размеры составных частей СРМ (длина х ширина х высота) составляют, мм, не более:
а) БД ТСРМ61.100      -  405х60х60;

б) БПУ  ТСРМ61.200   -   310х125х2652

4.1.6 Масса составных частей СРМ составляет, кг, не более:

а) БД   -  2,5;

б) БПУ  - 6,2.
4.1.7 Наличие встроенной стабилизации измерительного тракта.

4.1.8 Блоки детектирования   ТСРМ61.100  должны быть совмести с  ТСРМ61

	Подраздел 4.2. Требования к маркировке


4.2.1  Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе
Подраздел 4.3. Требование к упаковке

4.3.1 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1 Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 7.1 Диапазон рабочих температур не ниже +5 и не выше +60 ºС и относительной влажности не более         80 % при температуре 25 ºС


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1 Не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	9.1 В соответствие с руководством по эксплуатации ТСРМ61РЭ


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	10.1 Не требуется  


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	11.1 ПТЭ и ПОТ РМ-016-01; РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

11.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

11.3 Правила противопожарного режима в Российской федерации.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1 Требования к качеству товара, должно иметь:

1) Сертификат соответствия ГОСТ Р;

2) Сертификат соответствия ОИТ.




РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	ТСРМ61-08 – 1 компл..;

ТСРМ61.100 – 3 шт.   Поставка не позднее 15 дней после подписания договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	В соответствие с ТСРМ82РЭ


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЯМ – ядерные  материалы;

РВ – радиоактивное   вещество;

СРМ – система радиационного мониторинга;

ИБП – источник бесперебойного питания;

ТУ – технические условия;

РЭ – руководство по эксплуатации.

 БПУ - блок питания и управления

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
PAGE  

