Приложение № 4

к документации по проведению открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-02/09/2014-10эзп

Согласовано

Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.А. Жулин

Техническое задание к  извещению о закупке

ООО «Нижегородтеплогаз» следующего оборудования:

___________________________________________________________________________________

Технические характеристики Стационарного газоанализатора АГМ-501м:

Модификация: АГМ-501м (О2, СО)

Газоанализатор с многоканальным отбором пробы с последовательным выводом результатов на дисплей и/или последовательной передачей через интерфейсы.

Оксид углерода(СО):

Диапазон измерений: 0…..4000

Участок диапазона измерений, в котором нормируется основная погрешность: 0….100; 100….400

Пределы допускаемой основной погрешности: абсолютной + 10

относительной: + 10

Единица младшего разряда индикации: 1

Кислород (О2):

Диапазон измерений: 0…..21

Участок диапазона измерений, в котором нормируется основная погрешность: 0….4; 4…..21

Пределы допускаемой основной погрешности: абсолютной + 0,2

относительной: + 10

Единица младшего разряда индикации: 0,01

Максимальный расход анализируемой газовой смеси, л/мин, не более:   1,5

Время прогрева, мин, не более:   5

Время установления показаний по уровню 0,9, с, не более:   90

Интервал времени работы без корректировки показаний, ч, не менее:   1000

Напряжение питания, В:   220+22

Частота сети, Гц:   50+1

Потребляемая мощность газоанализатора, Вт, не более:   5

Время зарядки аккумулятора, ч, не более:   8

Габаритные размеры, мм, не более:   400х310х100

Масса газоанализатора, кг, не более:   2,6

Средняя наработка на отказ, час, не менее:   10000

Средний срок службы, лет, не менее:   8

Межпроверочный интервал, лет:   1

Зам. главного инженера ООО «Нижегородтеплогаз»       __________________________ О.В. Жаднов

__________________________________________________________________________________