
Приложение № 3  к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
в электронной форме 
Техническое задание на 

поставку  счетчиков для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»  

	№
	Наименование продукции
	Марка, сорт, краткие технические характеристики
	Кол-во, шт.

	1
	Счетчик 


	Счетчик бета-излучения предназначен для регистрации мягкого бета-излучения в радиометрических устройствах.

· Марка: СИ8Б; 

· Наклон вольтамперной характеристики, % / В – не более 1,25;

· Наклон плато счетной характеристики, % / В – не более 0,3;

· Собственный фон, имп/с – не более 2;

· Рабочий интервал напряжений, В – не менее 360, не более 440;

· Чувствительность по току, мкА/при Р=12,9х10-10А/кг (5 мкР/с) – не менее 8, не более 15;

· Амплитуда импульса напряжения, В – не менее 20;

· Эффективность регистрации бета-излучения, % - не менее 50, не более 85;

· Чувствительность по скорости счета, имп х с-1 х А-1 х кг (имп/мкР) – не менее 1,3х1012 (350), не более 1,9х1012 (500);

· Наибольшая рабочая скорость счета, имп/с –не более 3 400;

· Максимально допустимая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в течение 1мин., А/кг (Р/ч) – не более 21,5х10-6 (300);

· Наибольший рабочий ток, мкА – не более 23,6;

· Габариты: диаметр, мм – 80, высота, мм – 33;

· Масса, г, не более – 100;

· Гарантийная наработка – 1х1010 импульсов в пределах гарантийного срока.
	19

	2
	Счетчик 


	Торцевой газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера со слюдяным окном предназначен для регистрации бета-, гамма-излучения и применения в аппаратуре радиационного контроля.

Климатическое исполнение УХЛЗ.1 ГОСТ 15150-69.

Класс безопасности ЗНЗ по ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

· Марка: СБТ 10; 

· Диапазон рабочих напряжений, В – не менее 320, не более 450;

· Напряжение начала счета, В – не менее 260, не более 320;

· Протяженность плато счетной характеристики, В – 80;

· Наклон плато счетной характеристики, % В-1 – не более 0,3;

· Собственный фон, при температуре (55+3) ºС, с-1 – не более 4,17;

· Импульсная чувствительность к гамма-излучению (нормированная по источнику 137Cs при МЭД 4 мкР с-1), мкР-1 – не менее 322,5, не более 402,3;

· Эффективность регистрации бета-излучения, % - не менее 30;

· Температура эксплуатации, ºС – не менее минус 60, не более 55;

· Габариты: длина, мм – не более 91, ширина, мм не более 70, высота, мм – не более 39;

· Масса, кг, не более – 0,15;
· Наибольшая рабочая скорость счета (от источника 137Cs), с-1 – не менее  6,5 103;

· Наибольшая рабочая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, мкР с-1 – не менее 30;

· Максимально допустимая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, Р ч-1 – не более 3004

· Гарантийная наработка 1х1010 имп.
	10


Указание на товарные знаки не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Заказчика оборудованием на объекте применения.

Счетчики должны быть новые (не ранее 2010 года изготовления), не восстановленные, не бывшие в употреблении, имеющие сертификаты соответствия, паспорта с указанием даты изготовления, санитарно-эпидемиологическое  заключение, соответствовать требованиям ГОСТ и иметь гигиеническое свидетельство, поставлены в полностью рабочем состоянии.

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя в г. Обнинске.
Контактное лицо:  Доронина Ольга Арнольдовна (48439) 9-50-07.
PAGE  
2

