ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков детектирования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков детектирования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Дата выпуска не ранее 2013 г. Оборудование должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок детектирования
БДИГ31-П2
	1. Описание и работа блока детектирования

1.1 Назначение блока детектирования

1.1.1 Блок детектирования предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов, в системах радиационного контроля, в составе дозиметрической аппаратуры.
1.2 Характеристики

1.2.1 Блоки детектирования обеспечивают регистрацию гамма-излучения в диапазоне энергий от 9 до 1250 кэВ.

1.2.2 Блоки детектирования обеспечивают работу в диапазоне мощностей экспозиционной дозы гамма-излучения от 10 до 10³ мкР/ч.

1.2.3 Чувствительность к мощности экспозиционной дозы фотонного излучения нуклида 137 СS составляет не менее 20 (имп/с)/(мкР/ч). Предел погрешности не более 10% (0,95).

1.2.4 Нелинейность блока детектирования не превышает 1·10ˉ ³%/(имп/с) и приводится в сертификате о поверке.

1.2.5 Предел допускаемой основной погрешности не более 25 %при доверительной вероятности 0,95 и учете поправки на нелинейность.

1.2.6 Уровень собственного фона блока детектирования не более 50 сˉ¹.

1.2.7 Температурная зависимость чувствительности ±2 % на каждые 10°С.

1.2.8 Питание блока детектирования осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12 (+3,0)(-1,0) В.

1.2.9 Ток потребления не более 75 мА.

1.2.10 Время установления рабочего режима не более 15 минут, при отрицательных температурах - не более 30 минут.

1.2.11 Нестабильность чувствительности не более 5 % за 8 ч.

1.2.12 Время непрерывной работы не ограничено.

1.2.13 Рабочий диапазон температур блока детектирования от минус 30 до +50 ºС.

1.2.14 Относительная влажность 95 % при +35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги.

1.2.15 Блок детектирования устойчиво работает при воздействии брызг интенсивностью 5 мм/мин.

1.2.16 Устойчивость к воздействию вибраций в диапазоне частот от 5 до 25 Гц со смещением 0,1 мм.

1.2.17 Устойчивость к пониженному атмосферному давлению по группе Р1 ГОСТ 27451 (от 84 до 106,7 кПа).

1.2.18 Наработка на отказ блока детектирования не менее 10000 ч. Срок службы блока детектирования не менее 10 лет.

1.2.19 Срок хранения не менее 1 года с последующей переконсервацией.

1.2.20 Габаритные размеры, мм, не более: диаметр 68 х 420.

1.2.21 Масса, кг, не более 2.

1.3. В состав блока детектирования входит разъем типа РС7ВГв кол-ве 1 шт.


	не менее 24 месяцев
	40
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14 
        7. Сроки поставки продукции:

В течение 60 дней с даты заключения договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________Д.П.Давыдов
Исполнитель                                                                                                    _____________________М.С.Дроздов
