Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ПОСТАВКУ СПЕКТРОМЕТРА ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА СЕГ-10П-02 (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) ДЛЯ НУЖД  ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку спектрометра излучения человека СЕГ-10П-02 для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (г. Сосновый Бор).

- Срок поставки товаров:

Поставка оборудования осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора поставки, но не позднее 20 декабря 2012 г.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента выполнения работ по пуско-наладке Товара (оборудования), но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки Товара (оборудования).

- Перечень и технические характеристики товаров:

Спектрометр СЕГ-10П предназначен для измерения содержания инкорпорированных гамма-излучающих радионуклидов во всем теле и легких человека, а также для измерения содержания радионуклидов йода в щитовидной железе человека. Спектрометры обеспечивают регистрацию гамма-излучения в диапазоне от 0.05 до 3.0 МэВ. Минимальная измеряемая активность за время измерения 10 минут составляет:

- при измерении в теле - 200 Бк для 137Cs;

- при измерении в теле - 350 Бк для 134Cs;

- при измерении в легких - 50 Бк для 60Co;

- при измерении в щитовидной железе - 35 Бк для 131I.

Спектрометры эксплуатируются при температуре воздуха от 10 до 350С, относительной влажности до 75% при 300С  и атмосферном давлении от 84 до 106.7 кПа.

Спектрометры относятся к элементам безопасности класса 4 по ОБП-88/97.

Электропитание спектрометров осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.

По климатическому исполнению, устойчивости к воздействию внешних факторов спектрометры соответствуют требованиям ГОСТ 12997-84, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 27451-87.

Степень защиты оболочек спектрометров - IP23 по ГОСТ 14254-96.

По степени защиты от поражения электрическим током спектрометры относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Спектрометр стоек к воздействию дезактивирующих растворов, состав которых оговорен требованиями ТУ.

Метрологическое и программное обеспечение соответствует требованиям ГОСТ 29075-91.

Спектрометр и примененные в нем комплектующие изделия и материалы соответствуют "Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для атомной энергетики" (СУП).

Основные параметры и характеристики (должны быть не хуже указанных ниже):

- Спектрометры обеспечивают регистрацию гамма-излучения в диапазоне энергий от 0.05 до 3.0 МэВ.

- Предел допускаемой основной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность шкалы спектрометра) в нормальных условиях применения - не более 1 %.

- Спектрометры обеспечивают измерение активности гамма-излучающих радионуклидов, содержащихся во всем теле, легких человека, радионуклидов йода в щитовидной железе человека. Диапазон измерения активности инкорпорированных радионуклидов при внешнем гамма фоне мощностью дозы не более 0,15 мкЗв/ч:

  - в теле - от 200 до 7.0∙105 Бк по 137Cs;

  - в легких - от 50 до 1.0∙105 Бк по 60Co;

  - в щитовидной железе - от 35 до 2.0∙106 Бк по 131I.

Минимальная измеряемая активность за время измерения 5 минут составляет:

  - при измерении в теле - 200 Бк для 137Cs;

  - при измерении в легких -50 Бк для 60Co;

  - при измерении в щитовидной железе - 35 Бк для 131I.

Относительное энергетическое разрешение спектрометров по гамма-линии энергии 661.7 кэВ при измерении с точечным источником радионуклида 137Cs не превышает - 9.5 %.

Эффективность регистрации в пике полного поглощения гамма-линии энергии 661.7 кэВ в энергетическом интервале от 620 до 700 кэВ при измерении активности радионуклида 137Cs в фантоме в геометрии измерения всего тела не менее:

- c фантомом взрослого (масса 70 кг, рост 170см) 2.5∙10-4 имп/(с∙Бк),

- с фантомом подростка 10 лет (масса 27 кг, рост 135 см) 4.0∙10-4 имп/(с∙Бк),

- с фантомом ребенка 2 лет (масса 12 кг, рост 90 см) 4.5∙10-4 имп/(с∙Бк).

Эффективность регистрации в пиках полного поглощения гамма-линий энергии 1173.2 и 1332.5 кэВ в энергетическом интервале от 1100 до 1410 кэВ при измерении с фантомом активности радионуклида 60Co в легких взрослого человека не менее 4∙10-4 имп/(с∙Бк).

Эффективность регистрации в пике полного поглощения гамма-линии энергии 364.5 кэВ в энергетическом интервале от 300 до 580 кэВ при измерении с фантомом активности радионуклида 131I в щитовидной железе взрослого человека не менее 1∙10-3 имп/(с∙Бк).

Эффективность регистрации блоков детектирования БДЕГ-05 и БДЕГ-08 в пике полного поглощения гамма-линии с энергией 661.7 кэВ в энергетическом интервале от 620 до 700 кэВ при измерении точечного источника радионуклида 137Cs на расстоянии 5 см от детектора (в держателе) не менее 1∙10-2 и 1∙10-3 имп/(с∙Бк), соответственно.

Уровень собственного фона спектрометров в геометрии измерения тела человека при внешнем гамма-фоне мощностью дозы не более 0.15 мкЗв/ч не превышает в энергетических интервалах:

  - от 620 до 700 кэВ - 5 имп/с,

  - от 150 до 2500 кэВ - 80 имп/с.

Максимальная входная статистическая загрузка - 3∙104 с-1.

Время установления рабочего режима не превышает 30 мин.

Время измерения составляет не более 600 с.

Время непрерывной работы должно быть не менее 8 часов.

Питание спектрометров осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В (10% - 15%) частотой 50 Гц.

Потребляемая спектрометром мощность не более 400 ВА.

Комплект поставки

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| СИЧ – СЕГ-10П-02 (2 детектора БДЕГ-80 + щ. железа БДЕГ-25) В составе: |  | 1 комплект |
| 1 | Аналого-цифровой преобразователь | 2 шт. |
| 2 | Блок детектирования БДЕГ-25 | 1 шт. |
| 3 | Блок детектирования БДЕГ-80 | 2 шт. |
| 4 | Весы | 1 шт. |
| 5 | Держатель контрольной пробы | 1 шт. |
| 6 | Документация (РЭ, МВИ, паспорт) | 1 шт. |
| 7 | Свинцовый защитный экран – коллиматор блока детектирования | 1 шт. |
| 8 | Измерительное кресло | 1 шт. |
| 9 | Контрольная проба | 1 шт. |
| 10 | Программное обеспечение «ASW» | 1 шт. |
| 11 | Ростомер | 1 шт. |
| 12 | Современный персональный компьютер (монитор, лазерный принтер, мышь, клавиатура) | 1 шт. |
| 13 | Пусконаладочные работы на территории Заказчика |  |

- Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, выполнение работ по пуско-наладке оборудования,  вводу оборудования в эксплуатацию и обучение персонала эксплуатирующей организации (с учетом командировочных расходов), полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

- Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и должно быть предъявлено заказчику при поставке оборудования. Оборудование, подлежащее поверке, должно иметь свидетельство о первичной поверке.  Оборудование должно быть внесено в государственный реестр средств измерения и иметь подтверждающие документы.

Поставщик обязан выполнить работы по пуско-наладке оборудования (с составлением Акта ввода в эксплуатацию) в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о готовности оборудования к пуско-наладке.

- Место поставки и условия допуска:

Ленинградская обл., г. Сосновый бор, промзона, а/я5.