Технические требования на закупку электроохладителя.

1. Назначение.

Электроохладитель типа X-Cooler III предназначается для охлаждения детекторов из особо чистого германия (ОЧГ) типа GMX (фирма ORTEC, технология РорТор), применённых на стенде Заказчика.

2. Состав электроохладителя:
· компрессор;
· гибкий шланг, предназначенный для соединения и подачи хладагента от компрессора до охлаждающей головки;
· охлаждающая головка;
· кабель питания;
· набор запчастей.

3. Технические характеристики электроохладителя:
3.1 Электроохладитель должен обеспечивать присоединение (установку) ОЧГ-детекторов по технологии «PopTop» (фирма ORTEC).
3.2 Электроохладитель должен обеспечивать охлаждение ОЧГ детектора во время работы до рабочих температур (-185÷-195 оС)
3.3 Электроохладитель должен обеспечить следующие возможности:

· разъемная конструкция детектор-компрессор;

· самостоятельный монтаж-демонтаж ОЧГ детекторов на электроохладитель;

· пространственное разделение компрессора и хладообменника на гибком шланге длиной не менее 300 см;

· охлаждение детекторов различной относительной эффективности вплоть до коаксиальных детекторов 150%;

· произвольное расположение детектора в пространстве;

· монтаж имеющихся у заказчика детекторов производства фирмы ORTEC, США или эквивалент.

4. Электроохладитель должен иметь следующие характеристики:
· электропитание 220 (+10-15%) В, 50(±2%) Гц;
· потребляемая мощность - не более 500 Вт в пиковом режиме, не более 400 Вт в стационарном режиме;
· размеры, не более:

компрессор - 31,8 см x 31,8 см x 28 см;
длина охлаждающей  головки –не более 422 мм;
· вес, не более: 

компрессор, - 16.4 кг;

головка теплообменника - 5 кг без капсулы детектора.

· шумность, не более: 70 Дб на 1 м.

· рабочая температура: от 5 до 30 оС.

· относительная влажность: от 5 до 95 % без конденсации.

· хладагент: газовая смесь без использования фреонов.
5. Требования по надёжности.

· конструкция электроохладителя должна обеспечивать непрерывную очистку хладагента от примесей масла;

· электроохладитель должен работать длительными непрерывными периодами без какого-либо сервисного обслуживания с наработкой на отказ не менее 5 лет.
· гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года.
6. Особые требования к поставщику: предоставить документ от изготовителя электроохладителя, подтверждающий согласие изготовителя на предложение товара в рамках закупки.
Начальник отдела 8                                                                                В.Г. Ильин
