Техническое задание

на поставку

стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки  Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41

Обнинск

2013 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41 разработки не ранее 2012 года в комплекте с антеннами преобразователями АП-1 и АП-3, устройство зарядное 1 комплект

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроль биологически опасных уровней электромагнитных излучений напряженности, плотности потока энергии и экспозиции для обеспечения выполнения требований Общего Технического Регламента об электромагнитной совместимости и безопасности, действующего в странах Европейского Союза и РФ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур.......от —10 до +50°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики Характеристики измерительного устройства: Результаты измерения, выводимые на индикатор (с подсветкой в темноте):; - текущие значения В/м, А/м, мкВт/cм2 , мВт/cм2 - максимальные и средние значения В/м, А/м, мкВт/cм2 , мВт/cм2 за последние 6 минут измерения - результаты измерения экспозиции: (В/м)2*t, (А/м)2*t, мкВт/cм2*t где t - время с момента включения прибора. Функции предупреждения; визуальное и звуковое оповещение при достижении одного из допустимых значений напряженности, ППЭ или экспозиции, вводимых пользователем в процессор. Калибровка; автоматическая. Оптическая развязка П3-41 от ПЭВМ; Двойной оптический кабель от 10 до 100 м. Сопряжение с ПЭВМ через USB – порт.. #### Технические характеристики антенных преобразователей (АП) Тип антенны преобразователя (АП); АП-1 (ППЭ); АП-3(Е). Диапазон частот; (0,3 - 40) ГГц; (0,01-300) МГц. Пределы измерения плотности потока энергии, мкВт/см2; 0,26-100000. Пределы измерения напряженности электрического поля (Е), В/м; (2,5-800) для (10-30) кГц (0,5-550) для (0,03-300) МГц. Размеры, мм - Устройство измерительное - 166х87х48 - АП-1 - Ø63х285 - АП-3 - Ø83х311 Вес, кг - Устройство измерительное: 0,5 - АП-1: 0,14 - АП-3: 0,21

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режимы нормальной эксплуатации.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средний срок службы ..................................................... 5 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В процессе всех измерений на табло ЖКИ высвечивается номер используемого антенного преобразователя (АП) и значение рабочей частоты, по которой происходит коррекция частотной характеристики АП. При включении кнопки «Режим измерения» запускается 2 дополнительные программы: - поиск с дискретностью 120 мсек максимального значения напряженности, при этом происходит фиксация максимума и текущего времени, когда этот максимум достигнут, а также производится индикация текущего времени поиска, - измерение компонент напряженности поля по 3 взаимно-ортогональным направлениям x, y, z.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

-

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерителя, обусловленной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной в пределах рабочих температур на каждые 10 гр.C. не более: для АП-1 ±0,6 дБ, для АП-3 ±1,0 дБ Неравномерность коэффициента преобразования в рабочем диапазоне частот не более: для АП-1 4 дБ в диапазоне от 0,3 до 11,5 ГГц и 9 дБ в диапазоне частот от 11,5 до 40 ГГц для АП-3 12 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц, 9 дБ в диапазоне частот от 30 до 100 кГц и 5 дБ в диапазоне от 0,1 до 300 МГц

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание; 2 аккумуляторных батареи типоразмера AA емкостью 2,85 A*ч. Время непрерывной работы; не менее 24 ч.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ППЭ и среднеквадратичного значения напряженности электрического (магнитного) поля известной частоты ±2,4 дБ

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

-

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На изделиях, входящих в состав прибора, должна быть табличка, на которой должны быть нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; -условное обозначение изделия: тип изделия, блок; -порядковые номера типа изделия, блока по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления. Место и способ маркировки изделий, должны соответствовать требованиям конструкторской документации. Все изделия, входящие в состав прибора, должны быть опломбированы в соответствии с конструкторской документацией.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Футляр, чехол, ящик, пакет.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Диск с программой, руководство по эксплуатации, формуляр, методика поверки, свидетельство о поверке, упаковочный чертеж.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Ответственность Поставщика за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Рабочие условия применения и транспортирования по 4 группе ГОСТ 22261

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований к оборудованию не имеется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Инструкция по эксплуатации, паспорт в печатной форме, читаемые.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Калякин Дмитрий Георгиевич, (48439) 9-48-96.