                                                                                         Утверждаю:
                                                                                   Начальник отдела 

                                                                               «Ядерные материалы»

                                                                               _____________В.А.Середенко

                                                                               «____»_____________2010г.

Техническое задание

на закупку (поставку) серийного изделия

1. Наименование изделия и область применения.

Шкаф вытяжной радиохимический для работ с радиоактивными и токсичными веществами марки ШВ-2РА.

2. Требования к конструктивному исполнению.

Шкаф вытяжной радиохимический должен включать в себя:

- камеру;

- шторку;

- маховичок подачи холодной воды;

- розетку;

- трубный коллектор (сверху вниз): трубопровод холодной воды, трубопровод горячей воды, трубопровод сжатого воздуха, трубопровод слива в канализацию;

- маховичок подачи горячей воды;

- маховичок подачи сжатого воздуха;
- блок управления;

- опору шкафа с дверцами;

- полку в опорной части;

- светильник для освещения камеры;

- заглушку боковую;

- цоколь;

- шланг;

- стенки навесные опорной части.

     3.  Требования к устройству и принципу работы.

          Шкаф вытяжной должен представлять камеру, устанавливаемую на опоре к крепящейся к ней болтами.             

          Камера выполняется в виде цельнометаллического бескаркасного короба  со скругленными углами из листовой коррозионностойкой стали и двумя проемами в передней стенке прямоугольной формы, закрытыми подвижными шторками из органического стекла. Шторки должны скользить в наклонных направляющих и удерживаться на требуемой высоте фиксаторами.
          Опора выполняется из трубчатого каркаса с приваренным цоколем и навесными стенками, закрепляемыми к каркасу пружинными элементами. Опора разделяется на три отсека, закрываемыми дверцами. Крайний левый отсек предназначается для размещения сборника жидких отходов, центральный и правый отсеки должны иметь полки для размещения необходимого оборудования и материалов.
     Опора должны иметь регулировку по высоте в пределах ±10 мм.

     На задней стенке опоры закрепляется трубный коллектор для подвода внешних магистралей (сверху вниз): холодной воды, горячей воды, сжатого воздуха, слива в канализацию,

     Сливная труба канализации должна допускать установку направленного слива вправо.

     Слив жидких радиоактивных отходов должен обеспечиваться через горловину над столешницей камеры при низкой активности в коллектор канализации, при высокой активности в сборник жидких отходов через гибкий резиновый шланг.

     Запорно-регулирующая арматура и ее управление выносится на переднюю стенку цоколя опоры шкафа. Там же должен располагаться и блок управления электрооборудованием шкафа.

     Электрическая схема должна предусматривать включение (отключение) светильника переключателем, включение (отключение) питания (380 В) шкафа автоматическим выключателем, размещение на боковых стенках цоколя опоры двух пар розеток.

     Кабели (провода), отходящие от потребителей внутри вытяжного шкафа должны проходить к розеткам и пульту управления через специальные отверстия с заслонкой.
     Резьбовые соединения трубопроводов и вентилей не должны допускать подтекания жидкостей и утечки сжатого воздуха.

     Окраска шкафа должна быть прочной. Не допускается отслоение окрасочного слоя. Цвет верхней части шкафа (камеры) – бежевый, нижней части (опоры) – серый.

     В целом инженерное оборудование вытяжного шкафа должно отвечать требованиям 2-го класса работ по классификации ОСПОРБ-99/2010.

4. Требования к показателям технической характеристики.

Показатели технической характеристики шкафа вытяжного должны иметь следующие значения:
- Габаритные размеры вытяжного шкафа, мм, не более 

  (длина х ширина х высота)                                           1920 х 794 х 2100 

- Масса вытяжного шкафа, кг, не более                                    310

- Освещенность столешницы, лк, не менее                               300

- Максимальная допустимая температура внутри камеры,

  ºС                                                                                                    60

- Электрическая мощность подключаемого оборудования,

  Вт, не более                                                                                5000

- Рабочее давление подводимых коммуникаций, 

  кПа, не более                                                                                300

- Слив жидких отходов в спец.канализацию,

  условный проход, мм                                                                     15
- Трубный коллектор:                                  

- Подводящий трубопровод, условный проход, мм                       15

- Канализация, условный проход, мм                                              50

- Напряжение питания трехфазного тока с нулевым

  проводом, В                                                                                   ~380
- Количество розеток с заземленным контуром, шт.                        4

- Напряжение в розетках, В                                                              220

- Нагрузка на одну розетку, А, не более                                            10

- Частота тока, Гц                                                                                 50

5. Требования к комплектности поставки.
В единичный комплект поставки изделия должно входить:

Шкаф вытяжной радиохимический ШВ-2РА                                     1

Комплект принадлежностей, в том числе:                                          1

-  ввод коммуникаций (с одной и другой стороны подставки)           2   

-  полка                                                                                                    5

-  вилка                                                                                                    -

-  перчатки резиновые камерные                                                       2 пары

Документация: паспорт (инструкция по эксплуатации 

и техническое описание)                                                                       1

Общее количество комплектов поставки, штук                                  5

6. Условия поставки.

1. Срок поставки – не позже 01 марта 2011г.

2. Поставщик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации вытяжных шкафов не менее 24 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию.

3. Поставщик гарантирует соответствие вытяжного шкафа требованиям настоящего технического задания на поставку.

4. Допускаются конструктивные особенности шкафа, незначительно отличающиеся от условий данного технического задания, не влияющие на функциональные характеристики шкафа, но с обязательным условием  предварительного согласования этих отличий перед поставкой с Заказчиком.
5. Техническая эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке.

6. Наличие свидетельства завода-изготовителя о приемке и годности к эксплуатации обязательно.

7. Допускается поставлять раздельно опору и камеру вытяжного шкафа для удобства погрузочно-транспортных работ.

8. Доставка вытяжных шкафов осуществляется поставщиком автотранспортом  непосредственно на склад на территории Заказчика по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, 33, контактный телефон  принимающего лица: 324-80-14, Ирина Владимировна Алиферова.

9. Транспортировка каждого вытяжного шкафа или его частей производится в упакованном виде и в условиях, исключающих прямое воздействие атмосферных осадков и механические повреждения.

10. Условия транспортирования в части воздействия:

- климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 5, ГОСТ 15150-69;

- механических факторов – по условиям транспортирования –2 (С), ГОСТ 23216-78.
               11. Начальная (максимальная) цена поставки – 

                     Начальник ОКС                                                           Н.В. Хлопов

