ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «___» _______ 2014 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку жидкосцитилляционного бета-спектрометрического комплекса (номенклатурная группа № 1.39- поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Начальник управления промышленной безопасности и надежности |  |
| __________________ | О.Х.Халимуллин |
| «___» января 2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жидкосцинтилляционного спектрометрического комплекса (ЖССК)

Предмет договора

Поставка жидкосцитилляционного бета-спектрометрического комплекса (номенклатурная группа № 1.39- поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, комплектации продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отградуированный, настроенный и поверенный жидкосцинтилляционный спектрометрический комплекс в составе: | компл | 1 |
|  | Процессор импульсных сигналов SBS – 79 или аналогичный. | шт | 1 |
| 1.2. | Блок детектирования типа УДБТ - 003 с ФЭУ типа R331-05 и комплектом вольфрамовой защиты или аналогичный. | шт | 1 |
| 1.3. | Полиэтиленовые флаконы (кюветы) с крышкой, емкость - 20см3, 1000 шт. | уп | 1 |
| 1.4. | Эмульгатор «Triton X-100», или аналогичный, бутыль 1 л | шт | 1 |
| 1.5. | Диспенсор переменного объема типа «Dispensette® III Analog adjustable» (от 1 до 10 мл) с поверкой или аналогичный (в соответствии с требованиями методики измерения). | шт | 1 |
| 1.6. | Сцинтилляционный коктейль «Ultima Gold AB» или аналогичный (в соответствии с требованиями методики измерения), канистра 5л | канистра | 2 |
| 1.7. | Комплект сигнальных кабелей | компл | 1 |
| 1.8. | Одноканальные механические дозаторы переменного объема «Transferpette®S» (0,02÷0,2 мл; 0,1÷1,0 мл; 1÷10 мл) с поверкой или аналогичные (в соответствии с требованиями методики измерения) | шт | 3 |
| 1.9. | Наконечники одноразовые для механического дозатора (2÷200 мкл; 50÷1000 мкл; 1÷10 мл), по 1000 шт. | компл | 3 |
| 1.10. | Калибровочный источник ОСГИ Cs137 (ниже МЗА) | шт | 1 |
| 1.11. | Компьютер типа IBM PC с ОС Windows 7 Rus 32bit, руссифицированной клавиатурой, ручным манипулятором «мышь». | шт | 1 |
| 1.12. | Монитор LCD 20" (1920х1080) или аналогичный | шт | 1 |
| 1.13. | Принтер лазерный А4 типа HP LJ P1102 или аналогичный | шт | 1 |
| 1.14. | Методика выполнения измерений счетных образцов /№ 40090.8В060/ | шт | 1 |
| 1.15. | Комплект программного обеспечения для обработки спектров альфа и бета-излучения «Liquid Master» с библиотекой образцовых спектров по 19 изотопам (H3, Cs134,Cs137, Sr89, Sr90, Y90, Co60, Eu152, Eu154, Pu241; U234, U235, U238, Pu238, Pu239, Pu242, Am241, Am243, Cm244) | компл | 1 |
| 1.16. | Информационно-справочная система «Нуклиотека» | шт | 1 |
| 2 | Работы по калибровке на девятнадцать изотопов, настройке, первичной поверке, упаковке и доставке комплекса Заказчику в г. Мурманск |  | 1 |

- Требования к функциональным характеристикам ЖССК.

  - ЖССК предназначен для определения объемной активности альфа, бета-излучающих техногенных радионуклидов и их смесей в технологических средах (экспресс анализ) и объектах окружающей среды на фоновых уровнях (с радиохимической подготовкой проб).

  - Счетные образцы исследуемых препаратов вводятся в жидкий сцинтиллятор. Дозированный объем сцинтиллятора (10-20 мл) помещается в пластмассовую или стеклянную измерительную кювету. Через светоизолирующий затвор (тамбур) измерительная кювета помещается внутрь устройства детектирования, входящего в состав ЖССК.

  - Устройство детектирования, входящее с состав комплекса, должно быть изготовлено в соответствии с принципом анализа результатов по схеме совпадения, реализованной на основе двух фотоэлектронных умножителей (ФЭУ).

  - ЖССК должен реализовывать следующие функции:

    - Измерение состава и оценка содержания альфа-бета излучающих радионуклидов в жидких пробах.

    - Набор статистики альфа-бета излучения (получение спектра излучения).

    - Автоматический учет гашения пробы.

    - Получение итоговой оценки количественного и качественного состава радиоактивного вещества в измеряемой пробе.

    - Формирование и распечатка протокола измерения.

    - Выполнение условий статистической погрешности измерения.

    - Учет и контроль всей собранной информации в базе данных пользователя.

    - Измерение проб объемом от 10 до 20 мл.

  - ЖССК должен иметь свидетельство о первичной поверке и должен быть внесён в реестр средств измерений.

- Требования к техническим характеристикам ЖССК.

  - ЖС-комплекс должен обладать следующими техническими характеристиками.

| - Энергетический диапазон регистрируемого бета излучения, кэВ | от 5 до 3500 |
| --- | --- |
| - Энергетический диапазон регистрируемого альфа-излучения, МэВ | от 2 до 9; |
| - Энергетическое разрешение на энергии 624 кэВ, %, не более | 18,0 |
| - Интегральная нелинейность (предел допускаемой основной погрешности), % | 1,0 |
| - Эффективность регистрации по Н3, %, не менее | 40,0 |
| - Эффективность регистрации по С14, %, не менее | 98,0 |
| - Эффективность регистрации по (Sr90+Y90) %, не менее | 99,0 |
| - Фон в области Н3, имп/сек, не более | 0,25 |
| - Фон в области С14, имп/сек, не более | 0,35 |
| - Фон в области Sr90+Y90, имп/сек, не более | 0,60 |
| - Долговременная нестабильность, %, не более | 1,0 |
| - Время непрерывной работы, ч | 24 |
| - Время установки рабочего режима, мин | 30 |
| - Напряжение сети питания, В | 220±20 |
| - Температура воздуха при выполнении измерений, ºС | от +15 до +35 |
| - Относительная влажность воздуха при выполнении измерений, % | 65±15 |

- Технические требования к основным узлам и комплектующим ЖССК.

  - Требования к спектрометрическому тракту

    - Спектрометрический тракт ЖССК должен быть реализован на базе одноплатного процессора импульсных сигналов SBS-79, включающего в себя предусилитель, АЦП, узлы питания. Одноплатный процессор импульсных сигналов должен иметь интерфейс PCI для установки его в персональный компьютер типа IBM PC. Одноплатный процессор импульсных сигналов должен обладать следующими характеристиками:

| - Время преобразования, мкс | 0,8 |
| --- | --- |
| - Интегральная нелинейность, % | 0,05 |
| - Дифференциальная нелинейность, % | 1 |
| - Коэффициент усиления | 2 - 512 |
| - Число каналов преобразования | от 512 до 4096 |
| - Емкость канала преобразования | 224-1 |
| - Максимальная входная статическая загрузка | 2*104 |
| - Полярность «высокого» напряжения | отрицательная, положительная |
| - Диапазон «высокого» напряжения - диапазон 1 | 1,5 кВ (1 мА) Rвых= 30 Ком |
| - Потребляемая мощность (при отсутствии нагрузки источника питания ПУ и высокого напряжения), Вт | 2,0 |
| - Вес, г. | не более 300 |
| - Интерфейс слота персонального компьютера, необходимый для работы процессора импульсных сигналов | PCI |

  - Требования к устройству детектирования

    - Устройство детектирования, входящее в состав ЖССК, должно быть реализовано с использованием электронной схемы совпадения сигналов от двух ФЭУ, с последующей фильтрацией, усилением и АЦП-преобразованием. Для уменьшения влияния внешнего излучения на процесс измерения устройство детектирования должно быть укомплектовано комплектом низкофоновой защиты со светоизолирующим затвором. Устройство детектирования должно обладать следующими характеристиками:

| - Тип детектора | Жидкий сцинтиллятор |
| --- | --- |
| - Энергетический диапазон регистрируемого бета излучения, кэВ | от 5 до 3500 |
| - Энергетический диапазон регистрируемого альфа-излучения, МэВ | от 2 до 9; |
| - Энергетическое разрешение на энергии 624 кэВ, %, не более | 18,0 |
| - Наличие электронной схемы совпадения | да |
| - Количество используемых ФЭУ, не менее | 2 |
| - Тип используемого ФЭУ | R 331-05 |
| - Объем измерительной кюветы, мл, | 20,0 |
| - Материал низкофоновой защиты | вольфрамовый сплав, свинец |
| - Рабочий диапазон температур, ºС | от +15 до + 35 |
| - Вес, кг | 70 |

  - Требования к персональному компьютеру

    - В качестве устройства обработки, отображения и хранения информации в поставляемом ЖССК должен использоваться офисный компьютер IBM PC в комплекте с монитором, русифицированной клавиатурой и ручным манипулятором. В комплект поставки компьютера должна входить лицензированная операционная система.

| - Тип компьютера | IBM PC |
| --- | --- |
| - Процессор, не хуже | Intel Pentium Сore Duo 1,6 GHz или аналогичный |
| - Размер оперативной памяти, Gb, не менее | 1,0 |
| - Размер «жесткого» диска, Gb, не менее | 200,0 |
| - Тип устройства для чтения лазерных дисков | DVD-CD-RW |
| - Наличие свободных PCI слотов на системной плате | не менее 2 |
| - Клавиатура | русифицированная, проводная |
| - Ручной манипулятор | типа «мышь», проводная |
| - Питание | 100-240В; 50-60 Гц |
| - Операционная система | Windows 7 Rus 32bit |
| - Монитор | жидкокристаллический с диагональю экрана не менее 20” |
| - Принтер | лазерный, черно-белый, формат А4 |

  - Требования к измерительным кюветам

    - В качестве измерительных кювет для измерения счетных образцов  поставляемый ЖССК  должен быть укомплектован пластиковыми флаконами с завинчивающейся крышкой.

    - Емкость измерительной кюветы, мл 						      20,0.

    - Количество измерительных кювет в составе ЖССК, шт	                 	     1000.

  - Требования к калибровочному источнику

    - В состав поставляемого ЖССК должен входить калибровочный источник ОСГИ Cs137, необходимый для инициализации комптоновского излучения внутри пробы для определения параметра тушения.

    - Абсолютная активность поставляемого источника ОСГИ Cs137 должна быть от 5*10³ до 9*10³ Бк.

  - Требования к жидкому сцинтилляционному коктейлю

    - В качестве жидкого сцинтилляционного коктейля, необходимого для проведения измерений проб, в составе ЖССК должны быть включены две канистры емкостью по 5л сцинтилляционной смеси для измерения низких уровней активности Ultima Gold AB производства фирмы Perkin Elmer или аналогичные.

  - Требования к эмульгатору

    - Для повышения эмульгирующей способности жидкого сцинтилляционного коктейля и растворимости в нем солей в составе ЖССК должна быть включена канистра емкостью 1л эмульгатора «TRITON X-100» или аналогичная.

  - Требования к диспенсеру

    - В качестве дозатора для точного разлива сцинтилляционного коктейля, эмульгатора в измерительную кювету поставляемый ЖССК должен быть укомплектован флакон-диспенсером переменного объема Dispensette® III Analog adjustable или аналогичным.

    - Технические требования на флакон-диспенсер Dispensette® III Analog adjustable или аналог:

- объем, мл									  от 1,0 до 10,0;

- градуировка деления шкалы, мл							        0,2;

- точность, мкл										      50,0.

    - Флакон-диспенсер переменного объема должен поставляться в комплекте со свидетельством о поверке.

  - Требования к одноканальным механическим дозаторам

    - В качестве дозатора для точного розлива исследуемого образца в измерительную кювету поставляемый ЖССК должен быть укомплектован тремя одноканальными механическими дозаторами переменного объема Transferpette® S или аналогичными.

    - Технические требования на механические дозаторы переменного объема Transferpette® S (или аналог) :

- объем дозатора 1, мл								от 1,0 до 10,0;

- объем дозатора 2, мл								  от 0,1 до 1,0;

- объем дозатора 3, мл								от 0,02 до 0,2;

- точность, %										      0,6;

- возможность автоклавирования						         наличие.

    - Каждый одноканальный механический дозатор переменного объема Transferpette® S (или аналог) должен поставляться в комплекте со свидетельством о поверке.

  - Требования на комплекты сменных пластиковых наконечников Plastibrand или аналогичные для механических дозаторов переменного объема.

    - Для использования вместе с одноканальными механическими дозаторами переменного объема поставляемый ЖССК должен быть укомплектован тремя видами сменных пластиковых наконечников Plastibrand или аналогичные.

    - В комплект поставки ЖССК должна входить по тысяче штук каждого вида сменных пластиковых наконечников Plastibrand или аналогичные.

    - Технические требования на пластиковые наконечники Plastibrand или аналогичные :

- объем наконечника 1, мл							от 1,0 до 10,0;

- объем наконечника 2, мл							  от 0,1 до 1,0;

- объем наконечника 3, мл							от 0,02 до 0,2;

- возможность автоклавирования						         наличие.

  - Требования к программно-методическому обеспечению

    - Программное обеспечение ЖССК предназначено для радиоизотопного анализа и математической обработки спектров бета- и альфа- излучения и определения активности проб спектрометрическим методом.

    - Программное обеспечение ЖССК должно работать в среде Windows 7 Rus 32bit.

    - Все управление работой ЖССК, анализ и обработка информации должно осуществляться программно в интерактивном режиме. Программное обеспечение должно позволять пользователю вводить необходимые данные, выбирать режим измерений в соответствии с особенностями решаемой задачи, а также осуществлять управление настройкой параметров ЖССК.

    - Программное обеспечение ЖССК должно включать в себя пополняемую библиотеку спектров образцовых природных и техногенных радионуклидов для математической обработки измеренного спектра методом моделирования.

    - В состав программного обеспечения поставляемого с ЖССК должна входить информационно- справочная система «Нуклиотека», включающая в себя библиотеку спектров излучающих изотопов с учетом цепочек распада дочерних нуклидов.

    - В состав программного обеспечения ЖССК должна входить программа обработки спектрометрической информации «Liquid Master» или эквивалент, имеющая следующие возможности:

- качественная и количественная обработка бета- альфа- спектров;

- обработка энергетических спектров с малой статистикой;

- обработка спектров с плохим разрешением и значительным перекрытием энергетических спектров составляющих изотопов,

- определение малых активностей высокоэнергетических радионуклидов на фоне высокой активности низкоэнергетических,

- использование для обработки спектров библиотеки, предварительно созданной путём непосредственных измерений спектров отдельных радионуклидов с различными (не менее 8 для каждого радионуклида) уровнями гашения,

- автоматическая корректировка гашения пробы,

- автоматический учёт изменения эффективности регистрации в зависимости от гашения пробы,

- работа с неполной радионуклидной библиотекой (определение наличия в измеряемой пробе радионуклидов, не представленных во встроенной библиотеке),

- использование при обработке данные других анализов по содержанию радионуклидов,

- возможность ручного моделирования спектров с задаваемым пользователем радионуклидным составом,,

- определение абсолютной и удельной активностей радионуклидов,обработка результатов радиохимических процедур с расчётом химического выхода,

- графический вывод результатов обработки с отображением вклада каждого радионуклида,

- сохранение графической информации в компактном формате векторной графики.

    - В состав ЖССК должна входить аттестованная методика выполнения измерений активности бета- альфа- излучающих радионуклидов с использованием жидкосцинтилляционного спектрометрического комплекса.

- Работы, выполняемые при поставке

  - Исполнитель обязан выполнить настройку и калибровку ЖССК, а также измерить и занести в библиотеку образцовые спектры девятнадцати следующих  изотопов, заявленных Заказчиком: H3, Cs134,Cs137, Sr89, Sr90, Y90, Co60, Eu152, Eu154, Pu241; U234, U235, U238, Pu238, Pu239, Pu242, Am241, Am243, Cm244.

6.Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Безналичный расчет.

Аванс в размере 30% от стоимости договора - в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Покупателем счета Поставщика, при соблюдении следующих условий:

предоставление Поставщиком обеспечения возврата аванса.

Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика, за вычетом ранее перечисленного аванса.

- Требования к упаковке оборудования

Поставщик обязан предусмотреть, чтобы упаковка обеспечивала сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

- Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя.

В комплект документов, подтверждающих качество поставляемой продукции, входят:

  - сертификат соответствия в системе ГОСТ Р (копия);

  - свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений на Продукцию и внесении ее в Госреестр средств измерений РФ (копия);

  - свидетельство о первичной поверке Продукции;

  - свидетельство об аттестации методики измерения (копия);

  - свидетельство о поверке диспенсора переменного объема;

  - свидетельства о поверке одноканальных механических дозаторов;

  - паспорт на калибровочный источник ОСГИ;

  - свидетельство о поверке калибровочного источника ОСГИ;

  - руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом на Продукцию, оформленное предприятием-изготовителем;

-         документы, подтверждающие гарантийные обязательства;

-         руководство оператора на программное обеспечение  "Liquid Master"или аналогичное;

-       извещение о государственной регистрации в «Национальном информационном фонде неопубликованных документов» на информационно-справочную система "Нуклиотека";

-   свидетельство об отраслевой регистрации разработки информационно-справочной системы "Нуклиотека".

Комплект документов, подтверждающий качество поставляемой продукции, передается Покупателю с продукцией, и прилагаются к отгрузочным документам Поставщика. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- Требования к качеству продукции

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, согласованный Сторонами, но не более 30 (тридцати) календарных дней, после получения  соответствующего уведомления Покупателя. Если замененная продукция будет поставлена после согласованного в договоре срока, продукция будет считаться поставленной с просрочкой.

Гарантийное обслуживание продукции осуществляется Поставщиком в течение 12 месяцев с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 на отгруженную продукцию, за счет Поставщика и по месту его расположения.

В период действия гарантийных обязательств Покупатель в течение 7 (семи) дней с момента выявления скрытых заводских дефектов поставленной продукции предъявляет Поставщику рекламации. Рекламация предъявляется заказным письмом вместе с протоколом об установленных качественных несоответствиях.

Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента получения письменной рекламации Покупателя обязан рассмотреть ее и направить Покупателю письменный ответ о том, признается ли им выявленный дефект гарантийным случаем.

Поставщик за свой счет производит ремонт и замену дефектных частей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты направления им ответа на соответствующую рекламацию Покупателя.

При проведении гарантийных ремонтных работ продукции и/или его части, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого производился данный ремонт.

- Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

- Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Поставщик должен:

Обеспечить доставку продукции с комплектом отгрузочных документов (товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура, документами, подтверждающими качество продукции) на склад ФГУП «Атомфлот» своими силами и за счет собственных средств.

- Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты завоза материалов предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и при необходимости лица сопровождающего груз. Водители для въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.

- Сроки поставки продукции:

Вся продукция по настоящему Договору должна быть поставлена в течение 150 календарных  дней от даты поступления суммы аванса на расчетный счет Поставщика.

Начальник лаборатории

радиационного технологического

контроля  СРБ и ЭК                                                                                                            О.Н.Собакин

специалист 1к. СРБ и ЭК

М.Ф.Воробьева т.7464