Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку прямо показывающих индивидуальных гамма-бета дозиметров EPD Mk2+ считыватель и ПО (или аналог) для нужд Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта: Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  И/ИЛИ  СРОКУ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТРУКТАЖУ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Прямопоказывающие индивидуальные гамма-бета дозиметры EPD Mk2+ (ThermoFisher, Германия), комплект 11 дозиметров, считыватель и ПО (или аналог)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образ-цом, свободным от прав третьих лиц

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 427658

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозиметрическое оборудование применяется в радиационных измерениях для определения доз облучения персонала.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

-Температура воздуха от минус 10 оС до +40 оС, -относительная влажность воздуха: до 90 % при температуре 25 о

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование показателей; Технические требования. 1; 2. Прямопоказывающий индивидуальный гамма-бета дозиметр. Количество; 11 шт. Диапазон регистрируемых энергий бета-гамма дозиметров: - рентгеновского, гамма и тормозного излучений при измерении. -; 17 кэВ–6 МэВ. - Нр (0,07); 20 кэВ–2,0 МэВ. - средних энергий бета-излучения при измерении; 220 кэВ-1,5 МэВ. Диапазон измерения индивидуальной дозы (ИД) бета-гамма дозиметров:. Нр(10) фотонного излучения Нр (0,07) фотонного -излучений; 1 мкЗв - 16 Зв 1 мкЗв - 16 Зв. Нр(0,07) бета-излучения; 1 мкЗв - 16 Зв. Предел относительной погрешности измерения индивидуальной дозы ( ИД) бета-гамма дозиметров:; не более:. Нр(10) фотонного излучения137Cs; ±20%. Нр (0,07) фотонногоизлучения137Cs; ±20%. Нр(0,07) бета- излучения 90Sr +90Y; ±20%. Диапазон измерения мощности индивидуальной дозы (МИД) бета-гамма дозиметров:. фотонного излучения; 10мкЗв/ч - 2 Зв/ч. фотонного излучения; 10мкЗв/ч - 4 Зв/ч. -бета- излучения90Sr +90Y; 10мкЗв/ч - 4 Зв ч. Предел относительной погрешности измерения (МИД) бета-гамма дозиметров:; не более:. -фотонного излучения , в диапазоне мощностей доз по 137Cs. - от 10 мкЗв/ч до 500 мЗв/ч; ±10 %. - свыше 0,5 Зв/ч до 1 Зв/ч;; ±20 %. - свыше 1 З /ч до 2 Зв/ч; ±30 %. Предел относительной погрешности измерения МИД бета-излучения в диапазоне мощностей доз, от 10 мкЗв/ч до 1 Зв/ч (90Sr +90Y) для бета-гамма дозиметров; не более ±20 %. Энергетическая зависимость чувствительности при измерении ИД Нр (0,07) относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs) для бета-гамма дозиметров. - в диапазоне энергий фотонов от 20 кэВ до 2 МэВ; не более ±20 %. Энергетическая зависимость чувствительности при измерении ИД Нр (0,07) относительно средней энергии спектра бета-излучения 90Sr+90Y для бета-гамма дозиметров; не более ±30 %. Энергетическая зависимость чувствительности при измерении Нр(10) рентгеновского и гамма-излучения относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs) бета-гамма дозиметров:. - в диапазоне энергий фотонов от 15 до 17 кэВ; не более ±50 %. -в диапазоне энергий фотонов от 17 кэВ до 1,5 МэВ,; не более ±20 %. -в диапазоне энергий фотонов от 1,5 до 6 МэВ; не более ±30 %. Анизотропия чувствительности при измерении ИД Нр(10) в пр делах углов ± 75° бета-гамма дозиметров:. - для 137Сs;; не более ±20 %. - для рентгеновского излучения со средней энергией 60 кэВ;; не более ±50 %. Анизотропия чувствительности при измерении ИД Нр(0,07) бета-излучения в пределах углов ±55°: для 90Sr+90Y бета-гамма дозиметров; не более ±30 %. Степень защиты бета-гамма дозиметров по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).; IP 55. Габаритные размеры (c зажимом) бета-гамма дозиметров - длина - высота - ширина; не более 86,5 мм не более 28,5 мм не более 62 мм. Масса бета-гамма дозиметров (включая LTC батарею и зажим) Масса бета-гамма дозиметров (без зажима с платой шнура); не более 95 г не менее 88 г.

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Детектирование рентгеновского и гамма-излучения, бета-частиц, звуковая сигнализация, сохранение пиков мощности дозы по времени, сохранение истории профиля дозы

Подраздел 4.3 Требования по надежности

- сохранность данных в течение 10 лет без батареи питания

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- защита от электромеханических помех; - защита от падений («механический удар»)

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

- оборудование должно обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 12 месяцев

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- - Температура: от -10°C до + 40°C, - - Относительная влажность: не ниже до 90 % при температуре 25 оС, - - Атмосферное давление, от 84 до 106,7 кПа

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

- 1) литиевая батарея (LTC) номинальным напряжением 3,6 В (срок службы 5 месяцев непрерывной работы), - 2) щелочная батарея типа АА напряжением 1,5 В (срок службы 42 суток непрерывной работы)

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

- отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Индивидуальный гамма-бета дозиметр прямопоказывающий в количестве 11 шт. должен поставляться в комплекте со считывателем дозиметров - 1 шт, программным обеспечением для конфигурирования – 1 шт., программным обеспечением для учета доз – 1 шт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

- оборудование должно иметь оригинальную маркировку производителя

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- оборудование должно иметь оригинальную упаковку производителя

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности поставляемого Товара условиям Договора в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан передать с оборудованием инструкции по эксплуатации, свидетельства об утверждении типа средства измерения и Свидетельства о первичной поверке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

1. Комплект аппаратуры в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния: - перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; - при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом; - при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке; - при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме. 2. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 3. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

1. Комплект аппаратуры до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: - в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69; - без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 2. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на комплекс. 3. Во время хранения комплекс не требует обслуживания.

РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

- гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен предоставлять техническое обслуживание в течение гарантийного периода

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

- Качество предоставляемых Заказчику прямопоказывающих индивидуальных гамма-бета дозиметров, должно полностью соответствовать действующим нормативно-правовым документам РФ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Поставщик осуществляет послегарантийное обслуживание оборудования

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – до 20 декабря 2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Поставщик должен провести инструктаж оператора по использованию оборудования и ежедневного обслуживания. Инструктаж должен быть проведен по адресу поставки.