

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
Вольтметра высокочастотного 9241

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Производитель

	Ед. изм.
	Количество

	1
	Вольтметр высокочастотный  

Типа Boonton 9241
Или эквивалент
	     Вольтметр высокочастотный 9241 предназначены для измерения среднеквадратического значения высокочастотного (ВЧ) синусоидального напряжения в коаксиальных трактах и полосковых линиях. 

Конструктивно вольтметр состоит из измерительного блока и измерительных зондов. Измерительный блок выполнен в виде моноблока с цифровым дисплеем для индикации результатов измерений и разъемами для подключения к блоку измерительных зондов. Измерительный блок имеет один канал для подключения измерительных зондов. Измерительные зонды выполнены в виде цилиндров с внешней резьбой по наружному проводнику и центральным планарным точечным контактом, что обеспечивает подключение к нему различных насадок: проходной нагрузки 50 Ом, делителя 100:1,измерительного тройника или щупа для измерений в нестандартизированных трактах.

Технические данные
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон напряжений 
200 мкВ…10 В 

300 В с делителем 1:100

Предел измерения 
1 мВ…10 В с шагом 1-3 

Диапазон частот 
(со штатным пробником) 
Нормальная область: 10 кГц…1 МГц 

Рабочая область: 10 МГц…1000 МГц (до 700 МГц с делителем)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мВ: 
± (0,01·Uизм ± 1 ед. мл. р.) для 3 мВ … 10 В 

± (0,02·Uизм ± 2·ед. мл. р.) для 1 мВ … 3 мВ 

± (0,03·Uизм ± 3·ед. мл. р.) для 0,2 мВ … 1 мВ 

Неравномерность АЧХ:
С пробником 952001: 

± 1 от 10 кГц до 100 МГц 

± 3 от 100 МГц до 1 ГГц 

± 7 от 1 до 1,2 ГГц 

С пробником 952016: 

± 5 от 10 Гц до 100 МГц 

Входной импеданс
100 кОм / 1,5 пФ

ПРОБНИК

Пробник 952001B
10 кГц – 1,2 ГГц
Подключение к объекту измерения 
Щуп, BNC-разъем со встроенной нагрузкой 50 Ом, проходной тройник с сечением N 

Калибровочный коэффициент 
Для 9240 может заноситься в память прибора 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания 
Рабочие условия 
220 В ±10%, 50 Гц 

От 15 до 25 °С при отн. влажн. до 80 % 

Габаритные размеры 
210 × 89 × 343 мм 

Масса 
2,3 кг

Комплект поставки
№ п/п

Наименование

Кол-во

1

Измерительный блок 9241

 шт.

2

Измерительный зонд 95200101D (включает: пробник 952001B, соединительный кабель 1,5 м, адаптер с калибровочными данными 95109001A)

 1к-т

3

Набор аксессуаров 95201102A, совместимых с ВЧ-пробником 95200101D для вольтметров Boonton серии 92ХХ и 5230. Включает: адаптер-тройник «N-типа», 50 Ом, «мама-мама» (95200301A); нагрузка тупиковая «N-типа», 50 Ом, «папа» (91-15A); проходная нагрузка-адаптер «BNC», 50 Ом, «мама» (95200201B); кейс для переноски аксессуаров (95201301A).

 1к-т

4

Шнур питания

1шт.

5

Методика поверки

1шт.

6

Паспорт

1шт.

7

Свидетельство о первичной поверке

1шт.


	США
	Шт.
	1


Начальник отдела 6

                                                              А.Е. Карусев
1

