«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: «Поставка измерителя расхода газа»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Измеритель расхода газа MASS-VIEW MV-106 или эквивалент-1шт Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям согласно раздела 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2014 года.

Подраздел 1.3 Код ОКП

-

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измеритель расхода газа будет использоваться для измерения расхода воздуха (аргона) в экспериментальной установке

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В сухом помещении при температуре +10…+45ºС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Измеритель массового расхода газа MASS-VIEW MV-106 или эквивалент. Технические характеристики: - измеряемая среда – воздух (предустановленные газы Ar, N2, O2, CO2, CH4, C3H8, CO и C4H10); - массовый расход среды 0,4…200 л/мин (при нормальных условиях); - рабочее давление среды до 1,0 МПа; - диапазон рабочих температур среды 0…50ºС; - погрешность измерений: ± 2% от показаний для расхода > 50% от макс., ± (1% от показаний+0,5% от полной шкалы) для других расходов. Независимость измерений расхода от положения при монтаже, а также температуры и давления газа. Экран для отображения текущего расхода, единицы измерения и типа газа. Подключение к процессу – G 1/4” BSPP. Класс защиты корпуса IP50. Кабельные вводы: 8-ми пиновый модульный разъем RJ-45. Напряжение питания: 15…24 В. Выходные сигналы: аналоговый (0…5 В), цифровой (RS232 / RS485 (Modbus ASCII/RTU)). Измеритель комплектуется: - кабелем с разветвителем питание/сигнал длиной 30 см; - компактным блоком питания PiPS, универсальный вх.100-240 В (перем.), выход 15 В/1 A, в комплекте с 2-х метровым кабелем; - RS232 кабель, RJ-45 - 9-ти пиновый разъем Sub-D, длиной 3 м; - переходником RS232 в USB2.0.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Электромагнитная совместимость - в соответствии с IEC/EN 61326.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не предусмотрено

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Изделие должно иметь заводскую маркировку.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Тара, упаковка закупаемого товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: - Паспорт; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации; -Свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - Гарантийный талон с обязательным проставлением штампа Поставщика. Текст документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В сухом, отапливаемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

EN 60529 Степень защиты корпуса (IP) EN 61010-1 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования" IEC/EN 61326 "Излучение в соответствии с требованиями класса А". Электромагнитная совместимость

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество закупаемого товара – 1 штука. Срок поставки – 15.11.2014г. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| Форма представляемой информации должна соответствовать разделу 4 в виде нижеуказанной таблицы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара, производитель | Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником | Единица измерения |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.