
Том 2 «Техническая часть»
СОДЕРЖАНИЕ
Ошибка! Закладка не определена.РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Подраздел 1.1 Сведения о новизне
6

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
6
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
6
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
7
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
7
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
7
Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки
7
Подраздел 6.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
8
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
9
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
9
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
9
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
9
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
9
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
10
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
10
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
10
РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
10


РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Срок службы (требования по надежности) -3
	Комплектность
	Ед.

измер.-4
	Данные из ниже приведенного перечня-5
	Кол-во-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	Блок детектирования мощности амбиентного эквивалента дозы гамма излучения 
Типа

АСРКБ1У.14-01 (РНПИ.528600-01-000)
 или эквивалент
	Чувствительность детектора к излучению изотопов, не менее, квант/имп*см2:

Am 241  -  250;

Cs 137   -  300;

Co 60  -  200.

Питание детектора осуществляется от внешнего источника питании +12В/150мА.

Габаритные размеры не более (ВхШхГ) 750×235×100 мм.

Масса не более
15 кг.
	Полный назначенный срок службы — не менее 10лет
	БДГ – 1 шт.

 формуляр (паспорт) 

свидетельство о первичной поверке 
	комплект
	Код ОКП 

43 6200 3
	1
	В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки
	Гарантийные сроки хранения не менее 6 месяцев.

Гарантийные сроки эксплуатации не менее 18 месяцев с момента ввода БДГ в эксплуатацию

	2
	Модуль сбора, обработки и хранения данных 
Типа 

МСХОД РНПИ.1032.00.00.00 или эквивалент
	Диапазон измерения расхода воздуха от 250 до 1400 м3/ч.

Основная относительная погрешность измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, не более ± 20%.

Относительная погрешность измерения объемного расхода воздуха, не более ± 20%.

Подключение к промышленной сети через гальванически развязанный интерфейс RS-485 со следующими характеристиками:

- скорости обмена: 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200 бод;

- 8 информационных бит; без бита паритета;

- 1 стоповый бит.

Одновременный обмен данными по двум последовательным интерфейсам RS-232 и RS-485.

Обмен данными с АСКРО по протоколу ModBus RTU.

Хранение, отображение на локальном экране, передача следующей информации в АСКРО:
- дата и время проведения измерения;

- усредненный за установленный интервал времени объемный расход воздуха (м3/час).

- объем прокаченного через фильтр воздуха (м3) на конец измерения, начиная с момента сброса счетчика.

- время работы ВФУ в минутах нарастающим итогом с момента сброса счетчика;

- температура воздуха в камере ВФУ;

- температура воздуха внутри МСОХД;

- мощность дозы гамма-излучения вблизи фильтра;

- байт технического состояния САРКАВ.

Нестабильность работы за время непрерывной работы, не более 2%.

Электропитание от сети переменного тока через стабилизатор напряжения: напряжение от 170 до 260 В, 50 Гц.

Объем хранимых в энергонезависимой памяти данных не менее 150000 записей.

Время работы МСХОД при отключении внешнего источника электропитания, не менее 30 часов.

Стабилизация температуры внутри МСХОД.

Габаритные размеры не более (ВхШхГ) 500×500×260 мм.

Масса не более
19 кг.
	Наработка на отказ должна составлять не менее 
20000 ч.

  Полный назначенный срок службы — не менее 8лет.
	МСХОД -  2 шт.

формуляр (паспорт) – 2 шт. руководство по эксплуатации -2  шт.
	комплект
	Код ОКП 

43 1128 9
	2
	В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки
	Гарантийные сроки хранения не менее 6 месяцев.

Гарантийные сроки эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода МСХОД в эксплуатацию


	Подраздел 1.1 Сведения о новизне


	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении не восстановленным) не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Сведения о годе выпуска оборудования должны быть указаны в паспорте и на табличке, прикрепленной оборудованию.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Блок детектирования гамма излучения радиометрический АСРКБ1У.14-01 (БДГ) и МСХОД являются комплектующими установки автоматизированного низкофонового гамма-радиометра измерения объемной активности атмосферного воздуха (РОАВ) в составе АСКРО НИТИ. 

 БДГ: Предназначен для преобразования потока гамма-излучения в диапазоне энергий 0,05-3,0 МэВ в последовательность стандартных импульсов при работе в составе автоматизированных систем радиационного контроля дозы

МСХОД предназначен для: 
·  измерения удельного расхода воздуха через ВФУ;
· измерения текущей температуры воздуха проходящего через ВФУ;
· регистрации общего объема воздуха, прокаченного через фильтр после сброса счетчика;
· регистрации времени работы ВФУ после сброса счетчика;
· контроля наличия электропитания 220 вольт;
· контроля вскрытия МСОХД;
· контроля температурного режима МСОХД;
· измерения мощности амбиентного эквивалента дозы блоком детектирования АСРКБ1У.14-01;

-         обеспечения интеграции САРКАВ в АСКРО НИТИ.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	БДГ: Стойкость к воздействию климатических факторов:

· температура окружающей среды от минус 35 до 50( С

· атмосферное давление от 0.085 – 0.1032 МПа

относительная влажность до 95%, при 35 (C  (с конденсацией влаги).
МСХОД: Стойкость к воздействию климатических факторов:

· температура окружающей среды от минус 40 до 50( С

· атмосферное давление от 0.085 – 0.1032 МПа

относительная влажность до 98%, при 35 (C  (с конденсацией влаги).


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

На видном месте должна быть укреплена табличка с указанием:

· наименование или товарный знак Изготовителя;

· заводской номер изделия;

· обозначения стандарта или ТУ (при наличии), по которому изготовлено изделие;

· обозначение оборудования;

· год выпуска;

· масса;

· клеймо ОТК.

Материал таблички и способ нанесения надписей должны обеспечивать их четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Климатическая стойкость упаковки должна соответствовать 2 по ГОСТ 15150-69.

Упаковка осуществляется с учетом требований ГОСТ 23170-78 и ГОСТ 23216-78, при необходимости производится временная противокоррозионная защита — по ГОСТ 9.014-78.

Упаковка должна обеспечивать удобство проведения погрузо-разгрузочных операций и сохранность продукции при транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом и хранении.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции в условиях Поставщика осуществляется по результатам приемочных испытаний по Программе и методике, согласованной с Заказчиком.

Приемка Продукции, отгруженной в таре (упаковке), по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в момент её передачи от Поставщика к Заказчику на складе Заказчику.

Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания акта приема-передачи (товарной накладной) обязан обеспечить условия для проведения приемки (входного контроля) по количеству, качеству и комплектности.

Акт входного контроля Продукции должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Продукции по количеству, качеству, комплектности.

При положительных результатах проведения входного контроля Заказчик в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12).

При обнаружении в результате приемки Продукции (входного контроля) недостачи, некачественности, некомплектности, отступлений от требований конструкторской и технологической документации (несоответствий) и/или при обнаружении несоответствий Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление Акта о выявленных несоответствиях. 
При проведении входного контроля Продукции руководствоваться актуальными Руководящими документами Заказчика по проведению входного контроля Продукции в соответствии с Требованиями к обеспечению качества с оформлением Акта.

Срок прибытия представителей Поставщика для участия в подписании Акта – 10 (десять) дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представители Поставщика должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания Акта.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление Акта о недостаче, несоответствиях некомплектности, выявленных в ходе приемки продукции, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке.

Акт, в том числе составленный Заказчиком в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некачественности, некомплектности, несоответствии Продукции условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности, недостачи Продукции.

Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок, и в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Заказчиком в таком Акте.

	Подраздел 6.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов:

· товарных накладных (ТОРГ – 12);

· товарно-транспортных накладных (ТТН);
· счетов;
· счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту;

· паспорт (формуляр);

· упаковочный лист.

Вся поставляемая техническая документация должна быть герметично упакована во влагонепроницаемый пакет и надёжно закреплена.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	БДГ и МСХОД должны транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Заказчика.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения. Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно ниже, чем на открытом воздухе.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	          В паспорте (формуляре) должны быть указаны: периодичность и объём работ по обслуживанию БДГ  и МСХОД при длительном хранении и эксплуатации.
Исправление выявленных, в ходе эксплуатации МСХОД, программно технических ошибок изготовления МСХОД осуществляется за счет Поставщика в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействие материалов, из которых изготовлены БДГ и МСХОД на окружающую среду, должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в РФ нормативными документами.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	БДГ и МСХОД должны  соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91.

Конструкция БДГ и МСХОД должна обеспечивать безопасность персонала при транспортировке, монтаже, подготовке к эксплуатации.

Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97) – 4.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	         Качество поставляемого БДГ и МСХОД  должно соответствовать действующей нормативной и конструкторской документации Изготовителя и удостоверяться Паспортами на продукцию.

Изготовитель должен предоставить Заказчику копию Свидетельства о действующей на предприятии системе качества, выданного аккредитованной организацией.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	После поставки МСХОД Заказчику Поставщик доложен провести монтаж и пуско-наладку поставленных заказчику МСХОД в течении 30 рабочих дней.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся представляемая документация на оборудование по исходному документу должна быть на русском языке и на бумажном или электронном носителе.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АСКРО
	Автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	2
	БДГ
	Блок детектирования гамма излучения радиометрический 

	3
	ВФУ
	Воздухо-фильтрующая установка

	4
	МСХОД
	Модуль сбора, хранения и обработки данных

	5
	САРКАВ
	Система автоматизированного радиационного контроля атмосферного воздуха

	6
	РОАВ
	Установка автоматизированного низкофонового гамма-радиометра измерения объемной активности атмосферного воздуха








